## List1
VZ: | P/006/INV/21 - "Dodávka ultrazvuku pro BOC"
Příloha č. 1: Požadované technické parametry očního ultrazvukového přístroje
| Parametr | Učastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | Účastník doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
požadované technické parametry | Oční ultrazvukový přístroj konfigurace A,B vč. stolku a USB laserové tiskárny
měření axiální délky, hloubky přední komory, tloušťky čočky, délky sklivce
spuštění a zastavení vyšetření pomocí nožního pedálu
kalkulační vzorce pro biometrii:
SRK II, SRK/T, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS, POST-OP
integrovaná databáze lékařů a pacientů
export statických snímků a videosekvencí
intergované PC
velikost obrazovky 21"
rozlišení obrazovky 1920x1080p
přenos dat přes Blouetooth, Wi-fi
uložení dat bez omezení počtu pacientů
připojení 5 portů USB, zásuvka HDMI a Ethernet
součástí dodávky je USB laserová tiskárna
pojízdný stolek pro sestavu a tiskárnu
příprava na dovybavení 50MHz UBM sondou
včetně A-sondy 11 MHz pro biometrii
rozlišení sondy 0.04mm
hloubka vyšetření 40/80mm
kontaktní i imerzní metoda
včetně B sondy 15 MHz
citlivost B- sondy nastavitelná v rozmezí 20-110 dB
úhel vyšetření 50°
hloubka vyšetření 60mm
axiální rozlišení 115um
laterální rozlišení 400um