Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka č. P21V00000094

„Peroperační RTG C-rameno, vč. 5letého pozáručního servisu pro radiologické oddělení“

Číslo spisu: SZZ/FMP/2021/01/RTG C-rameno-RDG

Technická specifikace

- Peroperační pojízdné C-rameno se samostatným ovládacím vozíkem

- Digitální plochý detektor

- Rentgenka s aktivním chlazením kapalinou

- Použití: ortopedie, chirurgie, urologie.

Rozměry:

- SID min. 105 cm

- hloubka oblouku min. 68 cm

- motorické nastavení výšky v rozsahu min. 40 cm

- horizontální pohyb min. 20 cm

- možnost orbitálního otáčení v celkovém rozsahu min. 160°

- rotace c-ramene v rozsahu min. +/- 220°

- možnost bočního vyklonění min. v rozsahu +/-10°

- šířka max. 80 cm

- váha max. 450 kg

- nožní spínač bezdrátový, programovatelný

Generátor:

- vysokofrekvenční

- výkon min. 2,4 kW

- zařízení pro stanovení a zobrazení dávky rtg záření

Skiaskopie:

- rozsah kV nastavitelný min. 40-120 kV

- rozsah mA nastavitelný min. 0,5-20 mA

- pulsní fluoroskopie min. 1-25 p/s

- Frekvence pulsů nastavitelná min. v 6 krocích

- skiaskopické režimy pro snížení dávky

- speciální režimy zaměřené na vyšetřované oblasti, alespoň 4 režimy

Skiagrafie

- rozsah kV min. 40-120

- rozsah mA nastavitelný min. 0,5-20 mA

Rentgenka

- Min. 1 malé ohnisko 0,6 mm (+-1 mm)

- Tepelná kapacita anody min. 85 kHU

- dostatečná tepelná kapacita celé rentgenky pro nepřerušované snímkování zajištěna aktivním řízeným kapalinovým chlazením.

- Automatická optimalizace dávky

Detektor

- digitální plochý detektor RTG záření s CMOS technologií

- CsI scintilátor

- Velikost pixelu max. 100 µm

- rozlišení min. 4Mpx

- Min. 16bitová šedá škála

- Laserový poziční systém

- Automatická kalibrace

- Velikost detektoru min. 20x20cm

Kolimátor

- iris clona a obdélníková clona

- možnost nastavení clon bez rtg záření

- rotace kolimátoru min. +-90°

- laserový zaměřovač pro lokalizaci oblasti zájmu

Ovládání

- LCD/LED ovládací dotykové obrazovky umístěné na C-rameni i na monitorovém vozíku

Monitorový vozík

- 1 flat monitor – minimálně 24“ nebo alternativně 2 monitory min. 19“

- rozlišení monitoru min. 1280 x 1024, svítivost min. 1000 cd/m2

- nastavitelný sklon monitoru min. +-10°

- LIH – paměť posledního snímku, digitální rotace snímku

- postprocesing – zoom, zvýraznění hran, negace snímků, úprava jasu a kontrastu, otáčení snímku

- paměť na min. 100 000 snímků

- možnost uložení DAP hodnoty do snímku

Anatomické programy

- urologie, kostra (končetiny i trup), vnitřní orgány (včetně srdce), dětský pacient.

Rozhraní

- USB

- DVD/RW

- DVI video konektor pro externí monitor, možnost bezdrátového přenosu obrazu

- DICOM 3 - aktivní v rozsahu Storage, Worklist (vč. MPPS), Query, Media-Class

Účastník zadávacího řízení tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V………………….

…………………………………..

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby