## List1
VZ: | P/015/INV/21 - "Dodávka bodypletysmografie pro plicní ambulanci"
Příloha č. 1: Požadované technické parametry přístroje
| Parametr | Učastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | Účastník doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
požadované technické parametry | Celotělový pletysmografický vyšetřovací systém pro stanovení statických a dynamických plicních objemů a odporů dýchacích cest, transferfaktoru (difúzní kapacity plic) a dalších parametrů plicní mechaniky.
Přístroj musí odpovídat platným standardům ERS/ATS akceptované ČPFS.
Požadovaná vyšetření:
Měření klidové a usilovné spirometrie
Měření proudových odporů a nepřímo měřitelných objemů dýchacích cest
měření ITGV, reziduálního objemu RV, celkové plicní kapacity TLC a proudových odporů dýchacích cest
Měření difúzní kapacity plic metodou Single Breath
Obecné technické požadavky:
Kabina – stabilní konstrukce s bezpečnostním zavíráním, prosklená kabina (sledování pacienta)
Možnost komunikace s pacientem, snadný přístup, možnost otevření kabiny zevnitř, automatická kalibrace kabiny
Přístrojový stůl s řídící jednotkou PC, monitorem LCD a s oddělovacím transformátorem, tiskárna, možnost síťového tisku
Možnost dezinfekce a sterilizace snímače
Průběžná úprava protokolů a kontrola provedení měření dle aktuálních standardů ERS/ATS
Možnost úpravy a tvorby náležitých (prediktivních) hodnot i nových uživatelských parametrů, integrované náležité hodnoty GLI2012
Zobrazení trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření
Možnost porovnání libovolných vyšetření a vyhodnocení diference hodnot parametrů včetně příslušných grafů
Tisk protokolů ve formátu papíru A4
Kalibrační pumpa 3l
kompatibilita se stávajícím systémem BlueCherry (vč. propojení databází)
Software pro export dat do nemocniční informační sítě
Možnost servisu vzdáleným přístupem
Výsuvná židle z kabiny pro snadnější nástup a výstup pacientů
Výškově nastavitelná židle
Nízká nástupová hrana kabiny, max. 10cm
Integrace měření FeNO do programu a možnost srovnání hodnot FeNO s např. FEV1 v jednom grafu
export PDF protokolů
Měření transferfaktoru plic (Tlco):
transportní plyn - metan (CH4)
pro měření klasické spirometrie (průtok, objem)
rozsah měření min. ±15l/s
mrtvý prostor max. 20 ml
citlivost průtoku max. 1 ml/s
přesnost ±3% nebo max. 30 ml/s
minimální rozsah objemu 0-18 l
SW platforma splňující ATS/ERS
průtokový snímač s extrémně malým mrtvým prostorem max. 20ml.
potřebné časti systému umístěny na vozíku/stolku
PC vybavení, ventil k lahvi s plynem
Analyzátor CO:
- měření v rozsahu min. 0-2850 ppm
- přesnost max 1%
Analyzátor CH4
- měření v rozsahu min. 0-2850 ppm
- přesnost max 1%
Bronchoprovokační jednotka:
parametry kompresoru:
hmotnost 5 kg
napájecí napetí 230 VAC
maximální tlak 7,5 baru
nebulizacní tlak 2 bary