Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Ortopedické sály“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. 1. část – C-rameno (1ks) Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) Mobilní C-rameno s vysokofrekvenčním generátorem a rentgenkou se stacionární anodou, s vysokým rozlišením, velmi snadnou manipulací. S důrazem kladeným na radiační ochranu pacienta a personálu účinným snížením dávky. C rameno: plně vyvážené v každé poloze motorický vertikální pohyb min. 42 cm horizontální pohyb min. 22 cm orbitální pohyb min. -90/+45° rotace min. +-225° vzdálenost ohnisko-zesilovač min. 97 cm vnitřní hloubka C ramene min. 68 cm Rentgenka: stacionární anoda ohnisko max. 0,6 mm monitorování zátěže rentgenky tepelná kapacita systému min. 1 milion HU Generátor: vysokofrekvenční 20 kHz, řízený mikroprocesorem výkon min. 2 kW napětí 40-110 kV, 0,2-20 mA pulzní fluoroskopie až 25 pulzů/s orgánová automatika funkce 1/2 dávky automaticky po spuštění přístroje speciální funkce – modifikace/snížení dávky extra pro dětské pacienty Zesilovač: typ CsI velikost zesilovače 23 cm s možností min. ZOOM (23-15-10 cm) rozlišení min. 1024 x 1024 pixelů/12bit Kolimace RTG svazku: virtuální clony nastavení bez rtg. záření rotace štěrbinová clona + irisová clona min. 50-230 mm Orgánové anatomické programy: skelet/končetiny srdce/hrudník, břicho/trup eliminace kovů (METAL correction) SOFT pro zobrazení měkkých tkání dítě mohutný pacient Monitor ovládací: dotykový TFT monitor umístěný na C rameni dotykový TFT monitor umístěný na vozíku Monitor zobrazovací: velkoplošný monitor vel. min. 24“ na vozíku dva nezávislé obrazy, živý a referenční rozlišení min. 1920x1200 kontrastní poměr min. 600:1 svítivost min. 400 cd/m2 DAP metr: zobrazení dávky, automatické uložení záznamu o dávce se snímky pacienta do PACS Digitální zpracování obrazu: zpracování obrazu v reálném čase (včetně postprocesingu) Last Image Hold (LIH), zoom, rotace, inverze, redukce šumu digitální rotace obrazu, nezávislost polohy objektu vůči RTG zesilovači paměťová matrice 1024x1024 pixelů bitová hloubka zpracování obrazu: 32 bitů Databáze: paměť na 10.000 snímků Export snímků a obrazových smyček: USB 3,0 s možností exportu v multimediálních formátech nebo v DICOM formátu Laserový zaměřovací kříž: Integrovaný do zesilovače obrazu |
| --- |
| 2. část – Elektrokoagulace (2 ks) Odsávačka kouře (1 ks) |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Elektrokoagulace |  |  |  |
| Elektrochirurgický generátor sloužící k řezu a koagulaci tkáně pro otevřené i laparoskopické výkony |  |  |  |
| Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje, možnost uložení min. 10 nejčastěji používaných parametrů. |  |  |  |
| Elektrický výkon generátoru v rozsahu min. 0–320 W s mikroprocesorovým řízením a automatickým přizpůsobením dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství el. energie. |  |  |  |
| Dva kombinované monopolární a dva kombinované bipolární výstupy |  |  |  |
| Kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů pro řez a koagulaci |  |  |  |
| Minimálně jeden mód pro bipolární řezání tkáně s rozsahem min. 100 -320 W |  |  |  |
| Minimálně tři módy bipolární koagulace se třemi různými výkony a s rozsahem výkonu minimálně 40 - 120 W. |  |  |  |
| Minimálně tři módy pro monopolární řezání s rozsahem výkonu minimálně 150 - 300 W |  |  |  |
| Minimálně tři módy pro monopolární koagulaci (sprej, fulgurace, desikace). Rozsah výkonu minimálně 120 -200 W |  |  |  |
| Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace |  |  |  |
| Možnost endoresekce ve fyziologickém rotoku |  |  |  |
| Možnost připojení 2 pedálů současně s programovatelným přiřazením funkcí. |  |  |  |
| Ovládání nožním spínačem, rukou, autostart pro bipolár |  |  |  |
| Automatické rozpoznání připojeného nástroje s nastavením doporučených parametrů. |  |  |  |
| Možnost propojení jednotky s odsavačem zplodin, možnost automatického odsávání zplodin z operačního pole při aktivaci připojeného nástroje k elektrochirugickému generátoru. |  |  |  |
| Generátor na samostatném vozíku vč. dvojitého pedálu |  |  |  |
| Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 100 ks jednorázových neutrálních elektrod |  |  |  |
| 2 ks bipolární pinzeta rovná, 14-15 cm, hrot 2 mm |  |  |  |
| 4 ks monopolárních kabelů pro laparoskopické nástroje min. délky 3m, |  |  |  |
| 4 ks bipolárních kabelů pro laparoskopické nástroje min. délky 3m. |  |  |  |
| 2 ks kabel pro připojení bipolárních pinzet |  |  |  |
| 10 ks aktivní elektrody resterilizovatelné (50x) |  |  |  |
| 2 ks nožní spínač monopolární, 2 pedálové provedení |  |  |  |
| 2 ks nožní spínač bipolární |  |  |  |
| 4 ks kabel pro připojení neutrálních elektrod |  |  |  |
| 2 ks prodloužení aktivních elektrod 13 cm |  |  |  |
| Odsávačka kouře |  |  |  |
| požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu systému pro odvod operačních zplodin, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání přístroje |  |  |  |
| Technická specifikace systému pro odvod operačních zplodin: |  |  |  |
| odstředivá pumpa s velmi intenzivním sáním a vysokou průtokovou rychlostí |  |  |  |
| 4 stupňový ULPA filtr v zapouzdřeném filtračním bloku |  |  |  |
| minimálně 4 provozní režimy |  |  |  |
| výkon: nastavitelný průtok 0 - 1,25 m3/min |  |  |  |
| možnost použití při otevřených operacích a laparoskopických zákrocích |  |  |  |
| monitoring životnosti filtru – čtyřstupňový filtr s životností min. 25 hodin |  |  |  |
| optický indikátor životnosti filtru, 5 stupňový |  |  |  |
| kompatibilní s různými elektrochirurgickými generátory |  |  |  |
| aktivace ruční, pomocí komunikačního kabelu, dálkového aktivátoru nebo nožního spínače |  |  |  |
| automatické zapínání sání při aktivaci aktivní elektrody řízeno volitelným komunikačním kabelem ke generátoru nebo elektrochirurgickým čidlem |  |  |  |
| hmotnost bez filtru max. 10 kg |  |  |  |
| systém nastavitelný z čelního panelu přístroje |  |  |  |
| systém musí být vybaven vyjímatelným filtrem s minimálně třemi vstupy (6 mm, 10 mm, 22 mm) |  |  |  |
| systém musí být napájen ze standardní elektrické sítě 230 V/50 Hz |  |  |  |
| snadná obsluha a údržba systému |  |  |  |
| Požadované příslušenství: |  |  |  |
| synchronizační kabel |  |  |  |
| 4 stupňový ULPA filtr se 3 vstupy, životnost min. 25 hodin |  |  |  |
| přípojka pro přípojení tužkových rukojetí |  |  |  |
| ochrana před vnikem tekutin |  |  |  |
| 3. část – Anesteziologické přístroje (2ks) Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) 2x anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělí. ventilační režimy – objemová ventilace, tlaková ventilace, SIMV+PS, PSV, PRVC nebo ekvivalent, MAN/SPONT Pojízdné provedení s kolečky Integrované, nastavitelné osvětlení pracovní plochy Obsluha a komunikace v českém jazyce Automatický elektronický směšovač čerstvé směsi s rozsahem nastavení min. od 0,2 do 15L/min směšování čerstvé směsi plynů zabraňující hypoxické směsi; Vedení tzv. LF a MF anestezie s návratem měřeného vzorku plynů zpět do pacientského okruhu Ukazatel využití čerstvé směsi, vč. záznamu spotřeby anestetik a medicinálních plynů s aktuálním zobrazením probíhajícího případu Režim řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta (MAC,MACage, xMAC) dle aktuálních hodnot koncentrace O2 a aplikovaného anestetika Dotykový displej anest. přístroje, velikost min. 15“ Zobrazení min. 3 křivek současně, monitorování ventilačních parametrů, základní zobrazení smyček plicní mechaniky průtok-objem, tlak-objem s možností volby zobrazení referenčních smyček, Tv insp/exp, Mv insp/exp, I:E, Frekv, R, analýza trendů Elektronické odpařovače anestetik Desfluran, Sevofluran s online zobrazením a záznamem nastavení na displeji anest. přístroje pozice pro min. dva odpařovače zobrazení úrovně naplnění odpařovače na displeji anest. přístroje, vč. automatické identifikace aktuálního anestetika Plynová analýza inspiria i expiria, Iso, Sevo, Des, N2O, O2, CO2 elektronicky řízený, elektricky nebo pneumaticky poháněný ventilátor nezávislý na přívodu medicinálních plynů kompenzace úniků a poddajnosti dýchacího okruhu inteligentní alarmový management se záznamem grafických, numerických trendů a událostí s dělením alarmů na fyziologické a technické a s řazením dle jejich priority; jednoduchý testovací režim s volbou „přeskočit“ v urgentních případech; nastavení ventilátoru: VT min od 20 do 2000 ml f min od 3 – 100 dechů/min PEEP min od 0 do 35 mbar Aktivně vyhřívaný ventilátor pro eliminaci kondenzace ventilátoru a pac. okruhu Plně automatický test přístroje vč. volby časového nastavení zapnutí přístroje Funkce vysoušení pacientského okruhu a ventilátoru s možností nastavení délky vysoušení Funkce Emergency pro možnost ventilace i při vypnutém/porouchaném přístroji vč. podání inhalačního anestetika Funkce Standby Příslušenství: integrovaná odsávačka bronchů vč. příslušenství systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice pro připojení do odtahu na pracovišti AGSS tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR) pacientské hadice pro děti i dospělé absorbér CO2 pro opakované použití, možnost použití jednorázových patron s vápnem Pacientský monitor vitálních funkcí, vč. multiparametrického modulu vhodný pro novorozence, děti i dospělé: velikost dotykového displeje min. 17“ akustické a optické alarmy všech měřených parametrů, ST analýza, 12-ti kanálové zobrazení 3 svodové EKG, HR, respirace, NIBP, SpO2, 2x IBP(CVP+ART), teplota. fyziologické kalkulace, grafické a tabulární trendy 96 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 30 sec. automatický záznam událostí včetně křivek (až 150) s možností zpětného vyvolání, archivace, tisku optický alarm – úhel viditelnosti 360° zobrazení všech pacientských dat z transportního modulu kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry Multiparametrický modul -transportní, vel. min. 6“ s dotykovou obrazovkou, možnost rotace 180 st., hmotnost max. 1kg, monitorované parametry: EKG, Resp, Puls, SpO2 , NIBP, 2x teplota, 2x IBP, analýza arytmií, monitorování všech typů arytmií a ST komplex, 2x Samostatný PC, vč. displeje (dotykový, nebo vč. klávesnice a myši) vel. min. 20“ s propojením k anesteziologickému přístroji a monitoru VF mapující farmakokinetiku a dynamiku intravenózních a inhalačních látek a jejich vzájemné interakce, sloužící k elektronickému záznamu optimalizace nastavení anesteziologického přístroje, grafy zobrazující závislost sérové koncentrace v čase (aktuální včetně 20 minutové „předpovědi“) a 2D model zobrazující vzájemné působení aplikovaných látek, míru hypnotickou vs. analgetickou. snadný export pro detailní dokumentaci |