## List1
Příloha č.1 Požadované technické parametry
VZ "Dodávka přístrojového vybavení pro pracoviště endoskopie"
P/022/INV/21
Přístroj A: LCD monitor, 1 ks
|  | Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
základní požadované parametry - LCD monitor |  | Úhlopříčka minimálně 24“
HDTV rozlišení obrazu
Minimální kontrast 1000:1
Zobrazovací úhel alespoň 170°
Antireflexní úprava
Certifikace MDE
Zavěšení – 100 mm VESA/WVESA
Přístroj B: Videoprocesor, 1 ks
základní požadované parametry - videoprocesor |  | Základní funkce: automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení systému do paměti
Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p
Podpora optických zobrazovacích metod:
musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti
musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných tkáňových struktur současně
Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu.
Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice.
Obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video.
možnost připojení jednotky pro umělou inteligenci umožňující detekci a charakterizaci lézí
DICOM rozhraní
Videoprocesor musí podporovat přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství.
Implementace do stávajícího NIS systému.
Funkce DICOM: query, retrieve, worklist, send.
Odeslání obrázků na PACS musí probíhat automaticky.
Možnost DICOM worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému).
Funkce odeslání fotodokumentace přes tlačítko endoskopu.
Přístroj C: LED zdroj světla, 1 ks
základní požadované parametry - LED zdroj světla |  | Automatické řízení intenzity světla.
Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích.
Hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod.
Minimální životnost LED diod - 10 000 provozních hodin.
Možnost připojení endoskopu do světelného zdroje přes One-step konektor, který umožňuje bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru. Tento způsob přenosu snížuje riziko výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru.
Podpora optických zobrazovacích metod:
musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
Přístroj D: Videobronchoskop, 1 ks
základní požadované parametry - videobronchoskop |  | Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).
Videobronchoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.
Videobronchoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.
Optický systém:
zorné pole minimálně 120°
směr pohledu přímý pohled
pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:
zevní průměr distálního konce maximálně 5,3 mm
zevní průměr tubusu maximálně 5,1 mm
pracovní délka minimálně 600 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,2 mm.
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru minimálně 210°
dolů minimálně 130°
Přístroj musí být plně kompatibilní s nabízeným videoendoskopickým systémem.
Přístroj E: Videobronchoskop terapeutický, 1 ks
základní požadované parametry - videobronchoskop terapeutický |  | Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).
Optický systém:
zorné pole minimálně 120°
směr pohledu přímý pohled
pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:
zevní průměr distálního konce maximálně 5,8 mm
zevní průměr tubusu maximálně 5,9 mm
pracovní délka minimálně 600 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm.
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru minimálně 180°
dolů minimálně 130°
Přístroj musí být plně kompatibilní s nabízeným videoendoskopickým systémem.
Přístroj F: Odsávací pumpa, 1 ks
základní požadované parametry - odsávací pumpa |  | Odsávací vakuové čerpadlo.
Odsávací láhev minimálně 2 litry.
Nominální vakuum minimálně 90 kPa.
Výkon minimálně 30 L/min.
Přístroj G: Pojízdný endoskopický vozík, 1 ks
základní požadované parametry -endoskopický vozík |  | Mobilní, pět polic, minimálně jedna výsuvná.
Držák pro dva endoskopy.
3 ks polohovatelného ramene pro uchycení LCD monitoru a 2 ks monitoru vitálních funkcí (přístroj J), uchycení VESA.
Homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3 m
Přístroj H: záznamové zařízení, 1 ks
základní požadované parametry -záznamové zařízení |  | digitalizace s odesíláním do PACS vč. implementace do Marie Pacs zadavatele
příjem worklistů
vestavěný prohlížeč DICOM
střih videa
export na USB flash disk
grabovací karta – 1 vstup signálu
ovládání přes kamerovou hlavu nebo USB pedál
PC s MDE certifikací
Přístroj I: Videokolonoskop, 1 ks
základní požadované parametry - videokolonoskop |  | Videokolonoskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo)
Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)
| technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží | endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva
nastavitelná rigidita tubusu ve třech stupních
možnost připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití stand. krytů
musí mít 3 svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti
integrovaná anténa ve flexibilní části přístroje pro připojení k zařízení umožňující zobrazení aktuální pozice endoskopu v těle pacienta
| optický systém | zorné pole – min. 170° (v Normal modu), min. 160° (v Near modu)
směr pohledu - přímý pohled
hloubka pole: 2 - 100 mm
možnost elektronického nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: mód Normal - hloubka pole 5-100mm mód Near - hloubka pole 2-6 mm
| zaváděcí tubus | vnější průměr distálního konce – max. 14 mm
vnější průměr tubusu – max. 13 mm
pracovní délka minimálně 1600 mm
musí mít přídavný oplachový kanál – tzv. waterJet
| pracovní kanál | vnitřní průměr – min. 3,5 mm
| ohybová část | Rozsah angulace nahoru min. 180°
dolů min. 180°
doprava min. 160°
doleva min. 160°
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus
Přístroj J: Monitory životních funkcí, 5 ks vč. centrály
základní požadované parametry | monitory životní funkcí, 5 ks | 12,1“ barevný TFT displej s vysokým rozlišením (SVGA)
dotykový displej
Odolné silikonové tlačítka s podsvícením
20 typů ventrikulární arytmie a analýza S-T segmentu
Volitelné 12 svodové EKG
480 hodin grafických a tabulárních trendů, 700 položek NIBP, 2 hodinový přehled EKG
Možnost barevného výběru všech parametrů (32 barev)
Modulace tónu pulsu SpO2
Autotest při zapnutí
Ochrana proti defibrilaci a vysokofrekvenčnímu napětí
USB a seriálový port pro možnost budoucí aktualizace,
umožňuje také připojení myši a klávesnice
Napojení na CMS, oboustranná komunikace
CMS pro min 5 montorů součástí dodávky, komunikace přes UTP, viz:
| CMS | Uložení a přehled 240 hodin pacientských dat, 720 alarmových událostí a 20000 informací o pacientovi z každého monitoru
Různé možnosti nastavení displeje – zobrazení všech lůžek, poloviční zobrazení lůžek
Zobrazované křivky: 2 kanály EKG, respirace, pulz, EtCO2
Zobrazované parametry: pulz, respirace, ST segment, PVCs, SpO2, NIBP, teplota, a EtCO2
Oboustranná komunikace s pacientskými monitory
Podpora zobrazení na jednom monitoru i na dvou monitorech
Zvukové a vizuální alarmy s popisem alarmu za obrazovce
Přístroj K: Medicínský LCD monitor
základní požadované parametry -Medicínský LCD monitor |  | Monitor pro klinické diagnózy
Monitor s vysokým rozlišením a jasem (až 600 cd/m2),
16bit grayscale, built-in LUT (DICOM standard)
Úhlopříčka 24“
Rozlišení 1920x1200
Minimální kontrast 1000:1
Zobrazovací úhel alespoň 170°
Antireflexní úprava
Certifikace MDE