# Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek

VZ „Přístroj pro radiografii odebrané tkáně“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intraoperační mobilní digitální radiografický přístroj pro snímkování vzorků |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |
| Název přístroje: Pojízdný rentgen digitální |  |  |  |  |
| Účel použití, indikace: Mobilní digitální radiografický zobrazovací systém pro snímkování vzorků získaných při biopsii, který umožní okamžité vyšetření odstraněné tkáně. Přístroj slouží k verifikaci odstranění zhoubných nádorů a posouzení velikosti lemu zdravé tkáně. |  |  |  |  |
| Technické parametry, funkce: |  |  |  |  |
| Mobilní rentgenový aparát s digitálním detektorem určený k intraoperační radiografii tkání |  |  |  |  |
| Lampa RTG |  |  |  |  |
| Energetický rozsah min 10-50 kV |  |  |  |  |
| Ruční i automatické nastavování parametrů k expozici |  |  |  |  |
| Digitální detektor |  |  |  |  |
| Zobrazovací plocha detektoru min. 12 x 15 cm |  |  |  |  |
| Rozlišení detektoru/rozměr pixelu max. 50 µm |  |  |  |  |
| Rozlišení v kontaktním režimu min. 10 lp/mm |  |  |  |  |
| Čas potřebný k získání obrazu max. 20 s |  |  |  |  |
| Kabina ke zkoumání vzorků |  |  |  |  |
| Minimálně 2 geometrická zvětšení |  |  |  |  |
| Maximální geometrické zvětšení min. 2x |  |  |  |  |
| Osvětlení interiéru kabiny |  |  |  |  |
| Bezpečnostní otevírání dvěří, přerušení expozice v případě otevření dveří |  |  |  |  |
| Rozměry vnitřní kabiny min. 30 x 30 x 30 cm (tolerance 10%) |  |  |  |  |
| Možnosti čištění a desinfekce vnitřních i vnějších ploch kabiny |  |  |  |  |
| Váha zařízení max. 140 kg |  |  |  |  |
| Další požadavky: |  |  |  |  |
| monitor o velikosti min. 22" a rozlišení min. 2,0 MPx |  |  |  |  |
| ovládání přístroje pomocí klávesnice a touchpadu |  |  |  |  |
| možnost exportování snímků ve formátu DICOM, TIFF, JPEG, anotace a přeposlání snímků v tomto formátu |  |  |  |  |
| operační systém Windows 10 a novější |  |  |  |  |
| dodavatel provede integraci s firmou OR-CZ pro funkčnost přeposílání snímků do PACS zadavatele a zároveň provede integraci s Worklistem zadavatele |  |  |  |  |
| standardní interface DICOM 3.0 doložený dokumentem DICOM conformance statement |  |  |  |  |
| možnost přenosu dat drátově i bezdrátově |  |  |  |  |
| Funkce DICOM |  |  |  |  |
| DICOM Store |  |  |  |  |
| DICOM Storage Commitment |  |  |  |  |
| DICOM Modality Worklist |  |  |  |  |
| Jednofázové elektrické napětí, 230 V, AC, 50 Hz, výkon max. 1.000 W |  |  |  |  |