# Část 3 – Monitory životních funkcí + EKG

| Název | Monitor životních funkcí | Oddělení | chirurgie, ortopedie, ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 32 ks (30 ks + 2 centrály) |  |  |

| Název | EKG | Oddělení | interna, chirurgie, plicní |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 5 ks |  |  |

Technická specifikace

- Monitorovací systém

A.1 monitor životních funkcí (10 ks)

- kompaktní monitor vitálních funkcí,

- barevný monitor min. 12“ s dotykovým ovládáním, uživatelské rozhraní v ČJ,

- minimálně 4 křivky současně zobrazené na displeji,

- možnost zobrazení všech monitorovaných parametrů,

- min. 5 přednastavených možností rozvržení obrazovky,

- pasivní chlazení bez ventilátoru,

- noční režim,

- uložení historie monitorovaných hodnot (min. 48 hodin plných křivek a 1600 NIBP záznamů) do paměti,

- sledování životních funkcí pacienta (EKG 3/5svodové, respirace, 2 kanálové IBP, NIBP, SpO2, 2x teplota), EtCO2 sidestream,

- měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na ucho i prst. Technologie měření SpO2, která filtruje z přijímaného signálu rušivý signál způsobený průtokem krve okolními žílami,

- minimálně tři různé alarmové úrovně (akustické a optické),

- držáky pro upevnění monitorů včetně všech komponentů na eurolištu,

- akumulátor s kapacitou min. 2 hodiny provozu bez externího napájení,

- ochrana proti defibrilačnímu výboji, výstup pro synchronizaci defibrilátoru

- analýza EKG arytmií, minimálně 25 typů

- ochrana proti defibrilačnímu výboji,

- USB vstup,

- ex. napájení 230 V/50 Hz.

A.2 centrální monitorovací stanice (1 ks)

- centrální monitorovací systém umožňující propojení monitorů životních funkcí pomocí kabelů,

- možnost různých typů zobrazení údajů křivek životních funkcí,

- uživatelské rozhraní v ČJ,

- kontinuální záznam křivek 24 hodin,

- obrazovka pro ovládání a zobrazení všech 10 monitorů vitálních funkcí (min. 3 křivky u každého pacienta současně) + druhá obrazovka pro zobrazení životních funkcí určená pro pověšení na zeď (min. 27“), včetně držáku na zeď,

- interní paměť křivek a číselných údajů, alarmů pro každý monitor,

- možnost tisku pacientských informací, alarmů, trendů, křivek, PDF formát,

- kompletní hardware bez tiskárny – hardware určený pro profesionální použití a 24hodinový provoz, 1x obrazovka, klávesnice, myš, reproduktory,

- rychlý tisk záznamů z telemetrů a monitorů,

- veškerá potřebná kabeláž a případně switch pro připojení všech částí monitorovacího systému (připojení monitoru do zdrojového mostu, propojení v serverovně a připojení k centrále)

A.3 transportní monitor s IBP (1 ks)

- kompaktní přenosný monitor s integrovaným displejem o úhlopříčce min. 5“ a max. 6“  dotykovým ovládáním,

- váha max. 1,5 kg,

- zobrazení číselných hodnot monitorovaných parametrů, uživatelské rozhraní v ČJ,

- pasivní chlazení bez ventilátoru,

- sledování životních funkcí pacienta (EKG 3/5 svodové, respirace, 2 kanálové IBP, NIBP, SpO2, 2x teplota),

- měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na ucho i prst. Technologie měření SpO2, která filtruje z přijímaného signálu rušivý signál způsobený průtokem krve okolními žílami,

- minimálně tři různé alarmové úrovně (akustické a optické),

- držáky pro upevnění monitorů včetně všech komponentů na infusní stojan,

- akumulátor s kapacitou min. 2 hodiny provozu bez externího napájení,

- ochrana proti defibrilačnímu výboji,

- plná kompatibilita s příslušenstvím dodávaným pro monitory životních funkcí pro JIP.

A.4 POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 11ks 3 svodový EKG kabel včetně svodů a sady originálních elektrod,

- 11ks NIBP hadice,

- 11ks NIBP manžeta pro dospělého pacienta,

- 11ks NIBP manžeta pro obézního pacienta,

- 11ks NIBP manžeta pro dítě (kachektického) pacienta,

- 11ks kabel pro měření SpO2,

- 11ks prstové saturační čidlo silikonové,

- 11ks ušní saturační čidlo,

- 11ks propojovací kabel pro měření IBP,

- 300 ks jednorázové nalepovací EKG elektrody,

- 22 sad pro EtCO2 sidestream,

- 22ks kabel pro připojení teplotního sensoru + teplotní sensor (jícnový/rektální),

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky 10x kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

- Monitorovací systém

B.1 monitor životních funkcí (8 ks)

- kompaktní monitor vitálních funkcí,

- barevný monitor min. 12“ s dotykovým ovládáním, uživatelské rozhraní v ČJ,

- minimálně 4 křivky současně zobrazené na displeji,

- možnost zobrazení všech monitorovaných parametrů,

- min. 5 přednastavených možností rozvržení obrazovky,

- pasivní chlazení bez ventilátoru,

- noční režim,

- uložení historie monitorovaných hodnot (min. 48 hodin plných křivek) do paměti,

- sledování životních funkcí pacienta (EKG 3/5svodové, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota),

- měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na ucho i prst. Technologie měření SpO2, která filtruje z přijímaného signálu rušivý signál způsobený průtokem krve okolními žílami,

- minimálně tři různé alarmové úrovně (akustické a optické),

- držáky pro upevnění monitorů včetně všech komponentů na eurolištu,

- akumulátor s kapacitou min. 2 hodiny provozu bez externího napájení,

- ochrana proti defibrilačnímu výboji,

- analýza EKG arytmií,

- ochrana proti defibrilačnímu výboji,

- USB vstup,

- ex. napájení 230 V/50 Hz,

B.2 centrální monitorovací stanice (1 ks)

- centrální monitorovací systém umožňující propojení monitorů životních funkcí pomocí kabelů,

- možnost různých typů zobrazení údajů křivek životních funkcí,

- kontinuální záznam křivek min. 24 hodin,

- min. 1x obrazovka pro zobrazení všech 8 monitorů vitálních funkcí (min. 3 křivky u každého pacienta současně),

- interní paměť křivek a číselných údajů, alarmů pro každý monitor,

- možnost tisku pacientských informací, alarmů, trendů, křivek, PDF formát,

- kompletní hardware bez tiskárny – hardware určený pro profesionální použití a 24hodinový provoz, 1x obrazovka, klávesnice, myš, reproduktory,

- tisk záznamů z telemetrů a monitorů,

- veškerá potřebná kabeláž a případně switch pro připojení všech částí monitorovacího systému (připojení monitoru do zdrojového mostu, propojení v serverovně a připojení k centrále)

B.3 transportní monitor (1 ks)

- kompaktní přenosný monitor s integrovaným displejem o úhlopříčce min. 5“ a max. 6“  dotykovým ovládáním,

- váha max. 1,5 kg,

- zobrazení číselných hodnot monitorovaných parametrů, uživatelské rozhraní v ČJ,

- pasivní chlazení bez ventilátoru,

- sledování životních funkcí pacienta (EKG 3/5 svodové, respirace, 2 kanálové IBP, NIBP, SpO2, 2x teplota),

- měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na ucho i prst. Technologie měření SpO2, která filtruje z přijímaného signálu rušivý signál způsobený průtokem krve okolními žílami,

- minimálně tři různé alarmové úrovně (akustické a optické),

- držáky pro upevnění monitorů včetně všech komponentů na infusní stojan,

- akumulátor s kapacitou min. 2 hodiny provozu bez externího napájení,

- ochrana proti defibrilačnímu výboji,

- plná kompatibilita s příslušenstvím dodávaným pro monitory životních funkcí pro JIP.

B.4 POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 9 ks 3svodový EKG kabel,

- 9 ks prstový senzor SpO2 pro dospělé s měkkou špičkou,

- 9 ks prstový senzor SpO2 pro děti s měkkou špičkou,

- 9 ks ušní senzor SpO2,

- 1 ks flexibilní senzor SpO2 pro novorozence

- 8 ks manžeta NIBP pro dospělé,

- 8 ks manžeta NIBP pro děti,

- 4 ks manžeta NIBP pro obézní pacienty,

- 8 ks hadička NIBP propojovací,

- 18 ks čidlo teploty,

- 300 ks jednorázové nalepovací EKG elektrody,

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky 10x kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

- Přenosný monitor vitálních funkcí – 10 ks

- kompaktní monitor vitálních funkcí,

- barevný monitor min. 10“ s dotykovým ovládáním, uživatelské rozhraní v ČJ,

- minimálně 4 křivky současně zobrazené na displeji,

- možnost zobrazení všech monitorovaných parametrů,

- min. 5 přednastavených možností rozvržení obrazovky,

- pasivní chlazení bez ventilátoru,

- noční režim,

- uložení historie monitorovaných hodnot (min. 48 hodin plných křivek) do paměti,

- sledování životních funkcí pacienta (EKG 3/5svodové, respirace, NIBP, SpO2, 1x teplota), měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na ucho i prst. Technologie měření SpO2, která filtruje z přijímaného signálu rušivý signál způsobený průtokem krve okolními žílami,

- minimálně tři různé alarmové úrovně (akustické a optické),

- držáky pro upevnění monitorů včetně všech komponentů na eurolištu,

- akumulátor s kapacitou min. 2 hodiny provozu bez externího napájení,

- ochrana proti defibrilačnímu výboji,

- analýza EKG arytmií,

- ochrana proti defibrilačnímu výboji,

- USB vstup,

- ex. napájení 230 V/50 Hz,

- Příslušenství:

- 10ks 3svodový EKG kabel,

- 10 ks prstový senzor SpO2 pro dospělé s měkkou špičkou,

- 4 ks prstový senzor SpO2 pro děti s měkkou špičkou,

- 10 ks manžeta NIBP pro dospělé,

- 6 ks manžeta NIBP pro děti,

- 6 ks manžeta NIBP pro obézní pacienty,

- 12 ks hadička NIBP propojovací,

- 24 ks čidlo teploty (16 ks kožní, 8 ks rektální),

- 300 ks jednorázové nalepovací EKG elektrody,

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky 10x kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

- EKG 12 svodové – 5 ks

- menu v českém jazyce,

- dotykový displej,

- přístroj s 3,6,12 kanálovým záznamem a tiskem všech 12 svodů,

- paměť pro více jak 40 záznamů – režim záznamu – automatický, manuální, rytmický, volba formátu,

- intervalové rozměření,

- digitální filtrace,

- tisk – termální, možnost tisku na kancelářský papír A4 na libovolné, v prostředí Windows nainstalované, tiskárně,

- detekce kardiostimulátoru,

- tisk označených událostí/okamžiků (formát 2x6 svodů),

- EKG záznamy – možnost propojení s PC systémem,

- 1x USB,

- Konektor k připojení externí tiskárny,

- Příslušenství:

- Končetinové + hrudní elektrody,

- EKG papír – 5 balení,

- Gel -0,5 l,

- Originální vozík vč. košíku a držáku elektrod.

Všechny nabízené přístroje musí být z důvodu kompatibility a zaměnitelnosti od stejného výrobce a stejné modelové řady, kromě EKG a transportního monitoru, které musí být pouze od stejného výrobce.