# Část 4 – Automatický močový analyzátor

| Název | Automatický močový analyzátor | Oddělení | laboratoře |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

Nový, plně automatický systém k vyšetření moče chemicky a mikroskopicky,

- Stanovované parametry:

  - Analýza moče chemicky, minimální měřené parametry jsou

    - pH,

    - glukóza,

    - bilirubin,

    - urobilinogen,

    - krev (okultní krvácení),

    - ketony,

    - leukocyty,

    - zákal,

    - hustota (specifická hmotnost),

    - barva,

    - dusitany (nitrity),

    - bílkovina (protein),

  - Vyšetření močového sedimentu, minimální stanovované parametry jsou

    - červené krvinky (RBC),

    - bílé krvinky (WBC) a jejich případné shluky,

    - bakterie a jejich rozlišení (tyčinka, kok),

    - epitelová buňka a jejich rozlišení (dlaždicová, neskvamozní),

    - válce (hyalinní a ostatní patologické),

    - krystaly,

    - kvasinky,

    - hyfy,

    - hlen,

    - spermie,

- Přípustné technologie vyšetření močového sedimentu: digitální analýza obrazu močového sedimentu založená na principu snímání zorných polí

- Technické parametry:

  - kapacita vstupního prostoru minimálně pro 50 vzorků, stojánky pro analýzu jsou součástí dodávky, kontinuální vkládání vzorků k analýze,

  - režim práce pro urgentní vzorky („statimový mód“),

  - podporovaný formát čárových kódů minimálně codabar,kód 39,93,128, prokládaný 2 z 5,

  - analýza z primárních zkumavek, které jejich výrobce deklaruje k tomuto testování bez nutnosti redukovat objem vzorku před analýzou z důvodu zabránění kontaminace,

  - minimální potřebný objem vzorku k celé analýze je maximálně 2,6 ml (přípustná odchylka 10%

  - výkon min. 80 vzorků/hod. (platí pro kompletní analýzu)

  - automatické zpracování vzorků před analýzou sedimentu centrifugací nebo sedimentací

  - obousměrné napojení na LIS (součástí dodávky je zajištění komunikace mezi analyzátorem a LIS)

  - kontrola mezi chemickým vyšetřením a vyšetřením sedimentu, upozorňující hlášení (flags) a komentáře patologií výsledků

  - paměť pro min. 10.000 výsledků kompletních analýz,

  - kompatibilní materiály pro kalibraci a kontrolu kvality pro chemické vyšetření i pro mikroskopickou analýzu,

  - dodání všech uvedených přídatných zařízení (ovládací PC s monitorem, skener čárových kódů*, tiskárna*), podmínkou jsou veškeré potřebné SW a licence vč. připojení do LIS,

  - rozměry max. hloubka 0,8m, výška 1m, šířka 1,5m, hmotnost max. 150 kg. Možnost přesunu přístroje skrz dveře o šířce 80 cm,

  - napájení 230 V AC.

*pokud není pevnou součástí přístroje

Předpokládané spektrum a počty analýz za 1 rok:

mikroskopicky 25 000/rok

chemicky 32 000/rok