Část 3 – Monitory životních funkcí

| Název | Monitory životních funkcí |
| --- | --- |
| Počet ks | 8 + 1 centrála |

Technická specifikace

Monitorovací systém pro ARO oddělení včetně centrálního monitoru

Monitor vitálních funkcí – 8 ks

- 15“ barevný dotykový displej s rozlišením min. 1920 x 1080

- Výstup na přídavný monitor

- Současné zobrazení min. 6 křivek měřených parametrů

- Funkce automatického jasu a multi-touch

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky a jiné ovládání mimo dotykovou obrazovku pro případ poruchy displeje. (např. klávesnice s českými znaky, myš, dálkové ovládání)

- Alfanumerické zobrazení měřených parametrů na displeji

- Režim zobrazení velkých čísel

- Pozice pro jednoparametrové moduly min. 6 ks

- Možnost připojení boxu pro min. dalších 6 ks jednoparametrových modulů

- Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu

- Automatická detekce kardiostimulátoru - schopnost monitorovat/analyzovat stimulované i nestimulované pacienty včetně detekce interního kardiostimulátoru

- Akumulátor na min. 2 h provozu

- Součástí madlo pro snadnou manipulaci s monitorem

- Hmotnost max. 7 kg (včetně baterie)

- Možnost monitorace pacientů všech věkových kategorií

- Vícesvodová analýza arytmií (asystolie, komorová a síňová fibrilace atd.)

- Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech

- Hemodynamické výpočty, kalkulace dávkování léčiv (součást centrální stanice nebo monitorů), SW KPR

- Zobrazení a prohlížení grafických a numerických trendů min. 48 h zpětně

- Mini trendy - min. od 5 min. do 8 h., zvýraznění neobvyklých hodnot na průběhu trendu (otevření podokna mini trendu pomocí jednoho kliknutí/přejetím po obrazovce)

- Skóre včasného varování - monitor poskytuje elektronické skóre včasného varování, které je kontinuálně monitorováno z fyziologických funkcí

- Optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí

- Možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla

- Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC

- Pracovní režimy - pohotovostní, noční, soukromí (skrytí monitorovaných dat při návštěvě)

- Možnost snadného uživatelského nastavení min. 3 profilů zobrazení a jejich rychlé změny v

- závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby. Změna

- profilu zobrazení na pacientském monitoru nesmí mít vliv na zobrazení na centrálním monitoru

Další přídavné moduly kompatibilní s monitorem vitálních funkcí (stejný výrobce jako výrobce monitorů)

- 6 ks přenositelný modul pro měření EtCO2 připojitelný ke všem výše uvedeným monitorům životních funkcí (3x mainstream, 3x sidestream)

- 2 ks modul PICCO

- 1 ks modul srdečního výdeje

- 1 ks modul EEG (min. 4 kanálové)

- 1 ks Modul CCO/SvO2 k připojení měřícího zařízení od výrobce Edwards

- 1 ks - multiparametrový modul pro transport (Barevný dotykový displej min. 5“, hmotnost max 1 kg, SpO2, EKG - 3/5-ti svodový systém, 1x teplota, IBP, Uzamykatelný display, Akumulátor na min. 4 h provozu)

1 ks centrální monitorovací stanice

- Centrální monitorovací systém umožňující propojení monitorů životních funkcí pomocí kabelů.

- Možnost různých typů zobrazení údajů křivek životních funkcí

- Kontinuální záznam křivek min. 100 hodin

- 1x obrazovka pro zobrazení všech monitorů vitálních funkcí (min. 5 křivek u každého pacienta současně)

- Velká interní paměť křivek a číselných údajů, alarmů pro každý monitor.

- Možnost tisku pacientských informací, alarmů, trendů, křivek, PDF formát

- Kompletní hardware bez tiskárny – hardware určený pro profesionální použití a 24 hodinový provoz, 1x obrazovka, klávesnice, myš, reproduktory.

- Rychlý tisk záznamů z telemetrů a monitorů

- veškerá potřebná kabeláž a případně switch pro připojení všech částí monitorovacího systému (připojení monitoru do zdrojového mostu, propojení v serverovně a připojení k centrále)

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 8 ks 5 svodový EKG kabel včetně svodů a sady originálních elektrod

- 8 ks NIBP hadice

- 8 ks NIBP manžeta pro dospělého pacienta

- 4 ks NIBP manžeta pro obézního pacienta

- 4 ks NIBP manžeta pro dítě (kachektického) pacienta

- 8 ks kabel pro měření SpO2

- 8 ks prstové saturační čidlo

- 4 ks ušní saturační čidlo

- 8 ks propojovací kabel pro měření IBP

- 16 ks kabel pro připojení teplotního sensoru + teplotní sensor (jícnový/rektální)

- transportní monitor (monitor o úhlopříčce max. 5,5“, EKG, SpO2, T, resp., NIBP) vč. EKG kabelu, prstového čidla, NIBP manžeta pro dospělé)

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky 8x kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.