Část 5 – Separátor krevních elementů

| Název | Separátor krevních elementů |
| --- | --- |
| Počet ks | 1 |

Technická specifikace

- Separátor určený pro odběr krevních destiček

- Jednorázový set pro odběr trombocytů:

- Jednojehlová technika odběru trombocytů

- Dva skladovací vaky na produkt trombocytů přímo součástí odběrového setu

- Nízký mimotělní objem v setu pro předplnění setu a během procedury max. do 200 ml

- Nastavitelný maximální objem zpracovávané plné krve při jednojehlové proceduře

- Set sterilizován zářením (ne ETO)

- Separace pomocí centrifugační metody

- Proces leukoredukce - automaticky poskytuje leukoredukované trombocyty bez dalšího filtračního kroku (deleukotizace v průběhu separace, bez nutnosti využití technologie in-line filtrů nebo dalšího procesu filtrace)

- Nastavení volby produktu trombocytů na 1 jednotku, 2 jednotky nebo 3 jednotky

- Nastavení volby rychlosti průtoku odběru

- Možnost optimalizace parametrů odběru a produktu v průběhu separace

- Infúze fyziologického roztoku nahrazuje odebraný objem během procedury

- Automatické řízení maximální rychlosti infúze roztoku antikoagulantu s možností změny hodnoty během procedury

- Volitelné nastavení poměru roztoku antikoagulantu a plné krve před procedurou

- Separátor musí disponovat vážícím systémem pro kontrolu přesnosti podávání roztoků (antikoagulant musí být zavěšeny na váze přístroje) a pro kontrolu bilance tekutin u dárce

- Závěsný systém váhy pro vedlejší produkt plazmy

- Chybové hlášení v případě záměny umístění roztoků na závěsný systém vah

- Odběr trombocytů do plazmy nebo do náhradního roztoku s možností volby poměru plazmy/náhradní roztok PAS (Platelet Additive Solution, tzv. náhradní roztok pro skladování). Při odběru do tzv. náhradního roztoku požadujeme automatické přidávání aditivního roztoku pro trombocyty v nastaveném poměru

- Předplnění setu před odběrem v rámci uzavřeného systému (pokud je nutný)

- Možnost rychlého upravení odběrové/návratové rychlosti během procedury v širokém rozsahu

- Nastavitelná maximální rychlost infúze antikoagulantu od 0,50 do 1,50 mg/kg/min během procedury

- Dotykový displej

- Možnost nastavení odběru tzv. vedlejšího produktu plazmy při hlavní aferéze trombocytů --nastavení vedlejšího produktu plazmy musí být volitelné obsluhou v rozsahu 0 – 900ml.

- Produkt trombocytů může být skladován ve skladovacích vacích s odpovídajícím objemem skladovací tekutiny po dobu až 5 dní při teplotě 20 °C až 24 °C za nepřetržitého mírného míchání

- Klinické použití trombokoncentrátů v běžném i statimovém režimu

- Menu displeje separátoru v češtině, chybová hlášení a návrh řešení chybového stavu přístroje v češtině

- Chybová hlášení obsahují grafická zobrazení možných míst, kde mohlo dojít k chybě během postupu

- Záložní bateriový zdroj pro uchování dat a pro restartování postupu v případě výpadku elektrického proudu

- Specifikace přístroje:

- maximální výška (horní část stojanu na roztok) 170 cm

- maximální šířka 80 cm

- maximální hloubka 100 cm

- přesnost rychlosti průtoku pumpy ± 8%, nebo 1 mL/min – podle toho, co je větší

- přesnost vah ± 1%, nebo 5 g – podle toho, co je větší

- filtr linky návratu nesmí umožnit návrat částic (200 μm a větších) do oběhu dárce

- detektor vzduchu, který zabraňuje v návratu vzduchových bublin (větších než 50 μm) do těla dárce

- detektor úniku tekutiny - schopnost detekovat v odstředivce kapku tekutiny ≥ 1 ml

- zvukové signály v různých intenzitách dle jejich priorit (vysoký alarm nejhlasitější)

Příslušenství:

- zařízení k suchému ohřevu transfuzních přípravků (krev, koncentrát erytrocytů nebo krevní plazma = TP), včetně záchytné misky. Rozmrazení TP horkovzdušným ohřevem bez použití vody jako média pro přenos tepla, Aktivní osušení povrchu vaku s transfuzním přípravkem. Možnost ohřát až 3 ks TP najednou.