Část 6 – Anesteziologický přístroj

| Název | Anesteziologický přístroj |
| --- | --- |
| Počet ks | 1 |

Technická specifikace

- pojízdný přístroj s brzděnými kolečky

- použití pro děti a dospělé, obsluha a komunikace v ČJ

- hmotnost přístroje < 150 kg ( bez odpařovačů, tlakových láhví a monitoru VF )

- vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu zpět do uzavřeného pacientského okruhu

- připojení na standardní rozvody medicinálních plynů - vzduch, O2, N2O

- mechanicky ovládané ACGO - připojení jednocestných okruhů

- nezávislý výstup pro podání O2 (průtokoměr 0-15 l/min.)

- mechanické průtokoměry medicinálních plynů – 6ti trubicové s nastavením průtoku čerstvé směsi v rozsahu min. 0 -  10 litrů/min s rozsahem první trubice min. 0 – 1 l/min pro každý plyn

- směšování čerstvé směsi plynů zabraňující hypoxické směsi, vždy min. 24% O2 ve směsi

- proudová odsávačka bronchů s příslušenstvím

- autoklávovatelná nádoba absorbéru min. 1,5 L, výměna vápna musí být možná za chodu bez rozpojení okruhu s alarmovou indikací, snímače integrované ve ventilové komoře, vestavěná kondenzační nádobka max. 6 ml

- odvod anesteziologických plynů (napojení na odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu)

- držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví součástí přístroje – na zadní straně

- integrované osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy anesteziologa s volbou intenzity osvětlení

- nedělená pracovní plocha na dokumentaci

- systém současného uchycení dvou odpařovačů – odpařovače nejsou součástí dodávky

- záložní bateriový zdroj zajistí provoz minimálně na 90 minut

- zásuvky na příslušenství, minimálně 1x uzamykatelná

- průtokové snímače inspirium/expirium integrované ve ventilové vyhřívané komoře

- napájení 230 V/50 Hz

- interní rack pro možnost vložení modulu plynové analýzy do anest. přístroje

- modul plynové analýzy (Insp/Exp) s příslušenstvím (externí modul umožňující umístění v anesteziologickém přístroji, nebo v rack monitoru VF), rychlost vzorkování 200-100ml/min:

        - O2 (paramagnetické)

        - N2O

        - CO2

        - inhalační anestetika (automat. identifikace), MAC dle věku pacienta

- minimálně 3 integrované elektrické zásuvky s vlastním jištěním

- konektivita RS 232, RJ 45

### Parametry ventilátoru

- kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu

- ovládání – barevný dotykový konfigurovatelný displej min. 10“, rozlišení min. 1024 x 768, se zobrazením křivek v reálném čase: tlak, průtok, objem, smyčka plicní mechaniky ( P-V, F-V ), parametry tlaků, objemů a časomíry na displeji ventilátoru

- monitorace ventilačních parametrů (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, smyčky plicní mechaniky, Tv, Mv, I:E, Frekvence)

- rychlé spuštění (nejdéle do 30 sec), jednoduchý testovací režim

- pohotovostní režim STANDBY

- grafické trendy 24 hodin pro parametry: TVe, Ppeak, MV, Pplat, PEEP, Pmean, Rate FiO2, EtCO2, AA,

- tabulka trendů 24 hodin pro parametry: TVe, Ppeak, MV, Pplat, PEEP, Pmean, Rate FiO2, EtCO2, AA,

- s volbou rozlišení 30 s, 1 min, 5 min nebo 30 min

- inteligentní alarmový management se záznamem až 100 událostí tzv. alarmový deník, dělením alarmů na fyziologické a technické dle jejich priority – vysoká, střední, nízká

- elektronicky řízený ventilátor s pohonem na AIR – systém stoupajícího měchu ve válci ve výdechu v zorném poli anesteziologa s ventilačními režimy:

  - objemová ventilace (VCV), tlakově řízená ventilace (PCV)

  - synchronizovaná přerušovaná mandatorní ventilace / spontánní ventilace s tlakovou podporou (SIMV-V, SIMV-P, +PSV)

  - spontánní ventilace s tlakovou podporou (PSV + apnea backup)

- Dechový objem VT		min. 20 – 1500 ml

- Inspirační pauza Tip:Ti	OFF, 5 – 60 % Tinsp

- Inspirační tlak	  		min. 5 -  60 cm H2O

- Dechová frekvence f	     	min. 4 - 60 dechů/min

- Poměr  I:E                              4:1 až 1:8

- Rozsah PEEP	                    	min. PEEP OFF, 3 – 30 cm H2O

- Výkon ventilátoru                  max. průtok min. 120 l/min

- průtokový trigger                   min. 0,5 – 15 l/min

- tlakový trigger                        min. 20 až – 1 cm H2O

- apnea alarm                            Vte < 10 ml, měřeno ve 20 s

- Paw < ( PEEP+3 )cmH2O, měřeno ve 20 s

### Modulární monitor  ( musí být od stejného výrobce jako je výrobce anesteziologického přístroje )

- použití pro děti a dospělé, obsluha a komunikace v ČJ

- monitor instalovaný na otočném, pohyblivém rameni anesteziologického přístroje, nebo na horní odkládací polici anesteziologického přístroje

- ikony rychlé volby pro nejčastěji používané parametry

- akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti

- pohotovostní režim STANDBY, uložení vlastní konfigurace monitoru

- barevný, dotykový LCD displej min. 12“ se zobrazením min. 8-mi   křivek

- režim obrazovky s grafickými trendy

- multiparametrový modul (přenositelný mezi ostatními monitory anesteziologických přístrojů používaných na OP sálech):

        - 3/5 svodové EKG

        - ST analýza

        - základní arytmie

        - NIBP (auto/manual/STAT), teplota 2x

        - SpO2 (simulace NIBP, PI)

        - 2 x IBP

- kompletní příslušenství a moduly pro monitorované parametry musí být kompatibilní a přenositelné mezi stávajícími monitory VF a anesteziologickými přístroji na pracovišti OP sálů (Mindray WATO-EX65 a Mindray BeneView T5).