Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka č. P22V00000009

„Peroperační RTG C-rameno, vč. 5letého pozáručního servisu pro radiologické oddělení – II.“

Číslo spisu: KRN/FMP/2022/02/RTG C-rameno-RDG-II.

Technická specifikace

- Peroperační pojízdné C-rameno se samostatným ovládacím vozíkem pro traumatologické operace

- Digitální plochý detektor

- Použití: ortopedie, chirurgie, urologie.

Rozměry:

- SID min. 99 cm

- hloubka oblouku min. 68 cm

- motorické nastavení výšky v rozsahu min. 40 cm

- horizontální pohyb min. 20 cm

- orbitálního otáčení v celkovém rozsahu min. 140°

- rotace c-ramene v rozsahu min. +/- 200°

- možnost bočního vyklonění min. v rozsahu +/-10°

- nožní spínač bezdrátový, multifunkční

Generátor:

- vysokofrekvenční

- nominální výkon min. 2,4kW

- zařízení pro stanovení a zobrazení dávky rtg záření

Skiaskopie:

- rozsah kV nastavitelný min. 40-120 kV

- rozsah mA nastavitelný min. 5-20mA

- pulsní fluoroskopie min. 1-25 p/s

- Frekvence pulsů nastavitelná

- skiaskopické režimy pro snížení dávky

- speciální režimy zaměřené na vyšetřované oblasti, alespoň 4 režimy

Skiagrafie

- rozsah kV min. 40-120

- rozsah mA nastavitelný min. 0,5-20 mA

Rentgenka

- Rotační nebo stacionární anoda s min. 1 ohniskem 0.6

- Tepelná kapacita anody min. 85 kHU

- Tepelná kapacita celého systému min. 1850 kHU

- Automatická optimalizace dávky

Detektor

- digitální plochý detektor RTG záření

- CsI nebo a-Si scintilátor

- Velikost pixelu max. 200 µm

- rozlišení min. 1024*1024 px

- Min. 16bitová šedá škála

- Laserový poziční systém

- Automatická kalibrace

- Velikost detektoru min. 20x20cm, max. 22x22cm

Kolimátor

- iris clona a obdélníková clona

- možnost nastavení clon bez rtg záření

- rotace kolimátoru min. +-90°

- laserový zaměřovač pro lokalizaci oblasti zájmu

Ovládání

- LCD/LED ovládací dotykové obrazovky umístěné na C-rameni

Monitorový vozík

- 1 flat monitor – minimálně 27“ (rozlišení min. 2560x1440) nebo alternativně 2 monitory min. 19“ (každý rozlišení min. 1280x1024)

- svítivost min. 650 cd/m2

- nastavitelný sklon monitoru

- LIH – paměť posledního snímku, digitální rotace snímku

- postprocesing – zoom, zvýraznění hran, negace snímků, úprava jasu a kontrastu, otáčení snímku

- paměť na min. 100 000 snímků

- možnost uložení DAP hodnoty do snímku

Anatomické programy

- urologie, kostra (končetiny i trup), vnitřní orgány (včetně srdce), dětský pacient.

Rozhraní

- USB

- DVD/RW

- DICOM 3 - aktivní v rozsahu Storage, Worklist (vč. MPPS), Query, Media-Class