Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka č. P22V00000004

„VZ č. 8 - Gynekologické ultrazvukové přístroje“

Číslo spisu: KRN/FMP/2022/01/gynekologické ultrazvuk. přístoje-React EU

- Ultrazvukový přístroj střední třídy

Požadované vlastnosti a parametry

- digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB

- širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1-18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond

- plochý barevný LCD monitor – min. 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, nastavitelný vertikálně i horizontálně

- nastavení ovládacího panelu ve vertikálním směru (zvýšení, snížení)

- minim. 3 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy

- výsuvná mechanická QWERTY klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

- tlačítkový ovládací panel

- ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu

- velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu)

- mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 55 kg

- pomocný dotykový displej o velikosti min. 10“

- digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí pro uživatelská nastavení

- uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání

- možnost rozšíření o bateriový provoz

Zobrazovací módy

- B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou

- M-mód vč. anatomického M-módu

- pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení

- barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)

- duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler

- triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler

- trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů

- Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM

- zobrazení na základní frekvenci ve více stupních

- minim. na 3 frekvencích

- THI – harmonické zobrazení tkání

- dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení

- automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních

- optimalizace Dopplera (low, high)

- zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky

- měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze)

- automatické zvětšení okolí kurzoru při měření

- automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR

- měření a kalkulace v radiodiagnostice, gynekologii a porodnictví, kardiologická měření a kalkulace

- vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu

- možnost budoucího rozšíření na 3D a 4D zobrazení

- anatomický M-mód

- HPRF

- systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)

- obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec

SW výbava

- Možnost rozšíření o panoramatické zobrazení

- Možnost rozšíření o elastografii

- Možnost rozšířit o automatický výpočet NT ve 2D i 3D

- Možnost rozšířit o pokročilé renderovací funkce ve 3D - nastavení světelného zdroje, STIC

- Možnost rozšířit o automatickou detekci a výpočet folikul

Archivace a komunikace

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat

- Velikost min. 500 GB

- záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze

- export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření

- volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)

Sondy

- konvexní abdominální sonda minimálně 2-8MHz

- intrakavitární sonda min. 4-9 MHz

- Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy

Požadované vlastnosti a parametry. - LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23,5" s FULL HD rozlišením, otočný. - jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel s možností nastavení sklonu. - hmotnost přístroje max. 80 kg. - editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření. - digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce. - výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem. - ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu. - automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době. - frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz. - nastavitelná výška ovládacího panelu. - minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4. - integrovaný prostor pro periferní zařízení. - integrovaný ohřívač gelu. - možnost rozšíření o bateriový provoz minimálně 40 min.. Zobrazovací módy. - B-mode v základních frekvencích. - THI – harmonické zobrazení. - hybridní harmonické zobrazení – snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích. - duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení. - automatická optimalizace obrazu. - fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu. - nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze. - spektrální doppler – PW. - barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler). - barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí. - možnost rozšíření o barevné dopplerovské mapování s 3D efektem. - možnost rozšíření o nedopplerovské zobrazení pomalých toků. - možnost rozšíření 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení, manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách. - modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem. - modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem. SW výbava. - automatické měření parametrů dopplerovského spektra. - program na základní volumetrii. - měření v multiplanárních zobrazeních. - kalkulace objemů z více rovin. - ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom). - automatické zvětšení místa měření formou lupy. - SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru. - automatické měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL). - automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu. - možnost rozšířit o semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu. - možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje. - možnost rozšířit o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat. - možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur). - možnost rozšíření o IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje. - možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů). - možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení barevného Doppleru. - možnost rozšířit o technologii HyCoSy (3D vyšetření průchodnosti vejcovodů). - možnost rozšířit o elastografii pro cervix. Archivace a komunikace. - paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí. - přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB. - vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření. - snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů. - min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk. - komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky. - možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní. - výstup na externí digitální monitor. - barevná externí tiskárna na fotosnímky součástí dodávky. Sondy. - 2D konvexní sonda pro gynekologické a porodnické aplikace min. 3 MHz - 10 MHz. - 2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175° - 2D konvexní abdominální sonda minimálně 2-8MHz.