# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

VZ „Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. III“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část 1 VZ - CT - RDG - 1ks |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Systém výpočetní tomografie vyšší třídy snímající v průběhu helikální akvizice min. 128 skenovaných vrstev současně během 1 otáčky. Přístroj určený pro CT vyšetření všech oblastí těla a umožňující splnění všech požadavků na CT diagnostiku v oblasti traumatologické, neurologické, břišní a pánevní, plicní a gastroenterologické. CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce a detektory poslední generace pro maximální redukci radiační dávky. Systém se bude skládat z vlastního CT přístroje s akviziční konzolí, multimodalitního nezávislého diagnostického serveru se třemi diagnostickými pracovní stanicemi a injektoru kontrastní látky na stropním závěsu. |  |  |  |
| Technické parametry, funkce: |  |  |  |
| CT mozková perfúze, vč. zobrazení sumárních map, objemová perfúze pro mozek (s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně), min. 2 klienti |  |  |  |
| SW pro kvantitativní měření perfúzních parametrů, tvorba sumárních map, vč. výpočtu hodnot CBV, CBF, MTT a TTP, min. 2 současně pracující klienti |  |  |  |
| Min. 128 simultánně skenovaných vrstev v ose z v celém průběhu 360 st. rotace a to v helikálním i sekvenčním režimu |  |  |  |
| Nastavení kolimace 128 x max. 0,625 mm v helikálním vyšetřovacím programu |  |  |  |
| Vysokofrekvenční generátor o skutečném výkonu min. 100 kW |  |  |  |
| Rozsah nastavitelných kV od max. 80 do min. 135 |  |  |  |
| Rentgenka s dostatečnou tepelnou kapacitou anody min. 7,5 MHU reálných nebo ekvivalent k chladícímu výkonu min. 30 MHU efektivních |  |  |  |
| Chladící výkon anody min. 1500kHU/min |  |  |  |
| Nejvyšší hodnota anodového proudu min. 1000 mA |  |  |  |
| Průměr gantry min. 78 cm |  |  |  |
| FOV min. 50 cm |  |  |  |
| Ovládání vyšetřovacího stolu a laserového zaměřovacího kříže na gantry |  |  |  |
| Nosnost stolu min. 220 kg ve všech polohách |  |  |  |
| Délka skenu v ose Z min. 180 cm |  |  |  |
| Maximální horizontální rychlost posunu stolu min 200 mm/s |  |  |  |
| Perioda rotace 360° systému rentgenka detektory 0,3 s a méně |  |  |  |
| Doba trvání nepřerušeného skenování min. 80 sekund |  |  |  |
| Systémem pro víceenergetické skenování se simultánní akvizicí vysoko a nízkoenergetického spektra (např. dual source, kV switching, multiple layers detector, Twin beam) |  |  |  |
| Vysokokontrastní rozlišení pro 2 % MTF min. 19 lp/cm |  |  |  |
| Rekonstrukce obrazu, jak filtrovanou zpětnou projekcí, tak s využitím nejmodernějších metod modelové iterativní rekonstrukce z hrubých dat (např. ADMIRE, ASIR-V, iMR, AIDR 3D Enhanced) s možností nastavení IR přímo do vyšetřovaných protokolů pro všechny vyšetřované oblasti |  |  |  |
| Rekonstrukční rychlost min. 40 obr./s v režimech iterativní rekonstrukce v matici 512x512 |  |  |  |
| Rekonstrukční systém musí být zálohován pomocí UPS s kapacitou min. 10 min. |  |  |  |
| Kombinovaná automatická modulace dávky prostřednictvím kontinuálního přizpůsobování proudu na rentgence, a to jak v průběhu 360 st. rotace, tak i v ose Z – úhlová i podélná |  |  |  |
| Kompletní sada klinických protokolů přizpůsobených věku pacientů včetně skenů s redukovanou dávkou záření (100 a méně kV) pro děti a osoby s nízkým BMI |  |  |  |
| software pro automatické nastavení kV před skenováním podle druhu vyšetření a konstituce pacienta |  |  |  |
| Software pro časování vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty |  |  |  |
| Monitor min. 19“ na stropním závěsu ve vyšetřovně pro intervenční vyšetření |  |  |  |
| Akviziční stanice pro plánování a provádění vyšetření s MPR a MIP rekonstrukcemi inkorporovanými přímo do vyšetřovacích protokolů s medicínským monitorem min. 19´´, automatické vytváření MPR ve 3 rovinách a jejich automatické ukládání |  |  |  |
| Úložná kapacita pro raw data minimálně 2000 GB. |  |  |  |
| Akviziční stanice musí umožňovat import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage a Query/Retrieve, DICOM Send včetně automatického rozesílání studií na PACS a zápisu studií na CD/DVD včetně DICOM prohlížeče; import studií z CD/DVD |  |  |  |
| Velikost obrazové paměti akviziční stanice min. 600 GB |  |  |  |
| software pro potlačení metalických artefaktů |  |  |  |
| Sn kolimátor pro odfiltrování nízkých energií |  |  |  |
| Obousměrné akustické dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou se systémem automatických povelů pacientovi v českém jazyce |  |  |  |
| Kamera pro automatické vertikální nastavení pacienta do izocentra k zajištění co nejnižší dávky záření a pro automatické horizontální nacentrování pacienta před topogramem podle vybrané vyšetřované oblasti |  |  |  |
| Kamera pro sledování pacienta integrovaná v gantry |  |  |  |
| Multimodalitní nezávislý diagnostický server |  |  |  |
| Postprocessingový server pro zpracovávání a vyhodnocení obrazových dat CT pro minimálně 5 současně pracujících uživatelů ve 2D a 3D vyhodnocení, pro 40 000 a více CT řezů s matricí minimálně 512x512, vzdálené připojení a práce přes VPN s plnou funkčností. Je možné využití stávajícího serveru s upgradem na uvedené parametry. |  |  |  |
| Kapacita pevného disku nejméně 4 TB, RAM minimálně 128 GB |  |  |  |
| Uložení dat na CD/DVD nosič ve formátu DICOM |  |  |  |
| Základní 2D a 3D zobrazení a vyhodnocení s MPR, MIP, VRT, automatické odstranění skeletu, základní CT a MR prohlížeč minimálně pro 5 současně pracujících uživatelů |  |  |  |
| Software pro cévní analýzu včetně stanovení % stenózy, délky stenózy, včetně nástrojů pro automatické odstranění kostních struktur, s automatickou segmentací cévního řečiště, včetně pojmenování hlavních cév, s automatickým měřením stenóz a aneuryzmat minimálně pro 2 současné uživatele |  |  |  |
| Software pro automatickou analýzu plicních nodulů, ložisek a ostatních měkkých tkání, s možností manuální korekce. Automatická segmentace nodulů, porovnávání vyšetření s časovým odstupem, automatické sledování zjištěných lézí minimálně pro 2 současné uživatele |  |  |  |
| Software pro hodnocení skeletu hrudníku: rozvinuté zobrazení žeber, automatické označení žeber a obratlů pro 1 uživatele |  |  |  |
| Softwarové vybavení pro automatickou fúzi a porovnání snímků z modalit CT a MR pro segmentaci onkologických lézí, jejich standardizovanou kvantifikaci a stanovení progrese onemocnění podle standardů RECIST a WHO minimálně pro 2 současné uživatele |  |  |  |
| Software pro hodnocení jater, arterial/portal enhancement, anatomická segmentace pro přípravu operačního plánu pro 1 uživatele |  |  |  |
| Software pro zpracování a hodnocení vyšetření provedených víceenergetickým skenováním pro min. 2 uživatele současně: - možnost výpočtu virtuálně nativních obrazů (včetně jater) - výpočet a kvantifikace distribuce jodové kontrastní látky (tvorba orgánových perfuzních map), včetně perfuze plic s analýzou plicní embolie - mapy přítomnosti kyseliny močové; analýza složení močových konkrementů a dny - monoenergetické zobrazení s volbou různé energetické hladiny - odstranění skeletu z CTA vyšetření - rozlišení krvácení od kontrastní látky v mozku |  |  |  |
| Plná Dicom 3.0 konektivita |  |  |  |
| Pracovní diagnostická stanice 3 kusy |  |  |  |
| Hardware: Procesor řady Intel i5 a vyšší, min. 16 GB RAM, kapacita disku min. 1TB, se dvěma medicínskými barevnými monitory min. 24” a jedním standardním monitorem (min. 19“), klávesnicí a ergonomickou myší, na PC bude umožněno instalovat i další software |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Automatický dvouhlavý tlakový injektor pro podávání kontrastní látky a fyziologického roztoku (možnost současného podávání obou), ovládání z vyšetřovny i z ovládací místnosti, stropní závěs, ohřev kontrastní látky |  |  |  |
| Stropní rameno pro snadný přesun pacientů na pacientský stůl, dosah min. 170 cm, zatížení min. 1300 N |  |  |  |
| Rollo pro přemístění pacienta z lůžka na vyšetřovací stůl |  |  |  |
| Pomůcky pro zkoušky provozní stálosti |  |  |  |
| Zařízení pro odvod vyzářeného tepla CT přístrojem mimo rtg. pracoviště |  |  |  |
| Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému proudu nebo úprava stávajícího rozvaděče |  |  |  |
| Instalace vč. nezbytně nutných stavebních úprav souvisejících s instalací, kotevních rámů a kabelových kanálů |  |  |  |
| Část 2 VZ - Kostní denzitometr - INTERNA - 1ks |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Celotělový přístroj pro měření hustoty kostní hmoty i pro měření složení celého těla |  |  |  |
| DXA technologie (dual energy X-ray absorptiometry) |  |  |  |
| Pevně zabudovaná úložná deska stolu bez posunu v průběhu skenování |  |  |  |
| Metoda snímání vějířovým paprskem |  |  |  |
| Šíře paprsku max. 10° |  |  |  |
| Denní kontrola kvality, kalibrační fantom součástí dodávky |  |  |  |
| Stanovení T – score, Z – score, BMC, BMD a plochy |  |  |  |
| Srovnávací databáze vč. NHANES |  |  |  |
| Automatická analýza |  |  |  |
| Automatické měření délky osy kyčle |  |  |  |
| Čas pro měření páteře v boční poloze v rozsahu L4 až Th4 v režimu duální energie max. do 5 ti minut |  |  |  |
| Přenos veškerých pacientských dat včetně výsledků měření a snímků ze stávajícího přístroje Lunar Prodigy, možnost reanalýzy a komparace původních snímků se snímky pořízenými na novém přístroji včetně tvarového porovnání |  |  |  |
| Plná návaznost na naměřené hodnoty a data pacientů ze stávající databáze pro zachování kontinuity jednotlivých případů |  |  |  |
| Maximální hmotnost měřeného pacienta min. 150 kg |  |  |  |
| Součást dodávky: Ovládací a vyhodnocovací stanice na platformě Windows 10, včetně ovládacího software, LCD monitor (o velikosti min. 21“), klávesnice, myš, laserová barevná tiskárna |  |  |  |
| Softwarové vybavení: |  |  |  |
| Měření bederní páteře |  |  |  |
| Měření proximálního femuru |  |  |  |
| Měření obou proximálních femurů |  |  |  |
| Předloktí pro ležícího a sedícího pacienta |  |  |  |
| Celotělová denzitometrie (BMD + skladba těla) |  |  |  |
| Morfometrie páteře, boční snímek v rozsahu L4 – Th4 |  |  |  |
| Stanovení pravděpodobnosti zlomeniny v příštích 10-ti letech metodou FRAX |  |  |  |
| Stanovení kvality mikroarchitektury kostní hmoty, integrován do ovládacího SW- možnost zpětné analýzy databáze ze stávajícího přístroje |  |  |  |
| Připojení k PACS – DICOM, Worklist, Print, Store |  |  |  |
| Část 3 VZ - Videomanagement operačních sálů - COS – pro 8 sálů - 1ks |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Požadované vlastnosti digitalizace: |  |  |  |
| Podpora DICOM formátu pro uložení do PACS archivu, na Flash disk nebo HDD |  |  |  |
| Uchování záznamů na stanici i v případě nedostupnosti PACS a zpětného odeslání |  |  |  |
| Možná úprava snímků (rotace, ořez) a střih videa před uložením i po uložení |  |  |  |
| Možnost přidání videoznaček pro rychlejší vyhledávání |  |  |  |
| Možnost kategorizace záznamů |  |  |  |
| Funkce exportu do DICOMDIR, JPEG, MP4 a další |  |  |  |
| Přehrání a zobrazení uložených záznamů |  |  |  |
| Možnost streamu a nahrávání záznamu současně |  |  |  |
| Podpora JPEG, MP4, PDF, SR a dalších standartních modalit |  |  |  |
| Dodatečné nahrání JPEG, MP4, PDF k pacientům/vyšetřením |  |  |  |
| Vestavěný webový DICOM prohlížeč (jednotné prostředí) |  |  |  |
| Webové prostředí s možností vzdáleného ovládání skrze webový prohlížeč (Chrome, Edge) a možnost kompletní integrace s nemocničním webovým DICOM prohlížečem |  |  |  |
| Certifikace SW jako zdrav.prostředek třídy IIb |  |  |  |
| Předpokládaný postup použití digitalizace: |  |  |  |
| Zadání pacientských údajů - Možnost zadat pacientské údaje před vyšetřením, v jeho průběhu nebo až na konci vyšetření - Výběr pacientů z MWL - Možnost vazby na informační systém používaný na operačních sálech |  |  |  |
| Vytvoření snímků a videa - Ovládání pomocí kamerové hlavy/jiného HW/webového přístupu - Ořez snímků a úpravy videa před uložením (multičetné střihy v jednom videu zároveň, ořez videa pro libovolný rozměr = výřez videa) - Kategorizace dat (kategorizování snímků a videa pomocí štítků, přidání, odebrání štítků, vyhledání pomocí štítků), - Přidání značky do videa (přidání, odebrání značky do videostopy, možnost danou značku popsat, přeskakování ve videu dle značek) - Dodatečné vytvoření snímku z videa |  |  |  |
| Uložení dat - Do PACS archivu - Možnost exportu na na Flash Disk, externí HDD - Možnost automatického uložení na Flash disk/externí HDD v rámci odeslání do PACS |  |  |  |
| Technické řešení: |  |  |  |
| HW (digitalizační stanice/PC) bude instalována v blízkosti procesoru, ze kterého bude záznam pořizován. Kabelové propojení je součástí dodávky. |  |  |  |
| Předpokládaný HW: |  |  |  |
| Digitalizační stanice - CPU intel i5 - RAM DDR4 16GB - SSD 500 GB (s možností rozšíření) - Ethernet RJ-45 (možnost připojit i wifi modul) - Vstupy pro připojení videosignálu - Certifikáty a standarty CE, FCC, RoHS, IEC 60601-1-2:2014, EN 60601-2:2015,ISO 14971:2007 |  |  |  |
| Signalizační zařízení - Zobrazení průběhu nahrávání (LED indikace vytvoření snímku, start/stop videa - Akustický doprovod |  |  |  |
| Server/datové úložiště pro ukládání vytvořených záznamů - není součástí záměru |  |  |  |
| LCD monitor vč. příslušenství na každý operační sál - Pro zobrazení snímků z PACS, pro využití NIS, apod. - Úhlopříčka min. 48“ - Ovládání pomocí dezinfikovatelné klávesnice a myši - Umístění na zdi operačního sálu |  |  |  |