## List1
VZ: „Dodávka RTG C-rameno“ |  | Příloha č.1
P/007/0009RA/INV/22
Požadované technické parametry C ramene
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované parametry C ramene | Kompaktní, mobilní C-rameno s dynamickým plochým detektorem s dotykovým uživatelským rozhraním pro skiaskopii a akvizici obrazů
Mobilní systém pro použití v urologii, úrazové chirurgii, ortopedii, všeobecné chirurgii, kardio/vaskulární chirurgii a gastroenterologii
Výkon generátoru min 2,3kW, rychlost akvizice pulsní skiaskopie min. 15 pulsů a více za sekundu
Pulsní skiaskopie s rozsahem min. 3–20 mA
Tepelná kapacita zářiče min. 1200 kHU
Pevný disk pro uložení obrazů s kapacitou min 150 000 obrazů v plné kvalitě., USB interface, a DVD-R/CD-ROM read/write drive, včetně DICOM 3.0 offline media formát, umožňující flexibilní data management. DICOM 3.0 služby
Pracovní stanice na pojízdném vozíku s flexibilním nastavováním polohy monitorů, motorizované nastavení výšky monitorů, UPS.
Hloubka C ramene: min 70 cm, volný prostor mezi rentgenkou a detektorem min 80 cm
Orbitálnípohyb 150° (- 40°; + 110°), angulace min ± 220°,
Rozsah kyvného pohybu min ± 10°, pohyb ve vodorovném směru 20 cm
Motorový pohybu ve svislém směru (min 40 cm)
Barevně kódované mechanické brzdy pro rychlé nastavení pozice C-ramene
Snadno přístupné držadlo na plochém panelovém detektoru umožňující nastavování polohy ve sterilní oblasti bez jakékoli námahy, aniž by byl omezen přístup k pacientovi
Multifunkční bezdrátový pedálový spínač
Kolimační čtvercová clona s možností rotace, virtuální kolimátor. Symetrické a asymetrické clony
Dotykový řídící panel, snadno čistitelný, stejné funkce jako ovládací panel na mobilní pracovní stanici
Na dotykovém řídícím panelu umístněném na C-rameni možnost kolimace, rotace obrazu dotykově (prstem)
Mozaikový systém obrazových dat. Orgánové programy s možností manuálního nastavení expozice.
Korekce kovových artefaktů, redukce šumu, real time funkce úpravy obrazu.
Post proccessing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazu, měření)
Ruční spínač expozice.
SW zobrazující virtuální trajektorii (živé míření, operatér vidí jak se pohybuje s nástrojem v živém fluoroskopickém obrazu – například při vrtání)
Kompletní sterilní rouškování pro C-rameno
Plochý digitální detektor CMOS, velikost 30x30cm
Dynamický plochý panelový detektor s vysokým rozlišením min. 1900x1900 pixelů
Digitální plochý panelový detektor umožňující zobrazování bez jakéhokoli zkreslení, s vysokým prostorovým rozlišením a vynikajícím kontrastem.
Dynamický plochý panelový detektor s integrovanou odnímatelnou mřížkou.
Další zvětšení zoom 20 cm x 20 cm, 15 x 15 cm;
Akviziční hloubka: 16 bitů
Měřící komůrka pro zobrazení dávky
Integrovaný laserový zaměřovač na detektoru pro přesné zacílení v pozici rentgenky pod vyšetřovacím stolem
Dva monitory min 19" typu TFT s vysokým jasem
Dva monitory typu TFT s vysokým jasem pro zobrazování živých a referenčních obrazů.
Velký horizontální a vertikální pozorovací úhel 170° každá strana
Svítivost monitorů 1000 cd/m²
Kontrastní poměr (typicky) 1000:1
Backlight LED technologie