příloha č. 3.4 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 4

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa** |
| **Druh zadávacího řízení:** | nadlimitní otevřené řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **nová zdravotnická technika** – **část 4 - Anesteziologický přístroj do prostředí MR** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE**, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení** a **cenovou kalkulaci**, kterou se stanoví nabídková cena účastníka**.**

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**Anesteziologický přístroj do prostředí MR**

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- | --- |
| **Anesteziologický přístroj do prostředí MR** | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přístroj určený k sedaci, anestezii a ventilaci novorozenců, dětí i dospělých pacientů při vyšetření na přístroji magnetické rezonance | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektronicky řízený pneumatický ventilátor pro ventilaci dětí i dospělých | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ventilační režimy: PCV, PSV, SIMV, Manuál, Spontánní | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tidal volume | min. 20 – 1.500 ml | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet dechů | min. 4 – 60 dechů/ min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| PEEP, nastavitelný elektronicky | min. 4 – 20 cm H2O | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení I:E | 2:1 nebo 3:1 až 1:4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Inspirační tlak PSV | 5 – 50 hPa | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Monitorace ventilačních parametrů: Tlak PEAK, plateau, PEEP, compliance, dechový a minutový objem, tlaková křivka a smyčky | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přepnutí ruční a řízené ventilace jedním ovládacím prvkem | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Self test | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost urgentního uvedení přístroje do provozu a zapnutí režimu standby | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení k centrálnímu rozvodu plynů – O2, N2O, vzduch | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pacientský okruh lehce odnímatelný, plně autoklávovatelný | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyjímatelný absorber CO2 – jednorázové vyměnitelné kapsle | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Průtokoměry O2, N2O a vzduchu se systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi a elektronickým vypínáním | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Lišta pro připojení min. 2 odpařovačů s jištěním proti nechtěné současné aplikaci | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Odpařovače kompatibilní s MRI. | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost jednoduché přestavby odvodu přebytečných plynů do centrálního odsávání (AGSS) | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Externí průtokoměr kyslíku | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém akustických a optických alarmů (alarmy min. pro funkce: tlak a objem a pokles O2, stav baterie) | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Monitorace tlaků v rozvodu | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu z bronchů | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dobíjecí baterie s kapacitou min. 30 minut plného provozu při výpadku el. sítě | min. 30 minut | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kompatibilita do 3T, min. 400 Gauss | min. 400 Gauss | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přístroj pojízdný s možností aretace | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pracovní plocha na dokumenty | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cenová kalkulace dodávky** | | | |
| **Položka s názvem** | **MJ** | **Cena v Kč bez DPH za MJ** | **Cena v Kč bez DPH celkem** |
| Anesteziologický přístroj do prostředí MR | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **DPH** | | | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **Celková nabídková cena v Kč vč. DPH** | | | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis