## List1
Příloha č.1 Požadované technické parametry
VZ "Dodávka endoskopické techniky" - část A
P/006/0006RA/INV/22
| Parametr |  | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Přístroj A1: LCD monitor, 3 ks
základní požadované parametry - monitor | úhlopříčka min. 31,5“
4K UHD rozlišení obrazu (3840 × 2160)
minimální kontrast 1000:1
zobrazovací úhel alespoň 178°
antireflexní úprava
certifikace MDE
zavěšení – 100 mmVESA/WVESA
Přístroj A2: Videoprocesor, 2 ks
základní požadované parametry - videoprocesor | Základní funkce: automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení systému do paměti
Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p
videoprocesor musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo)
videoprocesor musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů
musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti
musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných tkáňových struktur současně
Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu
Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice.
Obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video.
Možnost připojení jednotky pro umělou inteligenci umožňující detekci a charakteristiku lézí v trávicím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD
Videoprocesor musí podporovat přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství.
Implementace do stávajícího NIS systému
Odeslání obrázků na PACS musí probíhat automaticky.
Možnost DICOM worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému).
Funkce odeslání fotodokumentace přes tlačítko endoskopu.
Přístroj A3: LED zdroj světla, 2 ks
základní požadované parametry - LED zdroj světla | Automatické řízení intenzity světla
Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích
Hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod
Životnost LED diod – minimálně 10 000 provozních hodin
Možnost připojení endoskopu do světelného zdroje přes konektor, který umožňuje bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru.
Podpora optických zobrazovacích metod:
musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo).
musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů
Přístroj A4: Jednotka pro umělou inteligenci (pro kolonoskopická vyšetření), 1 ks
základní požadované parametry - Jednotka pro umělou inteligenci (pro kolonoskopická vyšetření) | Počítačem asistovaná technologie využívající umělou inteligenci, která napomáhá v reálném čase vyšetření k detekci a charakterizaci polypů v tlustém střevě.
Detekce – grafické označení přítomnosti polypů v tlustém střevě.
Charakterizace – rozlišení neoplastických a hyperplastických polypů v tlustém střevě pomocí barev.
Vstup: 1xDVI-I.
Výstup: 1xDVI-I, 1xDVI-D.
Pamět: integrovaný pevný disk (minimálně 180 GB) s možností minimálně 30 hodin Full HD videozáznamů ve formátu MP4.
Rozměry maximálně: š 370 mm x výška 100 mm x hloubka 480 mm.
Váha maximálně: 8 kg.
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím videoendoskopickým systémem (videoprocesor VP–7000 Eluxeo Fujifilm, zdroj světla BL-7000 Eluxeo Fujifilm).
Přístroj A5: Videokolonoskop, 2 ks
základní požadované parametry - videokolonoskop | Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV)
Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo).
Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů
Připojení pouze do světelného zdroje přes konektor umožňující bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem
Videokolonoskop musí mít funkci proměnné tuhosti
| optický systém | zorné pole minimálně 170°
směr pohledu přímý pohled
pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm
| zaváděcí tubus | zevní průměr distálního konce maximálně 12,0 mm
zevní průměr tubusu maximálně 12,0 mm
pracovní délka minimálně 1690,0 mm
| pracovní kanál | vnitřní průměr – min. 3,8 mm
| ohybová část | Rozsah angulace nahoru min. 180°
dolů min. 180°
doprava min. 160°
doleva min. 160°
Přídavný oplachový kanál
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím videoendoskopickým systémem (videoprocesor VP–7000 Eluxeo Fujifilm, zdroj světla BL-7000 Eluxeo Fujifilm)
Přístroj A6: Endosonografický procesor, 1 ks
základní požadované parametry - endosonografický procesor | Elektronické skenování
| typy sond | zakřivená lineární
radiální
Ovládání klávesnicí (klávesnice se zabudovaným LCD ovládacím panelem a trackballem pro snadné ovládání
| Zobrazovací módy | B-mód
M-mód
Color Doppler
Power Doppler
Pulse Doppler
THI (Tissue Harmonic Imaging)
CH (Compound Harmonic)
| Zobrazovací módy - speciální | CHI (Contrast Harmonic Imaging)
Elastografie
Možnost ukládání záznamu na vnitřní paměť nebo USB flash disk ve formátu JPEG, TIFF, DICOM
Musí zajistit přímou archivaci do PACS zadavatele ve formátu DICOM statických obrázků i videosekvencí
Přístroj musí být kompatibilní se stávajícím videoendoskopickým systémem (videoprocesor VP–7000 Eluxeo Fujifilm, zdroj světla BL-7000 Eluxeo Fujifilm), nabízeným lineárním a radiálním ultrasonografický videogastroskopem a videobronchoskopem. Dále musí být kompaktní a z důvodu prostorové omezenosti snadno umístitelný jako jedna z komponent do endoskopického vozíku nebo stropního stativu
Přístroj A7: Lineární sonogastroskop, 2ks
základní požadované parametry - lineární sonogastroskop | Videogastroskop s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků, možnost ovládání základních funkcí z těla endoskopu.
Zobrazovací systém - barevný super CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)
| optický systém | zorné pole minimálně 140°
směr pohledu – 40° šikmý pohled
hloubka pole minimálně 3,0 – 100,0 mm
| zaváděcí tubus | zevní průměr distálního konce maximálně 13,9 mm
zevní průměr tubusu maximálně 12,4 mm
pracovní délka minimálně 1250,0 mm
| pracovní kanál | vnitřní průměr minimálně 3,8 mm
| ohybová část, rozsah angulance | nahoru minimálně 150°
dolů minimálně 150°
doprava minimálně 120°
doleva minimálně 120
| ultrazvukové funkce | Zobrazovací módy – B mód, M mód, Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler
Metoda snímání – elektronická lineární.
Směr snímání – paralelně se směrem zavádění.
Frekvence - 5/7,5/10/12 MHz.
Velikost pole – rozsah snímání minimálně 150°.
| vyšetřovací metody | balónková
přímá
Přístroj musí být plně kompatibilní s nabízeným endosonografickým procesorem a stávajícím videoendoskopickým systémem (videoprocesor VP–7000 Eluxeo Fujifilm, zdroj světla BL-7000 Eluxeo Fujifilm).
Přístroj A8: Radiální sonogastroskop, 1 ks
základní požadované parametry - radiální sonogastroskop | Videogastroskop ultrasonografický umožňující ovládání základních funkcí z těla endoskopu
Zobrazovací systém - barevný super CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)
| optický systém | zorné pole minimálně 140°
směr pohledu – přímý pohled
hloubka pole minimálně 3,0 – 100,0 mm
| zaváděcí tubus | zevní průměr distálního konce maximálně 11,4 mm
zevní průměr tubusu maximálně 11,5 mm
pracovní délka minimálně 1250,0 mm
| pracovní kanál | vnitřní průměr minimálně 2,8 mm
| ohybová část, rozsah angulance | nahoru minimálně 190°
dolů minimálně 90°
doprava minimálně 100°
doleva minimálně 100
| ultrazvukové funkce | Zobrazovací módy – B mód, M mód, Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler
Metoda snímání – elektronická radiální.
Směr snímání – kolmý se směrem zavádění.
Frekvence - 5/7,5/10/12 MHz.
Velikost pole – rozsah snímání minimálně 360°.
| vyšetřovací metody | balónková
přímá
Přístroj musí být plně kompatibilní s nabízeným endosonografickým procesorem a stávajícím videoendoskopickým systémem (videoprocesor VP–7000 Eluxeo Fujifilm, zdroj světla BL-7000 Eluxeo Fujifilm).
Přístroj A9: Videobronchoskop ultrasonografický lineární, 1 ks
základní požadované parametry - videobronchoskop ultrasonogorafický lineární | Lineární endobronchiální ultrazvukový endoskop s možností provádění TBNA aplikace
Zobrazovací systém - barevný super CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)
| optický systém | zorné pole minimálně 120°
směr pohledu – 10° šikmý pohled
hloubka ostrosti minimálně 3,0 -100,0 mm
| zaváděcí tubus | zevní průměr distálního konce maximálně 7,0 mm
zevní průměr tubusu maximálně 7,0 mm
pracovní délka minimálně 610,0 mm
| pracovní kanál | vnitřní průměr minimálně 2,0 mm
| ohybová část, rozsah angulance | nahoru minimálně 130°
dolů minimálně 90°
| ultrazvukové funkce | Zobrazovací módy – Color Doppler, Power Doppler, Pulse wave, B-Mode, M-Mode
Metoda snímání – elektronická lineární.
Frekvence - 5/7,5/10/12 MHz.
Velikost pole – rozsah snímání minimálně 65°.
| vyšetřovací metody | balónková
přímá
Přístroj musí být plně kompatibilní s nabízeným endosonografickým procesorem a stávajícím videoendoskopickým systémem (videoprocesor VP–7000 Eluxeo Fujifilm, zdroj světla BL-7000 Eluxeo Fujifilm).
Přístroj A10: Insuflační jednotka CO2, 2 ks
základní požadované parametry - insuflační jednotka CO2 | Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu
CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod)
Grafický indikátor zbývajícího množství (tlaku) CO2 plynu v tlakové láhvi
Výstupní tlak maximálně 65 kPa
Přístroj A11: Odsávací pumpa, 1 ks
základní požadované parametry - Odsávací pumpa | Odsávací vakuové čerpadlo
Odsávací láhev minimálně 2 litry
Nominální vakuum minimálně 90 kPa.
Výkon minimálně 30 L/min
Přístroj A12: Oplachová vodní peristaltická pumpa, 1 ks
základní požadované parametry - oplachová vodní peristaltický pumpa | Ovládání pomocí nožního spínače
Průtok vody plynule nastavitelný
Autoklávovatelné příslušenství
Průtok vody od 60 ml/min do 190 ml/min
Lahvička na vodu o obsahu minimálně 1litr
Přístroj A13: Záznamové zařízení, 1 ks
základní požadované parametry - záznamové zařízení | Záznamové zařízení umožňující ukládat videosekvence z vyšetření na integrovaný pevný disk, přímo na USB paměťové medium nebo externí HDD
Možnost odesílání foto a video záznamů do PACS
MDE certifikace
Interní HDD
Podpora USB min 2.0 vysokorychlostní
Ovladací pedál
Přístroj A14: Mycí automat, 2 ks
základní požadované parametry - mycí automat | mycí a dezinfekční automat pro 2 flexibilní endoskopy
termochemická dezinfekce na bázi PAA (peroctová kyselina) pro čištění a dezinfekci dvou flexibilních endoskopů
určen pro flexibilní endoskopy Olympus a Fujifilm
přední plnění vyklápěcími, plně prosklenými dvířky zavěšenými na pantech ve spodní části, celý přístroj je vyroben kompletně z nerezové oceli AISI 304
instalace možná jak pod pultem nebo volitelně jako volně stojící model s krycí deskou. řízení mikroprocesorem s ovládacím a zobrazovacím dotykovým LCD displejem min. 4,3“ a dotykovou virtuální klávesnicí
3 plně automatická dávkovací čerpadla pro tekuté chemikálie
automatická zkouška těsnosti
plně integrovaná tiskárna pro dokumentaci
mechanické kódování zásobníků na dezinfekci
rozměry: vnější - volně stojící systém max. š/v/h 800 x 880 x 800 mm
minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad, materiál: vnější plášť a mycí komora kompletně z nerezové oceli
Požadované příslušenství:
součástí přístroje musí být min. 2 kusy nerezového koše každý pro 1 flexibilní endoskop
součástí přístroje musí být min. 1 kus nerezového koše k uložení různých drobných součástí endoskopů
skladová skříň pro uložení dezinfekčních nádob a příslušenství, jež bude sloužit jako základna, materiál – nerezová ocel, max. rozměry: vnější š/v/h 800 x 560 x 670 mm
součástí přístroje musí být i vybavení sloužící pro identifikaci endoskopů a uživatelů (např. čtečka čárových kódů a kódy pro endoskopy a uživatele)
včetně adaptérů pro napojení flexibilních endoskopů Olympus a Fujifilm