## List1
Příloha č.1 Požadované technické parametry
VZ "Dodávka endoskopické techniky" - část B
P/006/0006RA/INV/22
| Parametr |  | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Přístroj B1: Endoskopická jednotka (videoprocesor se zdrojem světla), 1 ks
základní požadované parametry - endoskopická jednotka | zobrazování pomocí filtrovaného světla, kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo).
zobrazování pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek.
elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 3 - 100 mm), Near (hloubka pole 1,5 – 5,5 mm)
zobrazovací systém – barevný CCD a CMOS čip s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV)
Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu
obrazový výstup – 16:9 nebo 4:3
nastavení velikosti zobrazení
nastavení zvýraznění obrazu
automatické nastavení bílé - nebo ručně přes čelní panel
Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované
zmrazení obrazu
kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (uložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace
archivace obrázků
možnost napojení endoskopu přes jednodotekový konektor
integrovaný LED světelný zdroj s min. 5 LED diodami
vzduchová pumpa
Přístroj musí být plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus Exera III, řady 190
Přístroj B2: Videokolonoskop, 2 ks
základní požadované parametry - videokolonoskop | Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo)
Videokolonoskop musí umožňovat zobrazení pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek.
Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CMOS čip s rozlišením HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)
| technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží | endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva
nastavitelná rigidita tubusu ve třech stupních
možnost připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití stand. krytů
musí mít 3 svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti
integrovaná anténa ve flexibilní části přístroje pro připojení k zařízení umožňující zobrazení aktuální pozice endoskopu v těle pacienta
| optický systém | zorné pole – min. 170° (v Normal modu), min. 160° (v Near modu)
směr pohledu - přímý pohled
hloubka pole: 1,5 - 100 mm
možnost elektronického nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech mód Normal - hloubka pole 3 - 100mm mód Near - hloubka pole 1,5 - 5,5 mm
| zaváděcí tubus | zevní průměr distálního konce – max. 14 mm
zevní průměr tubusu – max. 13 mm
pracovní délka – min. 1600 mm
musí mít přídavný oplachový kanál – tzv. waterJet
pracovní kanál – min. 3,5 mm
| ohybová část | Rozsah angulace nahoru min. 180°
dolů min. 180°
doprava min. 160°
doleva min. 160°
Přístroj B3: Elektrochirurgická jednotka, 1 ks
základní požadované parametry - elektrochirurgická jednotka | vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy
| typy módů | 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (Čistý řezací mód, Smíšený řezací mód, Pulsní pomalý mód, Pulsní rychlý mód)
4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (Jemná koagulace, Silnějsí koagulace, Nejsilnější koagulace, Sprejová koagualce
vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy
| typy módů | 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty (Bipolární řezací mód)
3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty (BisoftCoag, AutoCoag, RFCoag)
vysokofrekvenční výstup - pro připojení Neutrální elektrody
základní frekvence 430 kHz +- 20%
maximální výstup min 120 W
ovládání výstupu nožním bezdrátovým pedálem
včetně argon plasma koagulační jednotky a kompaktního vozíku pro umístění obou jednotek
Přístroj B4: videogastroskop, 2ks
základní požadované parametry - videogastroskop | Videogastroskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo).
Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)
možnost připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití stand. krytů
| optický systém | zorné pole – min. 140° (v Normal modu), min. 140° (v Near modu)
směr pohledu - přímý pohled
hloubka pole: 2 - 100 mm
možnost elektronického nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: mód Normal - hloubka pole 5 - 100mm mód Near - hloubka pole 2 - 6 mm
| zaváděcí tubus | zevní průměr distálního konce – max. 10 mm
zevní průměr tubusu – max. 10 mm
pracovní délka – min. 1000 mm
musí mít přídavný oplachový kanál – tzv. waterJet
| pracovní kanál | vnitřní průměr minimálně 2,5 mm
| ohybová část, rozsah angulance | nahoru minimálně 210°
dolů minimálně 90°
doprava minimálně 100°
doleva minimálně 100
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus, videoprocesor CV-190 Exera III Olympus)
Přístroj B5: Videoduodenoskop, 2 ks
základní požadované parametry - videoduodenoskop | optický systém | zorné pole minimálně 100°
směr pohledu - šikmý pohled s úhlem 15°
hloubka pole minimálně 5 – 60 mm
| zaváděcí tubus | zevní průměr tubusu maximálně 12 mm
průměr distálního konce maximálně 14 mm
pracovní délka minimálně 1200 mm
| pracovní kanál | vnitřní průměr minimálně 4,2 mm
| ohybová část, rozsah angulance | nahoru minimálně 120°
dolů minimálně 90°
doprava minimálně 110°
doleva minimálně 90°
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus, videoprocesor CV-190 Exera III Olympus).
Přístroj B6: Insuflační jednotka CO2, 1 ks
základní požadované parametry - insuflační jednotka CO2 | Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu
CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod)
indikace zdrojového tlaku (prostřednictvím LED kontrolek)
tlak přiváděného plynu (maximální tlak pro přívod 45 kPa)
možnost nastavení času (po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod plynu)
ostatní | 5 ks - adaptér WD25672A do sušící a skladovací skříně EDC Olympus
1 ks - adaptér WD25674A do sušící a skladovací skříně EDC Olympus
2 ks Tester těsnosti pro test flexibilních endoskopů Olympus určených pro digestivní ednoskopii včetně pumpy