Příloha č. 5 Výzvy – Požadované technické parametry

VZ „Radiografický přístroj pro snímkování vzorků“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radiografický přístroj pro snímkování vzorků |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |
| Název přístroje: Pojízdný rentgen digitální |  |  |  |  |
| Účel použití, indikace: |  |  |  |  |
| Mobilní digitální radiografický zobrazovací systém pro snímkování vzorků získaných při biopsii, který umožní okamžité vyšetření odstraněné tkáně. Přístroj slouží k verifikaci odstranění zhoubných nádorů a posouzení velikosti lemu zdravé tkáně. |  |  |  |  |
| Technické parametry, funkce: |  |  |  |  |
| Mobilní rentgenový aparát s digitálním detektorem určený k intraoperační radiografii tkání |  |  |  |  |
| Lampa RTG |  |  |  |  |
| Nominální ohnisko lampy max. 50µm |  |  |  |  |
| Energetický rozsah min 10-50 kV |  |  |  |  |
| Ruční i automatické nastavování parametrů k expozici |  |  |  |  |
| Digitální detektor |  |  |  |  |
| Zobrazovací plocha detektoru min. 12 x 15 cm |  |  |  |  |
| Rozlišení detektoru/rozměr pixelu max. 50 µm |  |  |  |  |
| Rozlišení v kontaktním režimu min. 10 lp/mm |  |  |  |  |
| Čas potřebný k získání obrazu max. 20 s |  |  |  |  |
| Kabina ke zkoumání vzorků |  |  |  |  |
| Minimálně 2 geometrická zvětšení |  |  |  |  |
| Maximální geometrické zvětšení min. 2x |  |  |  |  |
| Osvětlení interiéru kabiny |  |  |  |  |
| Bezpečnostní otevírání dveří, přerušení expozice v případě otevření dveří |  |  |  |  |
| Vnitřní rozměry kabiny min. 28 cm x 30 cm x 28 cm |  |  |  |  |
| Možnosti čištění a desinfekce vnitřních i vnějších ploch kabiny |  |  |  |  |
| Váha zařízení max. 140 kg |  |  |  |  |
| Další požadavky |  |  |  |  |
| Monitor o velikosti min. 21" a rozlišení min. 2,0 MPx |  |  |  |  |
| Polohovatelná výška monitoru a klávesnice |  |  |  |  |
| Možnost exportování snímků ve formátu DICOM, TIFF, JPEG, anotace a přeposlání snímků v tomto formátu |  |  |  |  |
| Operační systém Windows 10 a novější |  |  |  |  |
| Dodavatel provede integraci s firmou OR-CZ pro funkčnost přeposílání snímků do PACS zadavatele a zároveň provede integraci s Worklistem zadavatele |  |  |  |  |
| Standardní interface DICOM 3.0 doložený dokumentem DICOM conformance statement |  |  |  |  |
| Možnost přenosu dat drátově i bezdrátově |  |  |  |  |
| Záložní zdroj UPS |  |  |  |  |
| Funkce DICOM - DICOM Store DICOM, Storage Commitment, DICOM Modality Worklist |  |  |  |  |
| Jednofázové elektrické napětí, 230 V, AC, 50 Hz, výkon max. 1.000 W |  |  |  |  |