# Minimální technické podmínky povinné

Veřejná zakázka č P22V00000015

„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky automatického laboratorního sytému pro CL SNO Opava“

Číslo spisu: OPA/FMP/2022/07/reagencie+analytická linka-CL

Automatický laboratorní systém (linka)

Obecné

- V rámci výběrového řízení poptáváme plně automatickou laboratorní linku zahrnující preanalytickou jednotku, obousměrný dopravník vzorků, postanalytickou jednotku, imunochemické a biochemické analyzátory.

- Všechny poptávané přístroje musí být nové, nepoužité s rokem výroby ne starším 2021.

- Celá automatická linka včetně analyzátorů musí splňovat certifikaci CE IVD, směrnici 98/79/EC.

- Automatická linka a analyzátory musí pracovat přímo s primárními nebo sekundárními zkumavkami, ve kterých bude vzorek do linky vložen bez nutnosti další alikvotace.

- Automatická linka musí umožnit plně automatický obousměrný pohyb vzorku mezi všemi připojenými analyzátory a moduly linky od vložení vzorku, přes analýzu, po jeho vytřídění k archivaci, nebo do zón pro další analýzy mimo linku bez manuálního zásahu obsluhy.

- Požadujeme umístění technologie do stávajících prostor laboratoře bez nutnosti větších stavebních úprav podle nákresu v příloze č. 9 – technické požadavky půdorys.

- Průchody okolo nabízené technologie musí splňovat aktuálně platné normy BOZP a požární předpisy.

- Uchazeč přiloží zakreslení jím nabízené technologie do plánu laboratoře s rozměry místnosti včetně připojovacích bodů pro vodu, odpady, energie a komunikační sítě (příloha č. 9 – technické požadavky půdorys) s ohledem na umístění dalších technologií.

- Součástí dodávky bude záložní zdroj, nebo zdroje (UPS) s kapacitou dostačující pro chod systému při výpadku elektrické energie na dobu min. 20 minut.

- Uchazeč zajistí na své náklady připojení řídícího SW linky a analyzátorů pomocí middleware na používaný Laboratorní informační systém.

- Všechny části poptávané technologie (včetně UPS, kompresorů …) splňují za plného provozu limit maximální hlučnosti podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

- Současné zpracování vzorků séra, plazmy, moče, mozkomíšního moku, punktátu, případně jiných biologických materiálů, kontrolních a kalibračních materiálů je nutností.

- Pro minimálně 8O% poptávaných metod je požadováno dodání kontrolních materiálů třetích stran (tuto skutečnost uvede dodavatel v příloze č. 5)

Preanalytická jednotka

Preanalytická jednotka zahrnuje následující funkcionality:

vklad vzorků

centrifugace vzorků

odvíčkování vzorků

distribuce vzorků k analyzátorům.

- Preanalytickou jednotku požadujeme ve formě samostatného modulu, připojeného dopravníkem k analyzátorům a výstupnímu modulu, je-li tento použit jako samostatný modul.

- Kontinuální vkládání vzorků za provozu.

- Vstupní zóna s kapacitou minimálně 200 vzorků.

- Identifikace primárních i sekundárních zkumavek pomocí čárového kódu a barvy víčka.

- Preanalytickou jednotku požadujeme s průchodností minimálně 300 vzorků/hod.

- Požadujeme automatickou centrifugu, fyzicky připojenou k preanalytické jednotce nebo dopravníku, bez nutnosti manuální manipulace se vzorky, s průchodností minimálně 300 vzorků za hodinu.

- Celková průchodnost centrifugace může být řešena maximálně dvěma centrifugami.

- Požadujeme centrifugu schopnou zpracovat současně zkumavky o průměru 13 až 16mm a výšce 75 až 100mm.

- Požadujeme odvíčkovač vzorků, fyzicky připojený k preanalytické jednotce nebo dopravníku, s průchodností minimálně 300 vzorků/hod.

- Odvíčkovač vzorků musí být schopen odvíčkovat šroubovací i zátlačná víčka zkumavek.

- Plně automatické rozpoznání již zcentrifugovaných vzorků, bez nutnosti jejich vložení do dedikovaného stojánku nebo speciální pozice, spojené s využitím této informace pro další kroky (vynechání centrifugace).

- Plně automatické rozpoznání již odvíčkovaných vzorků, bez nutnosti jejich vložení do dedikovaného stojánku nebo speciální pozice, spojené s využitím této informace pro další kroky (vynechání centrifugace a odvíčkování).

- Plně automatické upřednostnění statimových vzorků bez nutnosti jejich manuálního upřednostnění vložením do dedikovaného stojánku nebo speciální pozice vstupního modulu

Dopravník

- Požadujeme transport zkumavek v dopravníku po jedné zkumavce v jednom nosiči při celkové průchodnosti systému minimálně 300 vzorků/hod, a to bez nutnosti manuálního zásahu obsluhy (odstraňování odpadních víček, doplňování nosičů zkumavek) minimálně pro požadovanou kapacitu vstupní zóny preanalytické jednotky 200 vzorků.

Postanalytická jednotka

- Postanalytická jednotka umožňuje výstup vzorků k archivaci nebo dalšímu zpracování do konfigurovatelných výstupních zón.

- Postnalytickou jednotku požadujeme ve formě samostatného modulu, připojeného obousměrným dopravníkem ke vstupnímu modulu a analyzátorům, případně může být při splnění všech požadovaných parametrů součástí preanalytické jednotky připojené obousměrným dopravníkem k analyzátorům.

- Postanalytickou jednotku požadujeme s prostupností minimálně 300 vzorků/hod.

- Výstupní zóna s celkovou kapacitou minimálně 500 vzorků.

- Postanalytická jednotka bude jedinou výstupní zónou pro vzorky vložené do preanalytické jednotky, opouštějící automatickou linku po centrifugaci, po analýze, případně po vytřídění k další analýze nebo archivaci.

- V rámci této jediné výstupní zóny požadujeme možnost definování minimálně 10 výstupních zón pro další směrování vzorku.

Imunochemické analyzátory

- Analyzátory pracující na principu heterogenní imunoanalýzy s chemiluminiscenční, nebo elektrochemiluminiscenční detekcí.

- Hlavní imunochemický analyzátor o celkové průchodnosti minimálně 250 testů/hod připojený k automatické lince.

- Celková průchodnost hlavního imunochemického analyzátoru může být řešena maximálně dvěma samostatnými analyzátory připojenými k automatické lince.

- Záložní imunochemický analyzátor o celkové průchodnosti minimálně 100 testů/hod.

- Záložní analyzátor nemusí být připojen k automatické lince.

- V případě splnění celkové průchodnosti hlavního imunochemického analyzátoru dvěma výkonově rovnocennými jednotkami, připojenými k automatické lince, lze tyto analyzátory chápat jako hlavní a záložní analyzátor.

- Požadujeme možnost vkladu reagencií do analyzátorů během provozu analyzátorů bez přerušení analýz.

- Požadovaný počet pozic pro reagencie je min. 70 v součtu za hlavní a záložní analyzátor.

- Požadujeme použití stejných reagenčních setů pro hlavní i záložní analyzátor.

- Chlazený prostor pro reagencie 4-12°C v hlavním i záložním analyzátoru.

- Možnost provozu analyzátoru nezávisle na připojení k automatické lince.

- Při provozu nezávislém na lince (např. porucha dopravníku) musí existovat možnost vkladu vzorků do analyzátoru v dávce minimálně 5 vzorků najednou.

Biochemické analyzátory

- Analyzátory pracující na principu potenciometrie, spektrofotometrie (kolorimetrie a turbidimetrie).

- Požadujeme hlavní biochemický analyzátor o celkové průchodnosti minimálně 1600 testů/hod včetně ISE připojený k automatické lince.

- Celková průchodnost biochemického analyzátoru může být řešena maximálně dvěma samostatnými analyzátory připojenými k automatické lince.

- Požadujeme záložní biochemický analyzátor o celkové průchodnosti min 700 testů/hod včetně ISE.

- Záložní analyzátor nemusí být připojen k automatické lince.

- V případě splnění celkové průchodnosti hlavního biochemického analyzátoru dvěma výkonově rovnocennými jednotkami (včetně 2 ISE modulů), připojenými k automatické lince, lze tyto analyzátory chápat jako hlavní a záložní analyzátor.

- Požadujeme možnost vkladu reagencií do analyzátorů během provozu analyzátorů bez přerušení analýz.

- Požadovaný počet pozic pro reagencie je min. 110 v součtu za hlavní a záložní analyzátor.

- Požadujeme použití stejných reagenčních setů pro hlavní i záložní analyzátor.

- Chlazený prostor pro reagencie 4-12°C v hlavním i záložním analyzátoru.

- Možnost provozu analyzátoru nezávisle na připojení k automatické lince.

- Při provozu nezávislém na lince (např. porucha dopravníku) musí existovat možnost vkladu vzorků do analyzátoru v dávce minimálně 5 vzorků najednou.

Požadavky na software

- Centralizovaná správa laboratorních přístrojů a datových toků. Možnost vzdálené správy analyzátorů včetně přístupu k jejich aktuálnímu provoznímu stavu.

- Poskytování informací o provozu laboratoře v reálném čase. Generování souhrnných statistik pro řízení laboratoře.

- Možnost tvorby definovaných pravidel a postupů, která generují automatická hlášení a řídící postupy pro další činnost obsluhy – pouze uživatelsky bez nutnosti zapojení IT podpory.

- Možnost jednoduchého testování vytvořených pravidel v testovacím prostředí.

- Automatické provádění měření reflexních testů a delta kontrol na základě pravidel stanovených obsluhou bez zásahu obsluhy.

- Možnost monitorování zajištění kvality nad rámec použití komerčních kontrol. Použití pacientských výsledků pro průběžné monitorování výkonnosti systému v reálném čase k zajištění konzistentních, kvalitních výsledků mezi intervaly kontroly kvality.

- Zastavení příjmu požadavků na provedení testu u konkrétního přístroje, pokud vyjde kontrola kvality mimo nastavené meze.

- Automatické vypnutí autovalidace, aby se zabránilo uvolnění potenciálně chybných výsledků.

Servisní podpora

- Servisní podpora v režimu 24 hodin denně, 365 dní v roce.

- Servisní bezplatná telefonní linka (hot-line) dostupná v režimu 24 hodin denně, 365 dní v roce v českém jazyce.

- Zaškolení personálu a aplikační podpora v českém jazyce

- Vzdálený dohled (správa) nad dodanou technologií včetně proaktivního hlášení poruchových stavů na servisní pracoviště dodavatele.

- Provádění servisu a preventivních prohlídek osobami oprávněnými výrobcem, předložení ověřených kopií certifikátu o zaškolení těchto osob.