# Část 8 – Kardiotokograf s telemetrií

| Název | Kardiotokograf s telemetrií | Oddělení | Gynekologicko-porodnické oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |  |

Technická specifikace

Kardiotokograf – 2ks

  - Lehký a kompaktní intrapartální fetální monitor

  - Min. 6,5“ LCD displej s dotykovým ovládáním – možnost polohování

  - Ovládání v českém jazyce

  - Snímání srdeční frekvence plodu – US sonda – pro 2 ks KTG celkem 3 ks US sond

  - Monitorování děložních stahů – TOCO sonda

  - Snímání pulzu matky z TOCO sondy bez nutnosti měření dalších parametrů vitálních fcí (např. EKG matky)

  - SW pro snímání dvojčat standard – aktivace připojením druhé US sondy

  - monitorování NIBP

  - monitorování SpO2 matky

  - Rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou: 50-240 tepů za minutu

  - Automatická detekce pohybu plodů

  - Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

  - Lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužící k určení, která sonda přenáší kterou srdeční frekvenci

  - Možnost zadání pacientských dat, možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu

  - Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti

  - Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu

  - Zapisovač: – tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost (1, 2, 3 cm/min.), nastavitelný časovač – záznamu

  - Zápis do paměti – možnost dotisku v případě nedostatku papíru

  - Připojení bezdrátového monitorování – telemetrie

Příslušenství:

Bezdrátová monitorovací jednotka – telemetrie 2 ks

- Monitorování srdeční frekvence plodu a pohyby plodu bezdrátovou US sondou – pro 2 ks telemetrie celkem 3 ks US sond

- Monitorování děložní aktivity a pulsu matky

- Pulz matky musí být snímán tak, aby nebylo možné ovlivnit kvalitu snímání pulzu matky rušivými vlivy (laky na nehtech, gelové nehty, sprchování, neklid rodičky apod.) a nebyl snížen komfort rodičky (např. nalepením elektrod)

- Voděodolné bezdrátové fetální sondy – možnost monitorování pod vodou (IP68)

- LED ukazatel na sondě indikuje stav baterie, stav připojení sondy k základní stanici

- Kapacita baterie v sondách - min. 8 hodin monitorování

- Základní stanice slouží i jako dobíjecí stanice pro sondy

- Doba nabíjení sond z úplného vybití méně než 4 hodiny

- Možnost výměny baterií uživatelem

- Identifikace sondy prostřednictvím základní stanice

- Dosah signálu min. 100 m v budově

- Telemetrie je kompatibilní se stávajícími kardiotokografy umístěnými na GP oddělení nemocnice

Bezpásové monitorování – 1 ks

- Snímací jednotka (Pod) je ve spojení s jednorázovou adhezivní abdominální elektrodou, která snímá EKG a EMG, ze kterých poskytuje záznam srdeční frekvence plodu (aFHR), záznam srdeční frekvence matky (aHR) a záznam činnosti dělohy (aTOCO).

- Systém vhodný pro matky s vysokým BMI

- Rozsah měření srdeční frekvence plodu (FHR): 60-240 tepů/min

- Rozsah měření srdeční frekvence matky (MHR): 40-240 tepů/min

- Bezdrátový a bezpásový přenos dat poskytující volný pohyb matky

- Integrované nabíjení bezdrátového snímače v základní stanici telemetrické jednotky

- Kapacita baterie ve snímací jednotce – až 16 hodin monitorování

- Systém jednorázových adhezivních abdominálních elektrod eliminující přenos infekce a neomezující volný pohyb matky (bez fixačních pásů)

- Zobrazení sledovaných parametrů na displeji kardiotokografu

- Tisk záznamu na KTG zapisovači

- Zobrazení kvality kontaktu elektrod na displeji KTG

- Indikace stavu nabití bezdrátového snímače na displeji KTG včetně upozornění nízkého stavu nabití akumulátoru

- Příslušenství: 20 ks jednorázových snímacích adhezivních elektrod

Umístění přístrojů – 2 ks

- Vozík s 2 zásuvkami a nástavcem pro umístění telemetrie i bezpásového monitorování