# Část 1 – Kardiotokograf s telemetrií a modulem pro obézní pacienty

| Název | Kardiotokograf s telemetrií a modulem pro obézní pacientky | Oddělení | Gynekologicko-porodní odd. |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |  |

Technická specifikace

Kardiotokograf – 2ks

  - Lehký a kompaktní intrapartální fetální monitor

  - Min. 6,5“ LCD displej s dotykovým ovládáním – možnost polohování

  - Ovládání v českém jazyce

  - Snímání srdeční frekvence plodu – US sonda – pro 2 ks KTG celkem 3 ks US sond

  - Monitorování děložních stahů – TOCO sonda

  - Snímání pulzu matky z TOCO sondy bez nutnosti měření dalších parametrů vitálních funkcí (např. EKG matky)

  - SW pro snímání dvojčat standard – aktivace připojením druhé US sondy

  - Monitorování NIBP

  - Monitorování SpO2 matky

  - Rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou min. 50-240 tepů za minutu

  - Automatická detekce pohybu plodů

  - Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

  - Lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužící k určení, která sonda přenáší kterou srdeční frekvenci

  - Možnost zadání pacientských dat, možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu

  - Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti

  - Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu

  - Zapisovač: – tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost (1, 2, 3 cm/min.), nastavitelný časovač – záznamu

  - Zápis do paměti – možnost dotisku v případě nedostatku papíru

  - Připojení bezdrátového monitorování – telemetrie

Příslušenství:

Bezdrátová monitorovací jednotka – telemetrie 2 ks

  - Monitorování srdeční frekvence plodu a pohyby plodu bezdrátovou US sondou – pro 2 ks telemetrie celkem 3 ks US sond

  - Monitorování děložní aktivity a pulsu matky

  - Pulz matky musí být snímán tak, aby nebylo možné ovlivnit kvalitu snímání pulzu matky rušivými vlivy (laky na nehtech, gelové nehty, sprchování, neklid rodičky apod.) a nebyl snížen komfort rodičky (např. nalepením elektrod)

  - Voděodolné bezdrátové fetální sondy – možnost monitorování pod vodou

  - LED ukazatel na sondě indikuje stav baterie, stav připojení sondy k základní stanici

  - Kapacita baterie v sondách - min. 8 hodin monitorování

  - Základní stanice slouží i jako dobíjecí stanice pro sondy

  - Doba nabíjení sond z úplného vybití méně než 4 hodiny

  - Možnost výměny baterií uživatelem

  - Identifikace sondy prostřednictvím základní stanice

  - Dosah signálu min. 100 m v budově

  - Nutná plná kompatibilita se stávajícími kardiotokografy Philips Avalon, které jsou ve vlastnictví zadavatele.

Bezpásové monitorování – 1 ks

  - Snímací jednotka ve spojení s jednorázovou adhezivní abdominální elektrodou, která snímá EKG a EMG, ze kterých poskytuje záznam srdeční frekvence plodu, záznam srdeční frekvence matky a záznam činnosti dělohy.

  - Systém vhodný pro matky s vysokým BMI

  - Rozsah měření srdeční frekvence plodu min. 60-240 tepů/min

  - Rozsah měření srdeční frekvence matky min. 40-240 tepů/min

  - Bezdrátový a bezpásový přenos dat poskytující volný pohyb matky

  - Integrované nabíjení bezdrátového snímače v základní stanici telemetrické jednotky

  - Kapacita baterie ve snímací jednotce min. 15 hodin monitorování

  - Systém jednorázových adhezivních abdominálních elektrod eliminující přenos infekce a neomezující volný pohyb matky (bez fixačních pásů)

  - Zobrazení sledovaných parametrů na displeji kardiotokografu

  - Tisk záznamu na zapisovači kardiotokografu

  - Zobrazení kvality kontaktu elektrod na displeji kardiotokografu

  - Indikace stavu nabití bezdrátového snímače na displeji kardiotokografu včetně upozornění nízkého stavu nabití akumulátoru

  - Příslušenství: 20ks jednorázových snímacích adhezivních elektrod

Vozík se 2 zásuvkami a nástavcem pro umístění telemetrie i bezpásového monitorování – 2 ks