# Část 2 – Operační stoly a světla

| Název | Modulární operační stůl | Oddělení | COS |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 7 |  |  |

| Název | Operační zákroková světla | Oddělení | COS, zákrokové sály, chirurgické odd., oční odd., gastroenterologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 17 |  |  |

Technická specifikace

- Modulární operační stůl

5 ks - elektromechanický systémový operační stůl s výměnnou deskou

  - Min. 6-ti dílná pracovní deska o rozměrech min. 2000 x 520 mm

  - Navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým rozpoznáním

  - Orientace desky bez nutnosti nastavení reverzního režimu

  - Odnímatelná hlavová, zádová i nožní část pracovní desky

  - Nosnost operačního stolu - základna mobilní - přemístitelná transportním vozíkem min. 350 kg

  - RTG transparentní operační deska max. šířka 590 mm, vč. eurolišt, bez jakéhokoliv příčného elementu, který by byl překážkou pro snímkování

  - Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie min. 5 dní provozu

  - Ovládací panel na základně OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem) včetně tlačítka „čištění“, kdy základna i bez desky vyjede automaticky do nejvyšší polohy. Umístěný na boční straně základny – nikoliv pod hlavovou nebo nožní částí desky

  - Bezdrátový ovladač s barevným dotykovým displejem s možností uložení nejpoužívanějších poloh (min. 20), možnost úpravy rychlosti jednotlivých pohybů samostatně i současně, zobrazení aktuálních náklonů desky, komunikace v ČJ. Možnost nabíjení ovladače ze základny stolu.

  - Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství)

  - Polstrování univerzálních desek operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu. Min. 8 cm vysoké dvouvrstvé polstry snižující riziko vzniku antidekubitů

  - Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišt po celé délce stolu

  - Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez nutnosti šroubování)

  - Základní „nulová“ poloha zadaná jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné

pohyby omezující otřesy a náklony pacienta

  - Kombinované polohování operačního stolu:

- Elektromechanické polohování – dálkovým ovladačem:

Základna operačního stolu zabezpečí:

Nastavení výšky pracovní desky min. 630 – 1160 mm

Stačí TR/ATR min. ± 45°

Boční náklon pracovní desky min. ± 28°

Kombinace TR 30° s boční náklonem 20°

Výměnná deska stolu zabezpečí:

Motorický podélný posun min. 400 mm

Polohování nožní části min. +90°/ -100°, ovládaná každá levá i pravá část zvlášť

Polohování dolní zádové části celkový rozsah pohybu +90°/ -90°

Polohování horní zádové části celkový rozsah pohybu +90°/ -110°   (pro 1 desku)

Možnost záměny nožních a zádového segmentu s automatickým rozpoznáním

- Manuální polohování

Hlavová část - dvoukloubová stavitelnost

Nožní desky – roztažení do V a U, u čtyřdílných ohyb v koleni, možnost gyn. polohy a polohy v kleče

Požadovaná sestava:

  - 5x základna mobilní (transport pomocí transporteru) s bezdrátovým ovladačem a indukční nabíječkou

  - 8 x operační deska osmisegmentová – čtyřdílný nožní segment, který umožňuje uložení pacienta 250 kg ve všech polohách, vč. polohy v kleče

  - 1 x operační deska traumatologická vč. extenzí pro dolní končetiny - ( 2 trakční tyče, trakční aparát, rotační-kyvný adapter, trakční kolík, prodloužení eurolišty, nožní desky, šaut vč. svorky, aparát pro trakci tibie)

  - 9 x transportní vozík pro přesun operační desky nebo celého stolu

  - Možnost využití stávajících 4 operačních desek a transportních vozíků, v opačném případě dodání dalších 4 desek vč. transportérů

1 ks - mobilní operační stůl pro zákrokový sál – konfigurace 1

  - Operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru – dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty), ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu min. 600 až 1050 mm

  - Základna včetně podvozku z ocelové litiny, 4 dvojitá kola integrovaná v základně chráněna proti znečištění

  - Vysoká stabilita musí být zajištěna dosednutím základny na podlahu v pracovní pozici (nikoliv výsuvné nohy nebo bržděná kola)

  - Operační stůl musí mít min. pěti segmentovou operační desku o maximální šířce 590 mm včetně eurolišt

  - Operační deska stolu musí být v celé délce RTG transparentní

  - Napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami (s výjimkou podložek hlavy)

  - Dálkové ovládání (IR bezkabelový ovladač, kabelem připojený ovladač) s barevným dotykovým displejem a  komunikací v českém jazyce, funkce: výškové polohování, TR/ATR, naklápění do stran, polohování zádové sekce a podložek nohou, aretace základny, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače, možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny op. stolu, po odpojení přejde do IR režimu

  - Jednotlačítková předvolba pozice polosed  („plážové lehátko“) a  „můstek“

  - Možnost uložení min. 30 nastavení operačního stolu do paměti

  - Možnost napojení dvou kabelových ovladačů současně z jednoho místa (kombinace ručního, nožního ovládání)

  - Záložní ovládání na boku základny stolu (nikoliv pod hlavovou nebo nožní částí) a indikaci aktuálního stavu baterií

  - Akumulátory s kapacitou minimálně na 1 týden provozu

  - Komfortní přístup operatéra k pacientovi

  - Oboustranné sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně)

  - Polohování do TR a ATR polohy v minimálním rozsahu 25°/35°

  - Kombinace TR polohy a náklonu min. 25°/20°

  - Laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20°

  - Zádová sekce operačního stolu - elektrické polohování v minimálním rozsahu +70° / -40°

  - Hlavový segment operačního stolu - 2-kloubová stavitelnost

  - Elektricky stavitelné podložky nohou v minimálním rozsahu + 80° / - 90°

  - Zlomení (flex pozice) min. 40°

  - Nastavení do sedací polohy

  - Minimální nosnost operačního stolu 350 kg v reverzní pozici min. 250kg

  - Polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu

  - Komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – min. 80 mm vysoké, dvouvrstvé

  - Podložky dolních končetin 4 dílné – umožnující polohu v kleče pro pacienty o hmotnosti 250 kg,

Konfigurace desky:

- 2 základní segmenty, horní zádový segment, hlavový segment dvoukloubový, 4 dílný nožní segment

1 ks - mobilní operační stůl pro zákrokový sál – konfigurace 2

  - Operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru – dolů, TR – ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty)

  - Ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný minimálně v rozsahu 600 až 1050 mm

  - Základna včetně podvozku z ocelové litiny, 4 dvojitá kola integrovaná v základně chráněna proti znečištění

  - Vysoká stabilita musí být zajištěna dosednutím základny na podlahu v pracovní pozici (nikoliv výsuvné nohy nebo bržděná kola)

  - Operační stůl musí mít min. pěti segmentovou operační desku o maximální šířce 590 mm včetně eurolišt

  - Operační deska stolu musí být v celé délce RTG transparentní

  - Napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami (s výjimkou podložek hlavy)

  - Dálkové ovládání (IR bezkabelový ovladač, kabelem připojený ovladač)  s barevným dotykovým displejem a  komunikací v českém jazyce, funkce: výškové polohování, TR, ATR, naklápění do stran, polohování zádové sekce a podložek nohou, aretace základny, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače, možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny op. stolu, po odpojení přejde do IR režimu

  - Jednotlačítková předvolba pozice polosed  („plážové lehátko“) a  „můstek“

  - Možnost uložení min. 30 nastavení operačního stolu do paměti

  - Možnost napojení dvou kabelových ovladačů současně z jednoho místa (kombinace ručního, nožního ovládání)

  - Záložní (nouzové) ovládání na boku základny stolu (nikoliv pod hlavovou nebo nožní částí) a indikaci aktuálního stavu baterií

  - Akumulátory s vysokou kapacitou – na 1 týden provozu

  - Komfortní přístup operatéra k pacientovi

  - Oboustranné sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně)

  - Polohování do TR a ATR polohy v minimálním rozsahu 25°/35°

  - Kombinace TR polohy a náklonu min. 25°/20°

  - Laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20°

  - Zádová sekce operačního stolu - elektrické polohování v minimálním rozsahu +70° / -40°

  - Hlavový segment operačního stolu - 2-kloubová stavitelnost

  - Elektricky stavitelné podložky nohou v minimálním rozsahu + 80° / - 90°

  - Zlomení (flex pozice) min. 40°

  - Nastavení do sedací polohy

  - Minimální nosnost operačního stolu je 450 kg v reverzní pozici min. 250kg

  - Polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu

  - Komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – min. 80 mm vysoké, dvouvrstvé

  - Podložky dolních končetin 4 dílné – umožňující polohu v kleče pro pacienty o hmotnosti 250 kg,

  - Konfigurace desky: 2 základní segmenty, horní zádový segment, hlavový segment dvoukloubový, 1 dílný nožní segment

Příslušenství celkem k poptávaným stolům:

  - 1x náhradní dálkový ovladač s barevným dotykovým displejem použitelný pro všechny poptávané stoly

  - 6x anesteziologický rám vč. svorky

  - 7x anesteziologická podpěra ruky vč. svorky

  - 2x držák na ruku – kloubový bez nutnosti mít opěrnou tyč na zem

  - 7x poutko na eurolištu pro připaženou ruku

  - 7x pás pro fixaci pacienta – dotahování kovovou sponou

  - 7x pás pro fixaci nohou – stehen

  - 7x pás pro fixaci kotníků

  - 1x trojdílná deska pro operace ramene s odnímatelnými bočními segment (délka min. 550mm)

helmou, bočními zarážkami a vozíkem..

  - 1x helma pro uchycení hlavy při operacích ramene, 2 ks náhradní polstr na helmu

  - 1x pár plast botiček pro trakci

  - 1x trakční aparát s možností rotace

  - 1x trakční bota plastová s molitanovou vložkou a přezkami

  - 1x podpěra horní ruky při poloze na boku vč. svorky

  - 4x podpěra nohou – šaut vč. svorky

  - 2x šaut s plynovou vzpěrou (am. bota) vč. svorky

  - 8x boční zarážka trojkloubová s jedním jistícím prvkem

  - 1x stolek na operace ruky RTG transparentní

  - 1x polštář (tunel) mezi nohy při poloze na boku

  - 1x polštář pod ramena a pánev pro polohu na břiše

  - 1x klínový polštář pod nárty – poloha na břiše

  - 2x gelová podložka pod paty

  - 3x gelový kruh pod hlavu

  - 1x gelový polštář pod hlavu při poloze na břiše – se vstupem pro an. hadice

  - 1x podkova pod hlavu nastavitelná s opěrkami pro zápěstí operatéra

  - 1x držák stehna pro artroskopie kolene

  - 1x 3D zavěs/držák horní končetiny - fixace  mechanicky (bez nutnosti tlakového vzduchu či elektrické energie),  pohyblivost – min 5 kloubů otočných o 360°,  ovládání a aretace jednou rukou, podpěra předloktí, weinbergerův fixátor ruky, adaptér pro připojení závěsu

  - Možnost použití jednotlivých komponentů operačních desek (nohy, záda, hlava) jak u systémových tak I mobilních operačních stolů

- Operační zákroková světla

a) operační svítidlo tříramenné – 5 ks

  - Operační svítidlo stropní se satelitem na dvouramenné montáži s přípravou na  kamerový systém, zdroj světla LED. Na dvou ramenech je zavěšeno hlavní a satelitní světlo.

  - 3. rameno s držákem monitoru a medicínský monitor min. 27"

Hlavní svítidlo

  - Zdroj -  monochromatické  bílé diody (jeden typ, jedna barva), uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla

  - Intenzita min.  Ec - 160 000 lx

  - Barevná teplota minimálně v rozsahu 3 900 K - 5 100 K

  - Index podání barev Ra – min. 95

  - Plynulé nastavení osvětlení minimálně v rozmezí 30 až 100%

  - Systém „aktivního inteligentního řízení jasu“ – ochrana očí operatéra (zeslabení jasu ve chvíli, kdy je světlo odráženo světlou rouškou, chir. nástrojem, světlou tkání a naopak automatické zvýšení jasu např. při práci v zakrváceném operačním poli

  - Systém „aktivního inteligentního vykrývání zastínění“ – (zesílení svítivosti nezastíněných částí lampy, zeslabení zastíněných částí, detekovaných čidly)

  - Plynulé nastavení průměru osvětlené plochy minimálně v rozmezí 20 až 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn

  - Endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu - zelené LED, regulace intenzity

  - Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu

  - Standardní příprava pro HD kameru

  - Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)

Satelitní svítidlo:

  - Zdroj -  monochromatické bílé diody, uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla

  - Intenzita minimálně Ec -min. 120 000 lx

  - Barevná teplota minimálně v rozsahu 3 900 K – 5 100 K

  - Index podání barev Ra – min. 95

  - Plynulé nastavení osvětlení minimálně v rozmezí 30 až 100%

  - Systém „aktivního inteligentního řízení jasu“  – ochrana očí operatéra (zeslabení jasu ve chvíli, kdy je světlo odráženo světlou rouškou, chir. nástrojem, světlou tkání a naopak automatické zvýšení jasu např. při práci v zakrváceném operačním poli

  - Systém „aktivního inteligentního vykrývání zastínění“ – (zesílení svítivosti nezastíněných částí lampy, zeslabení zastíněných částí, detekovaných čidly)

  - Plynulé nastavení průměru osvětlené plochy min. 20 až 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn

  - Endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu - zelené LED, jiná barva není přípustná, instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity cca 50 až 300 lx

  - Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu

  - Standardní příprava pro HD kameru

  - Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)

Další vlastnosti:

  - Možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. proudu při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení

  - Nízký nárůst teploty v operačním poli – vyzařování nižší než 500 W/m2  Nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra

  - Nízká teplota povrchu krytů neovlivňující negativně laminární proudění

  - Snadná údržba a čištění

  - Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem – 10 ks pro každé svítidlo

  - Životnost LED  min. 60 000 hodin

b) operační svítidlo dvouramenné – 8 ks

Hlavní svítidlo

  - Operační svítidlo stropní se satelitem na dvouramenné montáži s přípravou na kamerový systém, zdroj světla LED technologie.

  - Závěs operačního světla obsahuje dvě ramena. Na dvou ramenech je zavěšeno hlavní a satelitní světlo.

  - Zdroj -  monochromatické  bílé diody (jeden typ, jedna barva)

  - Min. intenzita podle Ec 160 000 lx

  - Barevná teplota – 4 300 K (± 10 %)

  - Index podání červené barvy CRI  Ra – min. 95

  - Plynulé nastavení osvětlení v rozmezí min. 20 až 100%

  - Nastavení průměru osvětlené plochy min. 20 až 25 cm

  - Endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu - zelené LED instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity min. v rozsahu 50 až 300 lx

  - Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu

  - Standardní příprava pro HD kameru

Satelitní svítidlo

  - Zdroj -  monochromatické  bílé diody (jeden typ, jedna barva)

  - Min. intenzita podle Ec 160 000 lx

  - Barevná teplota – 4 300 K (± 10 %)

  - Index podání červené barvy CRI  Ra – min. 95

  - Plynulé nastavení osvětlení v rozmezí min. 20 až 100%

  - Nastavení průměru osvětlené plochy min. 20 až 25 cm

  - Endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu - zelené LED instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity min. v rozsahu 50 až 300 lx

  - Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu

  - Standardní příprava pro HD kameru

Další požadavky

  - Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)

  - Možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. proudu při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení

  - Nízký nárůst teploty v operačním poli – požadavek na vyzařování nižší než 500 W/m2

  - Nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra

  - Nízká teplota povrchu krytů neovlivňující negativně laminární proudění

  - Snadná údržba a čištění – požadavek na jednolitý hladký povrch krytu s co nejmenším množstvím spojů, šroubů a spar

  - Životnost LED min. 60 000 hodin

  - Připojení světel na stávající UPS

  - Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem – 10 ks pro každé svítidlo

c) operační svítidlo jednoramenné – 4 ks

  - svítidlo jednoramenné

  - Intenzita osvětleni minimálně 120 000 lx

  - Velikost světelného pole min. 22 cm

  - Možnost tlumeni min. 50-100%,

  - Barevná teplota – 4 300 K (± 10 %)

  - Ra (Index podáni barev) min. 95

  - Hloubka osvitu min. 110 cm

  - Životnost LED diod min. 60 000 hod

  - Ovládáni na těle svítidla

  - Min. 3 ks autoklávovatelných držáků

  - Výškově stavitelné, možnost nakláněni a otáčení, délka ramene dostatečná na provádění gynekologických zákroků

  - Plynula regulace intenzity osvětlení

  - Snadné čištěni a desinfekce světel

  - Uchycení na strop

d) další požadavky

  - Demontáž a likvidace stávajících operačních světel

  - Veškeré stavební a elektroinstalační práce spojené s výměnou světel hradí dodavatel, včetně případné úpravy vedení a výdechů klimatizačních a ventilačních zařízení.

  - Připojení na stávající záložní systém UPS

  - Dodavatel je povinen na výzvu zadavatele časově i technicky koordinovat svoji práci s dodavatelem technologie operačních světel a velkoplošného monitoru digitálního obrazu, jejichž proces pořízení probíhá souběžně.