# Část 3 – Ultrazvukový diagnostický přístroj centrální

| Název | Ultrazvukový diagnostický přístroj centrální | Oddělení | RDG |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

  - ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy

  - LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23,5" s FULL HD rozlišením, otočný

  - jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel s možností nastavení sklonu

  - hmotnost přístroje max. 80 kg

  - editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

  - digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce

  - výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem

  - ovládání pomocí trackballu

  - automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době

  - frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz

  - nastavitelná výška ovládacího panelu

  - minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond

  - integrovaný prostor pro periferní zařízení

  - integrovaný ohřívač gelu

  - možnost rozšíření o bateriový provoz minimálně 40 min.

Zobrazovací módy

  - B-mode v základních frekvencích

  - THI – harmonické zobrazení

  - hybridní harmonické zobrazení – snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích

  - duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení

  - automatická optimalizace obrazu

  - fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

  - nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze

  - spektrální doppler – PW

  - barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

  - barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

  - barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

  - nedopplerovské zobrazení pomalých toků

  - možnost rozšíření 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení, manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách

  - modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

  - modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

SW výbava

  - automatické měření parametrů dopplerovského spektra

  - program na základní volumetrii

  - měření v multiplanárních zobrazeních

  - kalkulace objemů z více rovin

  - ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)

  - automatické zvětšení místa měření formou lupy

  - SW pro panoramatické zobrazení

  - možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie

  - možnost rozšíření o SW pro fúzi MRI-UZ pro konvexní sondu

  - možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase

  - možnost rozšíření o SW pro automatické hodnocení nálezů na štítné žláze a stanovení parametru TI-RADS

  - možnost rozšíření o SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů a stanovení parametru BI-RADS

Archivace a komunikace

  - paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

  - přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB

  - vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

  - snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů

  - min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

  - komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky

  - možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní

  - výstup na externí digitální monitor

Sondy

  - 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření min. 1-7MHz, max. zobrazení min. 45cm

  - 2D mikrokonvexní sonda vyšetření dětských hlaviček 4-10MHz

  - 2D lineární sonda pro vyšetření malých částí min. 2-14MHz, min. 50mm

  - 2D lineární sonda pro vaskulární vyšetření min. 2-9MHz, max 45mm