# Část 4 – Ultrazvukový diagnostický přístroj

| Název | Ultrazvukový diagnostický přístroj | Oddělení | Plicní odd. |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |  |

Technická specifikace

  - Ultrazvukový diagnostický přístroj střední třídy,

  - Ergonomickým design, dobrá manévrovatelnost

  - Mechanicky odolná klávesnice umístěné na vrchu výškově polohovatelného ovládacího panelu (ne vysouvací klávesnice)

  - Širokopásmové sondy s diskrétně volitelnými frekvencemi a vyššími harmonickými frekvencemi

  - Plochý monitor s rozlišením min. 1920 x 1080 pixelů a úhlopříčkou min. 55 cm (21,5“), dobře manipulovatelný.

  - Dotykový ovládací displej min 10“

  - Výškově nastavitelný ovládací panel

  - Přístroj s rychlým a kvalitním zobrazením 2D

  - Dynamika systému musí přesahovat 265 dB, frekvenční rozsah minimálně 1.5 – 16 MHz

  - Elektronické připojení alespoň 4 sond

  - Uživatelsky nastavitelné klávesy (min 8)

  - Nastavení TGC min. v osmi stupních

  - Integrovaný ohřívač gelu

  - HDD min. 500 GB

  - Hmotnost max. 80 kg, šířka přístroje max. 60 cm

Zobrazovací módy a metody:

  - B-Mód, M-Mód, Color doppler, PW a triplexní mód, Power doppler

  - Kompaundní zobrazení , nastavitelné nejméně ve 7 stupních (ne jen on/off)

  - Automatická optimalizaci B obrazu a PW

  - Automatické měření dopplerovského spektra

  - Software pro potlačení obrazových „specklí“ nastavitelný nejméně ve třech stupních

  - Duální zobrazení B+B, B+CFM, B+ M, 4B-mód

  - HD zoom, zoom - prosté zvětšení obrazu

Diagnostický software a měření:

  - Standardní měření vzdáleností, délek, objemů, úhlů, poměrů bez omezení počtu měření v obrazu

  - Automatické měření PS, ED, TAMx, TAMn, PI, R, S/D

Postprocessing

  - Zoom / Pan

  - Mapy šedi

  - 2D Kolorizace

  - Mapy barev

  - Barevný invert

  - Korektura a stavení Dopplerského úhlu

  - M Mod kolorizace

  - Volba vyhodnocovacího vektoru M Mod

2D Obraz

  - Plně digitální paralelní signálový processing

  - Systémová dynamika min. 220dB

  - Frame rate min. 490 obr. / sec

  - Volitelná priorita Rozlišení/rychlost v min. 5 stupních

  - Min. 9 zobrazovacích map šedi

  - Min. 15 volitelných kolorizačních map

  - Zobrazení 1, 2, 4, 1+1 obrazů na obrazovce

  - Otáčení obrazu v libovolném směru

  - Virtual Format ( trapezoidní zobrazení, B steer)

  - Digitální Read/Write Zoom (live)

  - Min. 10 x Zoom ( live + zmražený obraz)

  - HD ZOOM

PW Doppler

  - Min. 2 volitelné nosné frekvence na každé sondě

  - Min. 1000 – 19.000 Hz

  - Rychlosti min. 1,5 až 350 cm/sec

  - Korekce úhlu min. 0 – 89 stupňů

  - Min. 15 úrovní Base Line

  - Funkce automatizovaní měření

Záznamová zařízení a připojení k periferiím:

  - Záznam na CD/DVD, HDD

  - Archivace ve Windows formátu

  - USB porty (minimálně 5 z toho minimálně 2 na přední straně přístroje)

  - Termoprinter s obsluhou přímo z klávesnice

  - VGA výstup pro přídavný monitor, DVI in/out

  - Komunikace Dicom Store a DICOM Worklist, včetně licence

  - Musí obsahovat SW pro ochranu proti SW virům

Možnost rozšíření:

  - SW pro zlepšení viditelnosti a zobrazení stěny cévy

  - Elastografie pasivního typu

  - Zobrazení kontrastních látek

  - Panoramatické zobrazení alespoň 60 cm úseku včetně možností měření

SondyPopis

  - Konvexní sonda - frekvence min. 2-5 MHz

  - Lineární sonda – frekvence min. 4-12 MHz