# Část 8 – Laparoskopická sestava

| Název | Laparoskopická sestava | Oddělení | COS |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet souborů | 1 |  |  |

Technická specifikace

Laparoskopická sestava 3D s rozlišením 4K

Monitor, 1 ks

LCD technologie, medicínský atest

  - zobrazení ve 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru

  - úhlopříčka min. 31"

  - rozlišení obrazu min. 4096 x 2160 px

  - poměr stran 17:9

  - kontrast min. 1400:1

  - svítivost min. 400 cd/m2

  - funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°

  - vstupy min: 1x HDMI, 1x DVI-D, 4x HD-SDI, 1x 3G-SDI,

  - výstupy min: 1x DVI-D, 4x HD-SDI, 1x 3G-SDI,

  - přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 4096x2160 (4K) pro zobrazení ve 2D tak i ve 3D

  - antireflexní úprava

Kamerová jednotka včetně integrovaného LED světelného zdroje, 1 ks

  - medicínský atest

  - volitelný režim zobrazení 2D/3D Full HD zobrazení

  - integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED

  - podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - kompatibilita se stávajícími kamerovými hlavami na COS (CH-S190-XZ-E)

  - podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu

  - možnost zobrazení čistého ICG obrazu

  - integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)

  - ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem

  - schopnost nastavení poměru stran zobrazení

  - digitální zoom min. 1,5x nastavitelný ve 3 krocích

  - volitelný poměr stran 2D obrazu – min 4 úrovně

  - volitelný poměr stran 3D obrazu – min. 2 úrovně

  - zvlášť výstupy pro 2D – min.  2x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x Y/C, 1x Composite

  - zvlášť výstupy pro 3D - min. 3x 3G-SDI, 1x DVI-D

  - vnitřní paměť pro uložení min. 20 jednotlivých předvoleb

  - předvolba nastavení min. 50 údajů pacientských dat

  - možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

  - Zdroj světla

  - integrovaný LED zdroj studeného světla

  - LED lampa s životností min. 10.000 hodin

  - výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu

  - možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu

  - plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

  - intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení

  - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

Kamerová hlava pro laparoskopii, 1 ks

  - 3-čipový CMOS systém

  - režim plné HDTV

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - podpora funkce pro fluorescenční diagnostiku ICG

  - integrovaný upínací mechanismus pro optiky

  - 3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla

  - integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy

  - ovládání zoomu a ostření pomocí na sobě nezávislých tlačítek na kamerové hlavě

  - váha kamerové hlavy max. 295g

  - autoklávovatelný systém

Insuflační jednotka včetně ohřevu plynu, 1 ks

  - volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

  - volitelná velikost insuflované dutiny

  - intuitivní a jednoduché ovládání

  - automatické vypouštění plynu při přetlaku

  - možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2

  - předvolba tlaku v mmHg

  - tlak nastavitelný v rozsahu min. 3 – 25mmHg

  - maximální průtok min. 45 l/min

  - volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině

  - podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou

  - volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

  - ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru

  - součástí jsou 1 ks insuflační a 1 ks desuflační hadice bez čipu počtu použití

  - vysokotlaká hadice CO2, 10 ks filtrů

  - zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní

  - součástí dodávky je samostatná ohřívací jednotka plynu pro ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě těla včetně 2 ks autoklávovatelné insuflační hadice s ohřevem plynu bez čipu počtu použití

3D videolaparoskop, 1 ks

  - režim plné HDTV

  - 2xCCD čip v distálním konci endoskopu

  - volitelný režim zobrazení 3D/2D s možností přepínání pomocí integrovaného programovatelného tlačítka

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky 
pro ovládání kamerové jednotky

  - úhel pohledu 30°

  - zorné pole 67° +- 10°

  - automatické zaostřování obrazu

  - eliminace zamlžování distálního konce endoskopu

  - vnější průměr videolaparoskopu 10 mm

  - pracovní délka min. 330 mm

  - délka připojovacího kabelu min. 250 cm

  - autoklávovatelný systém

  - součástí dodávky je sterilizační kontejner, brýle_štít pro 3D zobrazení, brýle_štít pro 2D zobrazení

  - váha max. 290g

Elektrochirurgický vysokofrekvenční generátor vč. odtahu kouře, 1 ks

  - multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

  - kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (min. módy: čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekce ve fyziologickém roztoku)

  - výkonový rozsah – mono 0-300 W, bipo 0-320 W

  - podpora plazmové resekce a bipolární enukleace

  - dynamická regulace výkonu, možnost nastavení výkonu po 1 W

  - rychlá a stabilní plasma bez nutnosti kontaktu s tkání při resekci

  - řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením

  - automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

  - podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření

  - možnost připojení 2 monopolárních a 2 bipolárních nástrojů současně

  - nastavitelná pronikavost řezu a koagulace

  - automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

  - možnost uložení min. 30-ti uživatelských nastavení / procedur – s textovým popisem

  - ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)

  - možnost připojení jedno pedálu i dvoj pedálu

  - volitelné režimy autostop, autostart s prodlevou u bipolární koagulace

  - nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje

  - možnost volby jasu displeje

  - možnost nastavení hlasitosti výstražných tónů

  - zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě 
na displeji

  - víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

  - podpora funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole při připojení k insuflační jednotce nebo k zařízení s aktivním odtahem kouře

  - možnost připojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm

  - součástí dodávky je samostatná jednotka pro aktivní odsávání elektrochirurgického kouře řízená datově HF jednotkou, odsávání a filtrace elektrochirurgického kouře přes ULPA filtr, tři režimy intenzity odsávání, jednoduché a intuitivní ovládání, indikátor stupně intenzity odsávání, vhodné pro otevřenou i laparoskopickou operativu, včetně příslušenství: 1 balení (20 ks) filtrů, 1 balení (12 ks) laparoskopické odsávací hadice

  - včetně příslušenství:

  - 1 ks dvojitého pedálu

  - 1 ks jedno pedálu

  - 100 ks jednorázových neutrálních elektrod

  - 1 ks kabelu pro připojení neutrální elektrody

  - datové kabely pro kompletní zapojení

Laparoskopická oplachová pumpa včetně integrovaného odsávání, 1 ks

  - oplachová peristaltická pumpa včetně integrovaného sání

  - ochrana proti přetlakování

  - ovládání a sání je realizováno pomocí tlačítek na nástroji a také na přístroji

  - jednoduché a intuitivní ovládání

  - průtok min. 2l/min,

  - tlak nastavitelný min. do 450 mmHg

  - podtlak pro sání nastavitelný min. do kPa

  - součástí dodávky je příslušenství: 10 ks hadic pro oplach, 10 ks hadic pro sání, 1 ks odpadní nádoby, 30 ks odpadní sáček s víkem

Záznamové zařízení, 1 ks

  - medicínské nahrávací zařízení kompaktních rozměrů s vestavěným informativním LCD

  - nahrávání foto, video až 1080p, 3D videa a zvukového doprovodu

  - připojení video zdrojů – S-video, DVI, HD-SDI

  - automatický výběr video zdroje

  - zadávání pacientských dat pomocí klávesnice

  - současné nahrávání na 2x externí USB flashdisk / pevný disk a zároveň interní pevný disk

  - možnost nahrávání pouze na interní HDD s možností pozdějšího překopírování na externí USB paměť

  - vestavěný pevný disk minimálně 500GB

  - nahrávání na zvolený síťový disk na pozadí

  - LAN RJ-45 1000Mbit

  - bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat

  - ovládání z tlačítek endoskopu stávající laparoskopické sestavy

  - možnost kontroly nahraného foto/video na vestavěném LCD

Přístrojový vozík (MDE), 1 ks

  - izolační transformátor

  - nastavitelné rameno pro LCD monitor

  - pojízdná kolečka, libovolný výběr kolečka pro aretaci

  - držák infuzních vaků

  - lišta pro připevnění odpadní nádoby

  - police na klávesnici

  - držák pro kamerové hlavy

  - držák CO2 láhve

  - držák nožního pedálu

  - manipulační madla

  - antistatická povrchová úprava

  - centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení