# Část 9 – Sterilizátor

| Název | Sterilizátor | Oddělení | CS |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 |  |  |

Technická specifikace

### 2 ks - Parní sterilizátor pro centrální sterilizaci cca 600 litrů (8 STJ)

  - využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek (cca 600 litrů)

  - prokládací dvoudveřové provedení

  - celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu

  - splňující normu ČSN EN 285+A2 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů

  - validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU

  - integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým nebo membránovým odplyněním

  - detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře

  - motorické ovládání dveří sterilizační komory

  - vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou

  - intuitivní ovládání dotykovým displayem v ČJ

  - systém CHIP karet (nebo RFID) pro uživatelskou volbu programů

  - zavážecí systém (4 ks zavážecí vozík + 4 ks transportní vozík)

  - vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

  - integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji

  - software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring)

  - zabudování do nerezové stěny

  - parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem na CS, kde jsou instalovány současné přístroje a případný požadavek na změnu přívodů stávajících médií musí zajistit dodavatel

### 2 ks - Parní sterilizátor cca 70 litrů (1 STJ)

  - využitelný objem komory 1 sterilizační jednotka (cca 70 litrů)

  - dvoudvéřové provedení

  - celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu

  - splňující normu ČSN EN 285+A2 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů

  - validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU

  - integrovaný elektrický vyvíječ páry

  - detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře

  - motorické zavírání a otevírání dveří sterilizační komory

  - intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ

  - nerezová drátěná vestavba pro police a síta 2 ks nerezových polic

  - vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

  - software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring)

  - 2x zavážecí vozík, 2x transportní vozík

### SW pro dokumentaci procesů

  - Softwarový komunikační systém pro dokumentaci procesů mycích a dezinfekční automatů a sterilizátorů.

  - Systém umožňuje:

  - okamžitý přístup na on-line data připojených přístrojů

  - archivaci a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií

  - tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů

  - přímé napojení na informační systém DoctIS (Medix)

  - dálkové monitorování přístrojů (RMS) pro rychlou a optimální reakci servisu

  - okamžitý přístup na všechna chybová hlášení servisem

  - ochrana dat systémem přístupových práv

  - ochrana dat při vzdáleném přístupu šifrovacím systémem SSHD-serveru

  - automatické vizuální i akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu

  - automatické odeslání zprávy el. poštou při nestandardním průběhu cyklu

  - automatické odeslání SMS-zprávy při nestandardním průběhu cyklu

  - nezávislý systém archivace dat