## Příloha č.
Příloha č. 5 Technická specifikace – přístroje
Číslo spisu: KRN/Otr/2022/19/vybavení stomatolog. ordinace – Rýmařov
stomatolog. ordinace – Rýmařov |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Stomatologická souprava |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Specifikace stomatologické soupravy
| Souprava s křeslem neseným v plivátkovém bloku, s nutností kotvení soupravy do podlahy kompaktních rozměrů | ANO
| Horní vedení hadic nástrojů (pracovní délka bičů nástrojů musí být alespoň 90 cm) | ANO, minimálně 90cm
| Suché sání s integrovaným odlučovačem amalgamu v plivátkovém bloku | ANO, účinnost min.97%
| Integrované hygienické centrum pro plně automatickou dezinfekci vnitřních vodních a sacích cest, včetně automatického dávkování hygienického přípravku a plánování čistících režimů | ANO
| Souprava musí z důvodu bezpečnosti umožňovat přerušení práce zavedených savek okamžitě po sešlápnutí základny křesla v jakémkoliv místě | ANO
| Připojení na běžný vodovodní řád | ANO
| Součásti soupravy musí být držák pro uchycení intraorálního rentgenu na stomatologické soupravě v barvě a provedení soupravy | ANO
| Souprava musí obsahovat ohřev vody do pohárku pro pacienta a pro instrumenty | ANO
Specifikace křesla zubní soupravy
| Pacientské křeslo musí být součásti plivatkového bloku | ANO
| Křeslo pacienta s nosností min. 180 kg v celém rozsahu pohybu křesla | ANO
Hodnotící kritérium č. 2 | Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku | ANO, minimálně 370 mm a níže
Hodnotící kritérium č. 3 | Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku | ANO, minimálně 880 mm a výše
| Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a také pomocí nožního bezdrátového ovládání | ANO
| Možnost uložení minimálně 4 poloh křesla pacienta | ANO, minimálně 4x
| Křeslo musí mít sklopnou levou i pravou opěrku rukou pacienta pod křeslo | ANO
| Křeslo musí být schopné jedním stištěním tlačítka napolohovat pacienta do Trendelenburghovy polohy | ANO
| Křeslo musí být polohovatelné i pro ošetření ležícího pacienta (při chirurgických zákrocích) | ANO
| Křeslo musí mít motorické plivátko s automatickým oplachem | ANO
| Opěrka hlavy křesla musí být dvoukloubová elektricky ovládaná, umožňující ošetřovat pacienta na invalidním vozíku | ANO
Specifikace operačního světla
| Operační světlo musí být typu LED | ANO
| Nastavení intenzity světla musí být v rozmezí minimálně 10 000 až 35 000 lux | ANO, minimálně 10 000-35 000 lux
| Zapínání a vypínání světla nesmí být řešeno bezdotykově (nesmí být možné světlo omylem vypnout vložením hlavy před snímací senzor) | ANO
| Prostorového polohování světla a nastavení teploty světla v rozmezí minimálně 4000 - 6000 kelvinů | ANO, 4000-6000 kelvin
Specifikace vybavení na straně lékaře
| Dotykový displej s ovládáním pohybů křesla, instrumentů, plivátka, pohárku, osvětlení, dezinfekčních programů a nastavením uživatelů | ANO
| 5 obsazených pozic na straně lékaře: • 1. pozice: třífunkční stříkačka na straně lékaře • 2. pozice: vzduchová pozice vč. rychlospojky • 3. pozice: bezuhlíkový LED světelný mikromotor, rozsah otáček 100 – 40 000 ot/min • 4. pozice: bezuhlíkový LED světelný mikromotor, rozsah otáček 100 – 40 000 ot/min • 5. pozice: ultrazvukový, LED světelný OZK | ANO
| Rameno se dvěma odkládacími tácky | ANO
| Ohřev vody pro instrumenty | ANO
Specifikace vybavení na straně sestry
| Dotykový ovládací panel s ovládáním pohybů křesla, plivátka, pohárku, osvětlení a časovačů | ANO
| Minimálně 4 pozice z toho 2 obsazené pozice na straně sestry: Velká savka a malá savka | ANO
| Výškově nastavitelná strana sestry (celé rameno s ovládacím panelem) s bezpečnostním spínačem na zastavení pohybu křesla | ANO
Specifikace nožního ovládání
| Nožní ovladač musí být k soupravě připojen bezdrátově | ANO
| Musí ovladat všechny pohyby křesla pacienta s možnosti přepínání uživatelských nastavení | ANO
| Ovládání funkcí instrumentů pomocí nožního ovládání (regulace a nastavení otáček, zapínání a vypínání světla nástroje, vyvolání pozice, zastavení pohybu křesla) | ANO
Položka č. 2 Kompresor s odsávačkou |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Bezolejový kompresor s odsávačkou umístěný v jedné skříni ve tvaru věže | ANO
| Velikost vzdušníku | minimáně 25 l
| Výkon kompresoru | minimálně 70 litrů / minutu
| Tlak | 6 - 8 bar
| Výkon odsávačky | minimálně 1100 litrů / minutu
| Hlučnost | maximálně 50 dB
Položka č. 3 Rentgen intraorální |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Rentgen intraorální včetně adaptéru pro uchycení na stomatologickou soupravu | ANO
| Ohnisko | maximálně 0,7mm
| Volitelné napětí | 60 kV a 70 kV
| Doba expozice | v rozmezí 0,02 – 3,2 s
| Hranatý kolimátor o velikosti radioviziografie | ANO
| Ovládací panel, který lze umístit do bezpečné vzdálenosti pro expozici | ANO
Položka č. 4 Digitalizace obrazu |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přímá digitalizace ve formě senzoru napojeného do počítače | ANO
| Velikost senzoru | maximálně 25 x 37 mm
| Připojení senzoru přes USB přímo do počítače bez DA převodníku | ANO
| Rozlišení senzoru | minimálně 20 lp/mm
| Software pro diagnostiku a ukládání databáze pacientů z intraorálního senzoru musí být stejný jako software u panoramatického rentgenu | ANO
Položka č. 5 Rentgen panoramatický |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Rentgen panoramatický s pozicí pacienta čelem k přístroji | ANO
| 5-ti bodový systém uchycení pacienta | ANO
| Upravitelná výška přístroje podle výšky místnosti | ANO
| Režimy snímání | Dospělý, dětský, laterální TMJ, bitewing a sekční
| Výška zobrazovaného pole | minimálně 147 mm
| Velikost pixelu | maximálně 99 μm
Položka č. 6 Násadce |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 3 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Světelná turbínka s keramickými ložisky a 4-bodovým sprejem | ANO
| Světelný kolénkový násadec 1:5 červený s tlačítkovým upínáním | ANO
| Světelný kolénkový násadec 1:1 modrý s tlačítkovým upínáním | ANO
Položka č. 7 Horkovzdušný sterilizátor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Horkovzdušný sterilizátor s vnitřní komorou z nerezové oceli | ANO
| Vyžitelný objem komory | minimálně 55l
| Teplotní rozsah | minimálně od 10 °C nad okolní teplotu a maximálně 250 °C
| Alfanumerický displej | ANO
| Nastavitelné programy | minimálně 3
Položka č. 8 Autokláv |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Autokláv pro minimální ojem komory 25 l a maximální objem komory 30 l | ANO
| Autokláv je vhodný pro sterilizaci stomatologického vybavení | ANO
| Lze umístit na stůl | ANO
| Vstup do autoklávu (otevírání dvířek) je zajištěn ze předu. Nelze otevírat dvířka autoklávu ze shora | ANO
| Minimální rozsah teplot je v rozmezí 121 až 134 °C | ANO
| Disponuje vlastním samostatným vyvíječem páry | ANO
| Disponuje možností nastavení minimálně 5 uživatelskými programy | ANO
| Oddělené zásobníky destilované a použité vody | ANO
| Přímé připojení na rozvod vody a odpadu v rámci ordinace | ANO
| Součástí autoklávu je demineralizátor vody | ANO
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky
datum, jméno, podpis oprávněné osoby