Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

VZ „Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. IV“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |
| --- |
| Část 1 VZ - Mamografický přístroj - RDG - 1ks |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Digitální mamografický přístroj s 3D tomosyntézou. |  |  |  |
| Generátor: |  |  |  |
| Vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 5 kW |  |  |  |
| Rozsah expozičního napětí min. 23-35 kV |  |  |  |
| Rozsah mAs v rozsahu min. 5–500 mAs |  |  |  |
| Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů |  |  |  |
| Expoziční automat |  |  |  |
| Rentgenka + kolimátor: |  |  |  |
| Výkonný zářič s vysokoobrátkovou anodou (min. 8800 ot/min) |  |  |  |
| Min. 2 ohniska |  |  |  |
| Tepelná kapacita anody min. 160 kHU |  |  |  |
| Min. 2 motorizované filtry různých materiálů |  |  |  |
| Automatická kolimace |  |  |  |
| Zařízení nebo příslušenství, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta |  |  |  |
| Gantry a parametry přístroje: |  |  |  |
| Vzdálenost ohnisko – detektor min. 65 cm |  |  |  |
| Motorizovaný rozsah vertikálního pohybu min. 75 až 140 cm nad podlahou |  |  |  |
| Rozsah motorizovaného otáčení min. +/-135° |  |  |  |
| Indikace úhlu rotace |  |  |  |
| Automatická mikroprocesorem optimalizovaná síla komprese s možností manuálního donastavení, kompresní síla v rozsahu min. 3 kg – 20 kg |  |  |  |
| Digitální zobrazení kompresní síly |  |  |  |
| Digitální zobrazení tloušťky komprese |  |  |  |
| Dekomprese po ukončení expozice – manuální a automatická |  |  |  |
| Možnost přednastavení projekčních úhlů |  |  |  |
| Nožní spínač |  |  |  |
| Ovládací a kontrolní panely na obou stranách přístroje |  |  |  |
| Digitální detektor: |  |  |  |
| Technologie pro přímou konverzi RTG záření (amorfní Se) |  |  |  |
| Velikost aktivní plochy min. 23x29 cm |  |  |  |
| Velikost pixelu max. 85 μm |  |  |  |
| Hloubka obrazu min. 14 bitů |  |  |  |
| Maximální ochrana pacienta a obsluhujícího personálu - možnost expozice bez mechanické mřížky (bez jakéhokoli objektu absorbujícího záření mezi objektem a detektorem), 100 % primárního záření exponuje vysoce kvalitní obraz se zásadním snížením dávky záření oproti systému se sekundární clonou. Rozptýlené záření bude kompenzováno např. použitím progresivní rekonstrukce dat |  |  |  |
| 3D Tomosyntéza |  |  |  |
| Tomosyntéza integrovaná v přístroji |  |  |  |
| Úhel skenování min. 50 st. |  |  |  |
| Automatické odstranění mřížky pro jednotlivé expozice skenu tomosyntézy |  |  |  |
| SW pro zobrazení syntetických snímků |  |  |  |
| SW, HW vybavení pro zajištění průchodnosti min. 10 klientů při vyšetření pomocí tomosyntézy za jednu hodinu |  |  |  |
| Rekonstrukce 2D snímku z 3D tomosyntézy, možnost jeho archivace nezávisle na tomosyntéze |  |  |  |
| 3D syntéza snímků z tomosyntézy a jejich rotace |  |  |  |
| Počet projekcí min. 15 |  |  |  |
| Doba snímkování při tomosyntéze max. 25 s |  |  |  |
| Stereotaktická jednotka |  |  |  |
| Stereotaktická jednotka k provádění bioptického odběru tkáně s motorizovaným pozicionérem jehly |  |  |  |
| Integrovaný systém pro snímkování vzorků z biopsie přímo na mamografickém přístroji |  |  |  |
| Možnost navádění pro biopsii pomocí 3D tomosyntézy - s 3D tomosyntézou včetně stereotaxe |  |  |  |
| Akviziční stanice: |  |  |  |
| Kapacita pro interní uložení min. 9000 snímků |  |  |  |
| LCD medicínský diagnostický monitor s úhlopříčkou min. 21“, rozlišení min. 3 MPx |  |  |  |
| Speciální režim pro zpracování obrazu pro snímky s implantáty |  |  |  |
| SW pro základní zpracování snímků a jejich odeslání do diagnostické stanice |  |  |  |
| Automatické vyhodnocení denzity prsu (klasifikace A,B,C,D) |  |  |  |
| DICOM 3.0 – Storage SCU/SCC, Worklist, Query/Retrieve |  |  |  |
| Vypalování snímků na CD/DVD média v DICOM formátu |  |  |  |
| Integrovaný ochranný štít proti záření pro obsluhu ekvivalent Pb min. 0,3 mm |  |  |  |
| Záložní zdroj UPS min. 600 VA |  |  |  |
| Diagnostická stanice: |  |  |  |
| SW licence pro mamodiagnostiku (pokud není kompatibilita se stávajícím řešením) |  |  |  |
| Základní nástroje pro popis snímků – windowing, zvětšení, lupa, anotace snímků, měření, inverze obrazu, |  |  |  |
| Kompletní software pro primární diagnostiku v mamografii |  |  |  |
| Plná HW a SW vybavenost pro zpracování a prohlížení 3D snímků - tomosyntéza |  |  |  |
| Výkonný PC s RAM min. 16 GB, kapacitou HDD min. 2 TB, CD/DVD RW mechanikou a síťovým interface 100/1000 Mbit/s, OS Windows 10 Pro |  |  |  |
| Automatické načtení předchozích snímků pacientky |  |  |  |
| Možnost načtení DICOM snímků z ostatních zobrazovacích modalit |  |  |  |
| 2 medicínské diagnostické vysokokontrastní LCD monitory s rozlišením min. 5Mpx, úhlopříčkou min. 21“ a svítivostí min. 800 cd/m² s certifikací pro primární diagnostiku |  |  |  |
| Dicom 3.0 komunikace |  |  |  |
| PC a monitor s úhlopříčkou min. 19“ pro NIS |  |  |  |
| Záložní zdroj min. 700 VA |  |  |  |
| Připojení do PACS nemocnice |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Kompresní lopatky anatomicky tvarované podle prsu pro základní vyšetření |  |  |  |
| Zvětšovací nádstavce pro zvětšení 1,5 a 1,8 (pro malá a velká prsa) |  |  |  |
| Kompresní lopatky pro cílená vyšetření - bodové komprese |  |  |  |
| Kompresní lopatky pro snímky se zvětšením |  |  |  |
| Podpěra prsu pro snímky se zvětšením |  |  |  |
| Kompresní lopatky pro stereotaktické vyšetření |  |  |  |
| Součástí dodávky: |  |  |  |
| Nutné příslušenství a vybavení pro instalaci a uvedení do provozu |  |  |  |
| Polohovací židle pro biopsii |  |  |  |
| Otočná židle pro laboranta |  |  |  |
| Skříň pro uskladnění zdravotnického materiálu - min. rozměry 190 x 100 x 50 cm |  |  |  |
| Část 2 VZ - Intubační videosystém a zavaděče - ARIM - 1ks |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Monitor |  |  |  |
| Kompaktní, přenosný systém |  |  |  |
| Displej – min. 7", rozlišení min. 1280 x 800 pixelů |  |  |  |
| Provoz na akumulátor – výdrž min. 2 hod. |  |  |  |
| Možnost připojení videolaryngoskopických lžic flexibilních intubačních videoendoskopů jednorázových i pro opakované použití retromolárního video-endoskopu kamerové hlavy |  |  |  |
| Min. 2 vstupy pro současné připojení videoendoskopů nebo videoendoskopu a kamerové hlavy |  |  |  |
| Video výstup - HDMI konektor pro možnost připojení dalšího monitoru |  |  |  |
| Ukládání obrazů a videa na SD kartu nebo USB disk |  |  |  |
| Funkce White-balance |  |  |  |
| Možnost přehrání obrázků a videa přímo na monitoru |  |  |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |
| 1-čipová HD kamerová hlava pro připojení endoskopů a fibroskopů s okulárem |  |  |  |
| Funkce ostření |  |  |  |
| Možnost nízkoteplotní sterilizace |  |  |  |
| Tlačítka pro ovládání |  |  |  |
| Flexibilní video-endoskop intubační |  |  |  |
| Plně kompatibilní s monitorem |  |  |  |
| CMOS čip na distálním konci |  |  |  |
| Integrovaná LED technologie |  |  |  |
| Směr pohledu 0° |  |  |  |
| Úhel rozhledu 100° |  |  |  |
| Ohyb distálního konce nahoru/dolů min. 140°/140° |  |  |  |
| Pracovní délka min. 65 cm |  |  |  |
| Pracovní kanál min. 3 mm |  |  |  |
| Vnější průměr max. 6,5 mm |  |  |  |
| Odsávací kanál |  |  |  |
| Ovládání na rukojeti |  |  |  |
| Součástí dodávky - tester těsnosti, tlaková kompenzační zátka pro skladování a převoz, kufr, odsávací ventily min. 20 ks, čistící kartáček min. 20 ks, gumová zátka pro pracovní kanál min. 10 ks, Kabel pro propojení monitoru s video-laryngoskopickými lžícemi |  |  |  |
| Rigidní video-endoskop s ohebným koncem |  |  |  |
| Plně kompatibilní s monitorem |  |  |  |
| CMOS čip na distálním konci |  |  |  |
| Ohyb distálního konce nahoru/dolů min. 0°/60° |  |  |  |
| Směr pohledu 0° |  |  |  |
| Úhel pohledu 100° |  |  |  |
| Pracovní délka min. 40 cm |  |  |  |
| Celková délka max. 60 cm |  |  |  |
| Průměr distálního konce max. 5,5 mm |  |  |  |
| Ovládání na rukojeti, ohyb distálního konce páčkou na rukojeti |  |  |  |
| Možnost ovládání obrazové a video dokumentace na rukojeti |  |  |  |
| Video-laryngoskopické lžíce |  |  |  |
| Lžíce 2 velikostí Plně kompatibilní s uvedeným monitorem CMOS čipová technologie Integrovaná LED technologie Možnost ovládání dokumentace obrazové a video pomocí tlačítka na rukojeti |  |  |  |
| Lžíce pro obtížnou intubaci Speciální zakřivení ve tvaru písmene D pro obtížné intubace dospělých pacientů Plně kompatibilní s uvedeným monitorem CMOS čipová technologie Integrovaná LED technologie (bez nutnosti připojení externího světelného zdroje) Možnost ovládání dokumentace foto a video pomocí tlačítka na rukojeti Součástí 2 ks zavaděčů na více použití kopírující zakřivení lžíce pro obtížné intubace |  |  |  |
| Sočástí dodávky - Tester těsnosti, držák kanyly, přenosná taška pro monitor a příslušenství, pojízdný stojan – pro monitor s držákem pro flexibilní endoskop |  |  |  |
| Část 3 VZ - Modulární UNI vozíky na boxy pacientů - ARIM - 7ks |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Vyztužení v rozích - upravené profily z aluminia |  |  |  |
| Horní ABS deska – 3 vylisovaná madla výšky min. 48 mm, boční výsuvná ABS deskou o rozměru min. 390 x 360 mm. |  |  |  |
| Na levé straně vozíku 3 snímatelné výklopné zásobníky z transparentního plastu s možností náklonu min. 30° o rozměru min. 370 x 110 x 150 mm (š-h-v) |  |  |  |
| Na pravé straně vozíku 2 eurolišty min. 25 x 10 mm pro zavěšení různého příslušenství |  |  |  |
| Vyjímatelné ABS zásuvky - 5 ks - vnitřní rozměry min. 545 x 410 mm, plný výsuv, zatížením min. 45 kg na zásuvku, centrální zamykání |  |  |  |
| Výška zásuvek – min. 2 x 76 mm, 2 x 156 mm, 1 x 263 mm |  |  |  |
| Pogumovaná kolečka – velikost min, 125 mm - 2x brzděné, 2x nebrzděné |  |  |  |
| Celkové zatížení vozíku min. 250 kg |  |  |  |
| Celkové rozměry vozíku v rozmezí Š 800 mm – 900 mm H 550 mm – 600 mm V 950 mm – 1050 mm |  |  |  |
| Další vybavení: |  |  |  |
| 2 ks nerezový drátěný koš |  |  |  |
| 1 ks stavitelný infuzní stojan s dvěma háčky |  |  |  |
| Rozdělovač zásuvek: Pro výšku šuplíku min. 76 mm – rozdělení 5x3 pole (šxh) Pro výšku šuplíku min. 76 mm – rozdělení 4x3 pole (šxh) Pro výšku šuplíku min. 153 mm – rozdělení 3x2 pole (šxh) Pro výška šuplíku min. 153 mm – rozdělení 2x2 pole (šxh) Pro výška šuplíku min. 263 mm – rozdělení 2x1 pole (šxh) |  |  |  |