# Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka č. P22V00000290

„VZ č. 10 – výpočetní tomograf CT, vč. 5letého pozáručního servisu“

Číslo spisu: KRN/FMP/2022/06/výpočetní tomograf CT

| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| --- | --- | --- |
| - Moderní, rychlý a výkonný systém výpočetní tomografie umožňující simultánně získávat min. 128 klinicky hodnotitelných řezů v ose Z na jednu rotaci 360°. - CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce a detektory poslední generace, pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál. - CT přístroj určený pro vyšetření zejména v oblasti traumatologické, neurologické, břišní a pánevní, plicní a gastroenterologické, a to včetně intervenčních výkonů. - CT systém se musí skládat z vlastního CT přístroje s akviziční a lékařskou diagnostickou konzolí, multimodalitního nezávislého serverového portálu a tlakového injektoru kontrastní látky na stropním závěsu. - Součástí dodávky bude kompletní DICOM komunikace přístroje s nemocničním PACS systémem. |  |  |
| Gantry |  |  |
| Velikost otvoru gantry min. 70 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Víceúčelový LCD display - monitor na gantry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| #### Detekční systém |  |  |
| #### Počet detektorových řad v ose Z min. 128 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet simultánně získávaných klinicky hodnotitelných řezů v ose Z min. 256 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální šíře vrstvy v každé řadě matrixového detektoru (nominální kolimace) 0,65 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru min. 76 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aktivní kolimátor (nástroj pro redukci dávky restrikci záření v okrajích resp. mimo vyšetřované pole) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rentgenka |  |  |
| Tepelná kapacita anody rentgenky min. 7,5 MHU /nebo ekvivalent k chladícímu výkonu cca 30 MHU | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Chladicí výkon anody rtg lampy min. 1200 kHU/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| #### Generátor |  |  |
| Výkon generátoru min. 70 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| # Pacientský stůl |  |  |
| Nosnost pacientského stolu min. 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Skenovací rozsah pacientského stolu v ose Z min. 180 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rychlost posunu stolu min. 185 mm/s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost manuálního vysunutí stolu s pacientem v urgentním případě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nožní ovládání pacientského stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| # Skenovací parametry |  |  |
| Maximální diagnostické FOV min. 500 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nejkratší čas 360° rotace pro rutinní helikální skenování - max. 0,35 s a méně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah nastavitelného napětí od max. 80 do min. 135 kV | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické nastavení kV před skenováním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická optimalizace mA v průběhu skenování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah nastavitelného anodového proudu pro axiální i helikální sken od max. 20 mA do min. 600 mA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Orgánová modulace mA v průběhu skenování (jako X-CARE; ODM; OEM, …) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální skenovací čas min. 100 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Skenovací technika pro objemovou mozkovou perfuzi v rozsahu min. šíře 150 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| # Parametry zobrazení |  |  |
| Rekonstrukční matrice min. 512 x 512 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nutná dávka CTDIvol pro nízkokontrastní rozlišení 5 mm @ 0,3 % (3 HU) (120 kV, řez 10 mm, 20 cm Capthan phantom) max. 12 mGy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Prostorové rozlišení při 50 % MTF (bez post kolimace za pacientem) min. 9 lp/cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| #### Akviziční konzole |  |  |
| 1 x monitor velikost min. 19“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační paměť RAM - min. 32 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická tvorba sérií MPR dle orgánových programů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Standardní, dětské a low dose vyšetřovací protokoly. Možnost úprav, vytváření a ukládání vlastních uživatelských protokolů. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nejmodernější iterativní rekonstrukce (ASIR-V, iDOSE, AIDR3D ENHANCED, ADMIRE) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rekonstrukční doba v matrici 512x512 při použití nejmodernější iterativní rekonstrukce poslední generace na úrovni raw dat při redukci dávky záření min. 40 obr./s a více | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Deep learning reconstruction – rekonstrukce obrazu pomocí AI. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Query/Retrieve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Software pro odstranění metalických artefaktů (O-MAR, iMAR, SEMAR, SmartMAR ) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro rekonstrukce 2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, minIP, VRT | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Archivační jednotka CD/DVD | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zálohování systému pomocí UPS s min. délkou zálohy 15 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| #### Diagnostická pracovní stanice |  |  |
| Diagnostický monitor min. 19“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, minIP, VRT | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dicom Storage, Print, Q/R | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záznam na CD nebo DVD včetně vlastního prohlížeče | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ## Multimodalitní nezávislý serverový portál |  |  |
| Požadováno min. 10 pracovních míst a min. 3 současně pracující uživatelé | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výkon systému dostatečný pro 3 současně pracující uživatele a to bez prodlev při zpracování studií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Konfigurace pro server: operační paměť min. 128 GB, kapacita HDD min. 2 TB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadovaný SW bude v plném rozsahu k dispozici na libovolném z nainstalovaných klientů, tj. libovolný z klientů se v libovolném okamžiku může stát jedním ze 3 současně pracujících uživatelů využívající kompletní software serveru popsaný níže u všech aplikací současně. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní softwarová výbava - min. 2D, 3D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), MPR thick (multiplanární rekonstrukce širších vrstev), MIP (maximum intenstity projection), minIP (minimal intensity projection), VRT (volume rendering technique), měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, SW pro automatické odstraňování kostí na principu HU treshold, DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, Export dat v DICOM, AVI, JPG nebo PNG formátu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro analýzu plicních nodulů min. v rozsahu: hodnocení nízko dávkového CT plicního vyšetření automatickou, případně semiautomatickou detekcí nodulů, jejich rekonstrukcí do 3D a kvantitativní analýzou. Analýza bude poskytovat informace o velikosti, tvaru a změnách v čase zjištěných nodulů (Elapsed time ,Doubling time, Procentuální růst). Měření a výsledkové zprávy budou standardizované a umožní porovnání současných a dřívějších CT skenů plic téhož pacienta včetně společného zobrazení dřívějších skenů pro vizuální porovnání. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální substrakční angiografie - SW+ HW pro CT hodnocení subtrakčního scanování pro odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách. CT-DSA jak pro vyšetření mozkových tepen, tak pro vyšetření periferních tepen a vyhodnocování 4D angiografií, zahrnující dále i možnost automatické vaskulární analýzy a kvantifikace stenóz, zakřivené rekonstrukce, plánování endovaskulárních výkonů. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro hodnocení parenchymu plic min. v rozsahu: kvantitativní měření v diagnostice plicních onemocnění, hodnocení závažnosti emfyzému s automatickým měřením objemu plicní tkáně, automatické porovnání parametrů pravé a levé plíce, segmentace plicních laloků a trachey. Vizualizace plicní denzity v barevně rozlišené škále dle HU. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro CT virtuální kolonoskopii min. v rozsahu: plně automatická segmentační analýza lumen střeva s autocentrací, 2D a 3D zobrazení, automatická tvorba Filet view a endoluminální fly-through rekonstrukce, měření velikosti polypů a jejich charakteristika, automatické stanovení vzdálenosti léze od rekta, elektronické čištění střev. Současné a synchronizované zobrazení analýzy dat získaných v poloze pacienta na břiše a na zádech. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro hodnocení a analýzu objemové perfúze mozku v rozsahu min. 8 cm s automatickou tvorbou perfuzních map, s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně a softwaru pro 4D DSA angiografii mozku (dynamické CT angiografie mozku) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dicom Storage, Print, Q/R | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodání min. 7 pracovních stanic pro práci s portálovým serverem vybavených pro každou stanici: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x HW s dostatečným výkonem a grafickou kartou optimalizovaný pro práci s portálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1xMonitor vysoko kontrastní diagnostický lékařský s certifikací zdravotnického prostředku - rozlišení monitoru min. 3 Mpix , velikost min.21,3“, IPS panel, ochranné antireflexní sklo, poměr stran 4:3, pozorovací úhel 178 st. horizontálně i vertikálně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x NIS LCD monitor min. 21“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x UPS s kapacitou min. 15 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodání 1 pracovní stanice pro práci s portálovým serverem vybavené: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x HW s dostatečným výkonem a grafickou optimalizovanou pro práci s portálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x vysoko-kontrastní diagnostický lékařský monitor s certifikací zdravotnického prostředku. (rozlišení monitoru min. 4 Mpix, velikost min. 30“, IPS panel, ochranné antireflexní sklo, poměr stran 16:10) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| 1 x monitor vysoko kontrastní diagnostický lékařský s certifikací zdravotnického prostředku - Rozlišení monitoru min. 3 Mpix, velikost min. 21,3“, IPS panel, ochranné antireflexní sklo, poměr stran 4:3, pozorovací úhel 178 st. horizontálně i vertikálně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| 1 x NIS LCD monitor min. 21“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x UPS s kapacitou min. 15 min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství: |  |  |
| Fantomy, jejich držáky a ostatní pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti doporučených výrobcem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Případné potřebné kotevní komponenty, podlahové kabelové trasy, elektrický rozvod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Chladící jednotka pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický pístový injektor pro aplikaci kontrastních látek (KL) připevněný na stropním závěsu, vč. dodání stropního závěsu a jeho instalace -Rychlost průtoku 0,1 – 10 ml/s, postupnost 0,1 ml/s -Integrovaný systém pro ohřev kontrastní látky -Použití KL různých výrobců v originálních obalech s možností proplachu fyziologickým roztokem -Použití a uchycení 200 ml a 500 ml láhví s kontrastní látkou -Použití a uchycení 1000 ml láhví s fyziologickým roztokem -Ovládání z ovladovny prostřednictvím dotykového panelu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Další požadavky: |  |  |
| Výměna elektrostaticky vodivé podlahy na pracovišti CT, v ovladovně, předsálku, technické místnosti (celkem 55 m2). Oprava a vyrovnání podlahy, vybudování nových podlahových kanálků dle potřeb přístroje, apod. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Likvidace stávajícího CT včetně vydání potvrzení o likvidaci zdroje ionizujícího záření pro SÚJB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Obměna bezpečnostní signalizace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Drobné stavební úpravy související s instalací nového systému, oprava poškozených omítek, výmalba, úklid. Všechny elektrické a datové rozvody vyjma technické místnosti musí být vedeny pod zdí a řádně zaomítány. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výměna technologického rozvaděče | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vybudování nových minerálních kazetových stropních podhledů ve vyšetřovně (25,5 m2), včetně zabudování nového LED osvětlení dle hygienických norem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výměna klimatizace ve vyšetřovně (2 nezávislé jednotky) a v technické místnosti CT. Výdechy ve vyšetřovně musí být provedeny do kazetového podhledu. Výkon klimatizace musí být dostatečný pro uchlazení technologie i při vysokých letních teplotách a přítomnosti 4 osob. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |