Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |
| --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb.: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: | …………. |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| dezinfektor pro 2 flexibilní endoskopické přístroje |  |  |
| termochemická desinfekce |  |  |
| nezávisle na sobě probíhající dezinfekční cykly ve 2 asynchronních komorách |  |  |
| samostatné, nezávislé mycí komory, každá komora musí mít vlastní řídící jednotku |  |  |
| automatické provádění těsnosti (integrovaný tester těsnosti) |  |  |
| profouknutí endoskopu v závěru dezinfekčního programu |  |  |
| identifikace endoskopu a tisk záznamu o provedeném procesu dezinfekce přístroje |  |  |
| délka kompletního cyklu (mytí, desinfekce) maximálně 30 minut při použití PA, při použití GA max 50 min |  |  |
| kompatibilita: se všemi běžně dostupnými endoskopy na trhu, mj. Olympus |  |  |
| možnost PA (Kyselina peroctová) i GA (Glutaraldehyd) - vysoký stupeň desinfekce a sterilizace |  |  |
| kompatibilita: v ceně kompletní sada spojek na endoskopy Olympus |  |  |
| Jednotka pro dekontaminaci vstupní vody |  |  |
| samodesinfekční program |  |  |
| přední plnění |  |  |
| průhledná, skleněná dvířka pro vizuální kontrolu |  |  |
| archivace dat na USB |  |  |
| úpravna vody na požadovanou kvalitu vody (třístupňová filtrace s filtry o hrubosti 0,2, 1,10 mikrometrů) |  |  |
| alarmy (připojení konektorů, stav chemikálií, účinnost) |  |  |
| záznamové zařízení pro dokumentaci procesu a validací včetně tiskárny |  |  |
| automatický dávkovač chemikálií |  |  |
| sušení vnějšího povrchu endoskopů |  |  |
| provedení z nerezové oceli |  |  |
| umožňuje závěrečný oplach sterilní vodou s přídavkem leštícího prostředku pro ošetření materiálu |  |  |
| české menu |  |  |
| Přístroj musí být v souladu s požadavky ČSN EN ISO 15883-1 |  |  |
| spotřební materiál v originálních baleních na provedení prvních minimálně 50 dezinfekčních cyklů |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího

……………..