Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |
| --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb.: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: | …………. |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| 6 ks lůžek pro intenzivní péči s laterálním náklonem |
| Základní technické parametry: |
| Čtyřdílná ložná plocha |  |  |
| Vnější rozměry lůžka – max. 220 x 100 cm |  |  |
| Prodloužení lůžka min. 20 cm pomocí elektromotoru |  |  |
| Rozměr ložné plochy min. 90 x 205 cm |  |  |
| Bezpečné provozní zatížení min. 250 kg |  |  |
| Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru min. 45-75 cm |  |  |
| Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 10°/10° |  |  |
| Laterální náklon min. +/- 15° |  |  |
| Nastavení zádového dílu v úhlu min. 60° |  |  |
| Nastavení stehenního dílu v úhlu min. 25° |  |  |
| Poloha - kardiacké křeslo |  |  |
| Postranice dělené plastové - 2 kusy po každé straně samostatně sklopitelné |  |  |
| CPR poloha (elektronická v ovladači i mechanická pro urgentní stavy) |  |  |
| Integrovaná váha pro měření aktuální hmotnosti pacienta s možností kalibrace a metrologického ověření a přesností 0,5 kg |  |  |
| Kolečka o průměru min. 150 mm |  |  |
| Centrální ovládání koleček |  |  |
| Zálohová baterie s indikátorem stavu |  |  |
| Sesterský ovladač integrovaný v bočnicích postele, vč. zobrazení a ovládání váhy |  |  |
| Nožní ovladač – nastavení výšky a laterálního náklonu |  |  |
| Signalizace nebezpečného pohybu pacienta na lůžku, alarm aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka (prevence pádu pacienta) |  |  |
| Čidla zamezující skřípnutí předmětu mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka (prevence zranění pacienta) |  |  |
| Lůžka splňující normu ČSN EN 60601-2-52 |  |  |
| Příslušenství: |
| Pasivní antidekubitní matrace (nosnost min. 200 kg, výška min. 14 cm, vhodná do třetího stupně rizika vzniku dekubitů) |  |  |
| Infúzní stojan |  |  |
| Napřimovací hrazda vč. plastové rukojeti |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího

……………..