# PŘÍLOHA Č. 3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Modernizace Nemocnice Třinec – II. Etapa, II. Část – Dodávka magnetické rezonance včetně pozáručního servisu.

## Článek 1.	Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Modernizace Nemocnice Třinec – II. Etapa, II. Část – Dodávka magnetické rezonance včetně pozáručního servisu. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím  řízení.

## Článek 2.	Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky - dodávky a instalace nové magnetické rezonance včetně příslušenství nutného pro její bezchybný provoz (zadavatel nepřipouští možnost dodávky repasovaného přístroje), činnosti spojené s uvedením zařízení do provozu dle platné legislativy včetně veškerých stavebních úprav nutných k instalaci a uvedení magnetické rezonance do provozu dále pak, bezplatná 2 letá záruka včetně komplexního servisního zabezpečení.

Předmět plnění včetně příslušenství, přístrojových komponentů a souvisejících stavebních prací je obsahem přiložené Technické specifikace. Zadavatel požaduje zboží s veškerým příslušenstvím dle technické specifikace. V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Článek 3.	Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Proto, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Magnetická rezonance

| Technická specifikace: | Požadavky zadavatele: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Magnetická rezonance: |  |  |
| Celotělový MR skener | Otvor pro tělo pacienta minimálně 70 cm, skenovací rozsah minimálně 200 cm pro všeobecné použití v klinické praxi | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezodparový systém | s indukcí 1,5T s aktivním stíněním a systémem potlačení vlivu okolí | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Velikost zobrazovacího pole ( FOV ) | minimálně 50 cm x 50 cm x 45 cm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Velikost gradientu | minimálně 33 mT/m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost „Slew rate“ | minimálně 120 mT/m/ms ve všech směrech | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Gradientní „duty cycle“ 100% | možnost použít požadovaný „Slew rate“ a velikost gradientu současně, bez časového omezení, a ve všech osách (maximální efektivní amplituda minimálně 57mT/m, maximální efektivní „Slew rate“ minimálně 207 T/m/s) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| MR přístroj včetně SW umožňující vyšetření v těchto oblastech: | Muskuloskeletální (velké klouby), hrudní, břišní, pánevní, prsní, neurologické, cévní, včetně perfuzních a difuzních vyšetření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podpora paralelních vyšetřovacích technik |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| RF systém: |  |  |
| Maximální výkon RF vysílače | minimálně 15 kW PEP | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Akviziční systém | s minimálně 32 nezávislými RF přijímači | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Efektivní hodnota nehomogenity statického pole Vrms v prázdném magnetu | maximálně 1,5 ppm v 400 mm DSV | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Technologie pro snížení hluku během vyšetření beze změny doby akvizice |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Technologie náběru dat pro potlačení pohybových artefaktů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hradlování od EKG, dechu a pulzu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chlazení prostoru pacienta v gantry, LED osvětlení tohoto prostoru a možnost slovní komunikace s pacientem během vyšetření, včetně automatického povelování |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Celotělové použití pacientského stolu | nosnost minimálně 200kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Cívky: |  |  |
| Dedikované multikanálové cívky: |  |  |
| Páteřní | integrovatelná do stolu pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Senzor pro synchronizaci vyšetření s dechem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Neurovaskulární | s možností současného zobrazení hlavové a krční oblasti s minimálně 16 nezávislými elementy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost naklápění hlavokrční cívky pro lepší komfort vyšetření kyfotických pacientů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém na shimování v oblasti krční páteře v hlavokrční cívce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tělová cívka/cívky anteriorní | pro vyšetření hrudníku, břicha a pánve, pokrytí minimálně 75cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kolenní | dedikovaná (pevná), provedení cívky přijímací a vysílací | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ramenní | dedikovaná (skořepinová) pro vyšetření ramene | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hlezenní cívka | dedikovaná (skořepinová) pro vyšetření kotníku a chodidla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vícekanálová flexibilní cívka | malá, i pro vyšetření ramen, loktů, zápěstí a kotníku, minimálně s 16 nezávislými elementy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vícekanálová flexibilní cívka | velká, i pro vyšetření ramen, loktů, zápěstí a kotníku, minimálně 16 nezávislými elementy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Polohovací pomůcky | pro vyšetření velkých kloubů prostřednictvím malé a velké flexibilní cívky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Cívky musí být využitelné pro paralelní akvizici a kromě ortopedických skořepinových cívek vzájemně kombinovatelé |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyšetřovací techniky pro standardní vyšetření všech anatomických oblastí |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Technika potlačení susceptibilních artefaktů od metalických implantátů | 2D i 3D | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Technika difúzního vyšetření s vysokým rozlišením a potlačením susceptibility |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1H spektroskopie jednovoxelová, spektroskopické zobrazování 2D/3D včetně vyhodnocení na řídící konzole. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SW pro rozpoznání anatomie a automatizované plánování v oblasti hlavy, páteře a velkých kloubů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SW pro rozpoznání anatomie a automatizované plánování v oblasti břicha včetně automatického plánování FOV pro detekci bolusu a automatické časování pro více fázové vyšetření jater |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sekvence pro bezkontrastní i kontrastní angiografii tepen i žil, sekvence pro kontrastní angiografii s vysokým časovým rozlišením (4D angiografie) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Metody kontrastní MR angiografie s možností flexibilního výběru způsobu náběru k-prostoru pro dynamické (time resolved) MRA |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Multiband MB/Simultánní vícevrstvé zobrazení SMS pro EPI i TSE |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Technologie potlačení pohybových artefaktů hybridním náběrem dat nebo obdobným způsobem pro oblast celého těla |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost zobrazování malé oblasti zájmu (small FOV imaging) s využitím principu excitace protonů v izolovaném objemu pro zobrazování malých hluboce uložených orgánů, např. míchy, prostaty, slinivky (sekvence jako FOCUS, ZOOMit, iZOOM) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE.. |
| Techniky pro kontrastní i nativní angiografii |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sekvence pro SWI zobrazování s vysokým rozlišením, kombinující magnitudová a fázová data |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Perfuzní vyšetření mozku s kvantitativní analýzou, výpočet a barevné znázornění indikátorů TTP, MTT, CBV a CBF |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Metody kvantifikace relaxačních časů (MR relaxometrie, T1, T2, T2*), charakterizace tkání pomocí relaxačních časů (stanovení obsahu tuku a Fe v orgánech) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Metoda nativního měření perfuze pomocí ASL |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sekvence s čistě radiální trajektorií pro 3D akvizici ve všech anatomických oblastech, necitlivá na fyziologické pohyby pacienta |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Metody pro potlačení i měření signálu tuku, RF saturace (FatSat, SPIR), RF excitace vody, spektrální RF saturace (SPAIR) | metoda Dixon ve 2D i 3D | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SW pro automatické skládání sousedních obrazů v „Z“ směru | celotělové zobrazování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Akviziční stanice: |  |  |
| HW potřebný pro zpracování dat |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevný monitor | podpora prezentace ve více oknech | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Mechanika pro archivaci | na CD/DVD | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SW akviziční stanice: |  |  |
| Pro přípravu a řízení akvizice s následným zpracováním dat a prohlížením obrazové dokumentace umožňující práci s více pacienty najednou |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pro tvorbu rekonstrukcí MPR a MIP |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pro časování dávkování kontrastní látky a pro sledování průtoku této kontrastní látky, rekonstrukce v reálném čase |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pro zobrazení obrazů v pohybu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| DICOM služba pro import dat pacientů z NIS (DICOM Modality Worklist) | služby DICOM Storage, Print a Query/Retrive | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyhodnocovací stanice: |  |  |
| Nezávislá síťová vyhodnocovací stanice s možností následného vybavení o licence pro náročné vyhodnocení vyšetření na MR i jiných modalitách (CT) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 4ks pracovní stanice | každá se dvěma min. 24" diagnostickými monitory | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Současné zobrazení MPR ve 3 libovolných rovinách s okamžitou odezvou na změnu roviny pro min. 5 současných uživatelů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| MIP, minIP, 3D Surface i Volume rendering pro min. 5 současných uživatelů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zobrazení 2D s možností zobrazení minimálně 4 sérií se synchronním posunem obrázků pro min. 5 současných uživatelů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyhodnocení 4D tkáňové perfuze, kvalitativní ( wash-in, wash-out, TTP..) i kvantitativní ( Toftův model, Ktrans, Kep, Ve), s elastickou pohybovou korekcí |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software pro kvantitativní analýzu, výpočet a barevné zobrazení TTP, MTT, CBV a CBF |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyhodnocení spektroskopických vyšetření jednovoxelových i spektroskopického zobrazování 2D/3D |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost archivace dat | na CD/DVD | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dále požadujeme v rámci dodávky: |  |  |
| Kompletní RF kabina | PVC podlahová krytina, podhled, osvětlení LED | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Technologický rozvaděč s rozeznáním výpadku přívodu elektrického proudu od nouzového vypnutí a s automatickým obnovením po výpadku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obklad stěn - omyvatelný, PVC podlahová krytina homogenní včetně vyrovnání podkladu, podhled s LED osvětlením, potrubí nouzového odvětrání, police na cívky, dekorační obrazová tapeta na delší stěně RF kabiny, velkoplošné světelné panely ve stropě RF kabiny s motivem oblohy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chlazení technologie MR se 100% zálohou, s možností provozu i při velmi nízkých teplotách (podhorská oblast). S možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řadu. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kamerový systém pro dohled nad pacientem během vyšetření a pohled do čekárny pacientů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Komunikační systém ovladovna - vyšetřovna s možností automatického povelování pacienta |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stavební připravenost pro instalaci MR: |  |  |
| Veškeré stavební úpravy nutné k instalaci a uvedení MR do provozu (provedení montážního otvoru pro návoz přístroje MR na venkovní stěně budovy MR (mimo nosnou konstrukci, vybudování panelové rampy pro navezení MR a uvedení objektu do původního stavu). |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úprava a doplnění stávající silnoproudé elektroinstalace včetně napájecích kabelů MR z rozvodny NN – Pavilon J (dle podmínek dodávané technologie) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úpravy rozvaděčů a instalace ve všech místnostech zasažených úpravami (dle podmínek dodávané technologie) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dodávka a montáž nového parního vyvíječe/zvlhčovače prostředí | Výkon min. 23,0 kg/h, max. rozměr 500 x 600 x 350 mm (š x v x h) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výmalba všech místností oddělení MR, v čekárně pacientů doplnění ochrany rohů a stěn. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Časový rozsah úprav: 42 dní (z celkové doby plnění) včetně montáže zařízení. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příslušenství: |  |  |
| MR kompatibilní pacientský vozík a lehátko pro převoz pacienta ke stolu MR přístroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompatibilní monitor vitálních funkcí do prostředí MR: |  |  |
| Monitor kompatibilní do 1,5 T bez žádných omezení, do 5000 Gauss bez jakýchkoliv omezení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vzdálený barevný dotykový display |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Monitorace pacientů všech věkových kategorií |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezdrátové EKG 2 kanály a Sp02 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Respirace Měření NIBP, EtC02, 1x IBP, měření koncentrace anestetik vč. kyslíku, srdeční frekvence, respirace a teploty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynová analýza |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatická identifikace anestetika |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Analýza inspiria i exspiria |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevný dotykový displej | minimálně 15“ | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Alarmy min. ve 3 úrovních, barevně a zvukově odlišitelné, snadno nebo automaticky nastavitelné |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost síťového napájení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vestavěná baterie s automatickým dobíjením ze sítě | minimálně na 8 hodin provozu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Alarm stavu baterie |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis