Příloha č. 5 – Technická specifikace

Nabízené materiály pro jednotlivé položky musí splňovat základní technické specifikace a požadavky uvedené níže:

Závazné obecné technické požadavky:

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, resp. zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou určeny pro použití k ochraně personálů a pacientů. Klasifikace podle směrnice Rady 93/42 EHS o zdravotnických prostředcích.

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů v nabídce předložením technického listu výrobku nebo obdobným dokumentem, prohlášením o shodě, CE certifikáty, popřípadě dalších certifikátů deklarujících kvalitu výrobku, který je předmětem veřejné zakázky.

Zadavatel připouští toleranci +/- 10% u výrobku, kde jsou uvedeny číselné parametry.

Certifikace MDR – nařízení EU 2017/745

1. část – Injekční stříkačky dvoudílné

- materiál – polypropylen/polyetylen (bez PVC, latexu a ftalátů)

- zakončení Luer bez závitu

- 2ml – konus uložen centricky

- 5ml – konus uložen excentricky

- 10ml – konus uložen excentricky

- 20ml – konus uložen excentricky

- sterilní, jednorázové použití

- transparentní válec – odečítací hrana pístu musí být dobře viditelná a musí být zřetelně vidět i malé bublinky vzduchu

- hladký bezproblémový chod pístu, bezpečná zarážka pístu

- graduování na válci odolné proti otěru, dobře čitelná nesmazatelná stupnice

- minimální zbytkový objem

- vynikající těsnost, snadná oddělitelnost jednotlivých kusů, snadné vyjmutí z obalu

- balené jednotlivě – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikace  obsahu, s PEEL efektem

- stříkačky musí splňovat veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 7886 – 1

2. část – Inzulinové stříkačky s jehlou trojdílné

- bez PVC, sterilní, jednorázové použití

- balené jednotlivě á 1ks

- s precizním pístem a integrovanou broušenou jehlou pro inzulín

- stříkačky 0,5ml s integrovanou jehlou pro inzulín G 29-30 I.U. 100ml/1ml /0,30x12mm/ (část 2.I)

- stříkačky 1ml s integrovanou jehlou pro inzulín G 29-30 I.U. 100ml/1ml /0,30x12mm (část 2.II)

- dobře čitelná nesmazatelná stupnice cejchovaná v jednotkách inzulínu

- hypoalergenní, apyrogenní, bezlatexové provedení

- žádný zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu

3. část – Tuberkulinové stříkačky s jehlou trojdílné

- 3- dílná, bez PVC, sterilní, jednorázové použití

- s přiloženou jehlou 25G. 0,5 x 16 mm

- objem 1 ml, prodloužená stupnice

- dobře čitelná nesmazatelná stupnice

- minimální zbytkový objem

- bezpečná zarážka pístu

4. část - Velkoobjemové stříkačky - katetrový typ

- 3- dílná, bez PVC, sterilní, jednorázové použití

- stříkačka je určená k výplachům, enterální výživě, odsávání tělních tekutin a dalšímu využití.

- bezlatexové provedení

- lehký a bezpečný chod pístu

- dobře čitelná nesmazatelná stupnice

- vysoká průsvitnost válce poskytuje uživateli lepší kontrolu nad promícháním a průtokem tekutiny.

5. část - Injekční stříkačky trojdílné LL

- 3- dílná injekční stříkačka se závitem Luer - Lock vhodná pro použití v lineárních dávkovačích

- bez PVC, sterilní, jednorázové použití

- netoxické, neobsahují pyrogen, bezlatexový gumový píst

- lehký a bezpečný chod pístu, dobře čitelná a nesmazatelná stupnice

- vysoká průsvitnost válce poskytuje uživateli lepší kontrolu nad promícháním a průtokem tekutiny.

- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu s PEEL efektem

- stříkačky musejí být kompatibilní s lineárními dávkovači – seznam lineárních dávkovačů je uveden níže

| Název | Výrobce |
| --- | --- |
| PILOT A2 | FRESENIUS VIAL, Francie |
| AGILIA | FRESENIUS VIAL Francie |
| MVP | FRESENIUS VIAL |
| ARGUS 600 | ARGUS MEDICA AG, Německo |
| Argus 606S | ARGUS MEDICA AG, Německo |
| Compact | B. Braun Medical, Německo |
| BeneFusion | Shenzen Mindray, Čína |
| MP-30 | MedCaptain Medical, Čína |

6. část - Injekční jehly jednorázové sterilní

- tenkostěnná jehla z nerezové oceli podle ISO 9626

- odolné proti deformaci a zlomení, hrot jehly dostatečně ostrý, povrch je hladký

- sterilní, na jedno použití

- apyrogenní hladký povrch po celé délce

- broušený úkos jehly, ostrý hrot, snadná penetrace kůže, pevná, neohebná, snadná manipulace

- barevné označení jehel dle ČSN EN ISO 6009

- jehla inj. jednor.růžová 18G

- jehla inj.jednor.žlutá 20G

- jehla inj. jednor.zelená 21G

- jehla inj. jednor. černá 22G

- jehla inj. jednor. modrá 23G

- jehla inj. jednor. oranžová 25G

- jehla inj. jednor. hnědá 26G

- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu s PEEL efektem

- konus jehly (hlavička jehly) – Luer zámek podle ISO 594-2/ DIN EN 1707 : kónické koncovky s % (Luer) konusem pro stříkačky, jehly a další zdravotnické prostředky – upevnění jehly zámkem (Luer – Lock)

- konus jehly (hlavička jehly) – z transparentně zbarveného materiálu (kontrola přítomnosti krve v konusu jehly)

- injekční jehly musí splňovat veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 7864

Ostatní požadavky na poptávané výrobky:

- EN 556 – 1 sterilizace zdravotnických prostředků – požadavky na zdravotnický prostředek, který musí být označen STERILNÍ

- všechny druhy stříkaček musí mít následující označení - název výrobce a označení CE