POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Transnasální videogastroskop:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry, nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Zadavatel požaduje z důvodu ekonomické ochrany investic kompatibilitu nabízeného přístroje se zdrojem světla CLV-190 a videoprocesorem CV-190 – obojí Olympus Exera III na pracovišti endoskopického centra zadavatele |  |
| Zobrazovací systém: |  |
| Barevný CCD čip s vysokým rozlišením - HDTV | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úzkopásmové zobrazení s využitím vlnových délek centrovaných kolem 410nm a 540nm | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Digitální zpracování signálu se zdůrazněním nepatrných barevných rozdílů a lepšího barevného kontrastu v rozsahu červené barvy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Optický systém: |  |
| Úhel rozhledu min. 140° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pozorovací vzdálenost min. 3 – 100mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přímý směr pohledu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zaváděcí tubus: |  |
| Vnější průměr distálního konce max. 5,8mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnější průměr tubusu max. 5,9mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní délka min. 1100mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní kanál: |  |
| Vnitřní průměr min. 2,2mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ohybová část – rozsah angulace: |  |
| Nahoru min. 210° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dolů min. 90° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doprava min. 100° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doleva min. 100° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

S návrhem technické specifikace souhlasím:                     …………………………………………………………

razítko, podpis