# Přístroj pro měření hemodynamických parametrů

| Název | Přístroj pro měření hemodynamických parametrů | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

  - Kontinuální měření základních hemodynamických parametrů pomocí snímače z arteriální linky v režimu automatické kontinuální samokalibrace

  - Možnost kontinuálního měření intravaskulární oxymetrie prostřednictvím oxymetrických katetrů s optickým modulem

  - Požadované měřené nebo kalkulované parametry: Srdeční výdej (CO), Srdeční index (CI),Tepový objem (SV), Index tepového objemu (SVI), Systémová vaskulární rezistence (SVR), Index systémové vaskulární rezistence (SVRI), Variace tepového objemu (SVV), Index globálního end-diastolického objemu (GEDI), Globální ejekční frakce (GEF), LVSWI index stahu levé komory, Saturace žilní krve (SvO2); HPI-predikce oběhové nestability; Dp/Dtmax-strmost změny systolického tlaku, EaDyn-arteriální dynamická elastance

  - Aktualizace parametrů CO min. po 20 sek.

  - Aktualizace parametrů SvO2 min. po 2 sek.

  - Možnost dopočítání parametrů: Dodávka kyslíku (DO2), Spotřeba kyslíku (VO2)

  - Variabilní zobrazení parametrů na obrazovce: obrazovka fyziologie, obrazovka fyziologický vztah, obrazovka kokpit, obrazovka grafické trendy, obrazovka tabulkové trendy, obrazovka intervence, obrazovka lokalizace cíle (GPS)

  - Dotyková obrazovka s barevným displejem o úhlopříčce min. 10"

  - Možnost monitorace a paměti trendů po dobu min. 72 hodin

  - Možnost stahování dat ve formátu Windows Excel a tisk přes USB zařízení

  - Menu a návod v českém jazyce

  - Celková hmotnost max.  5kg

  - Možnost rozšíření měření monitorace o neinvazivní měření pomocí prstové manžety

  - Modul/kabel pro kontinuální měření oxymetrie

  - Stojan pro zavěšení monitoru