# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 1

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Modernizace Nemocnice Třinec – III. etapa |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová zdravotnická technika – část 1 – mobilní RTG přístroj s přímou digitalizací (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Mobilní RTG přístroj s přímou digitalizací:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Mobilní RTG přístroj s přímou digitalizací: |  |
| Vyvážené rameno s rtg zářičem, sloupové řešení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dotykový displej na primární cloně, příp. bez dotykového displeje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Maximální výška ohniska nad zemí min. 200 cm pro bezpečné a komfortní snímkování plic na lůžku a obsluhu personálu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška přístroje v parkovací poloze max. 160 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Horizontální výsuv ramene s kolimátorem a rentgenkou s rozsahem min. 50 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu min. ± 90° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Náklon rentgenky min. - 30°/+ 90° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rotace rentgenky min. ± 160° | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Šířka přístroje max. 60 cm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Maximální rychlost motorického pojezdu přístroje max. 5 Km/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost přístroje maximálně 440 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Napájecí kabel s automatickým navíjením | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| RTG generátor a rtg trubice: |  |
| Mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor se zapouzdřeným zářičem a výstupním napětím multipulsního tvaru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výkon generátoru min. 32 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah napětí 40 kV - 125 kV | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| mAs nastavitelné v rozsahu 1 - 320 mAs | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nejkratší expoziční čas 1ms | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zapouzdřený zářič s rotační anodou | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tepelná kapacita rtg trubice min. 1 MHU | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| V krytu zářiče integrovaná manuální hloubková clona otočná ± 90° se světelným zaměřovačem pole | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| DAP metr | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaná pracovní stanice, postprocessingové zpracování a úprava snímků dávkově, hromadné zpracování dat po expozicích | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezdrátový plochy detektor 1ks: |  |
| Velikost aktivní plochy min. 34 x 42 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost pixelu max. 150 µm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Akviziční hloubka min. 16 bitů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost max. 3,5 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Wi-Fi přenos dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pracovní stanice: |  |
| Akviziční stanice plně integrovaná do pojízdného RTG přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost manuálního zadávaní pacientských dat a editace pacientských dat přijatých z Worklist | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, Wi-Fi | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kapacita obrazové paměti min. 3000 obrázků | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o velikosti min. 15" | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| DICOM funkce: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Worklist | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Účastník vyplní tolik řádků, kolik odpovídá jeho nabídce.

# Cenová kalkulace

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Klikněte a zadejte název položky. | Počet ks | Klikněte a zadejte cenu. | Klikněte a zadejte cenu. |
| Klikněte a zadejte název položky. | Počet ks | Klikněte a zadejte cenu. | Klikněte a zadejte cenu. |
| Klikněte a zadejte název položky. | Počet ks | Klikněte a zadejte cenu. | Klikněte a zadejte cenu. |
| Klikněte a zadejte název položky. | Počet ks | Klikněte a zadejte cenu. | Klikněte a zadejte cenu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a zadejte cenu. |
| DPH |  |  | Klikněte a zadejte cenu. |
| Celková nabídková cena v Kč vč. DPH |  |  | Klikněte a zadejte cenu. |

Účastník vyplní tolik řádků, kolik odpovídá jeho nabídce.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis