„Přístroje 2022 - III.“

Číslo spisu: OPA/FMP/2023/02/Přístroje 2022 – III. – React EU

# Část 1 – Sestava pro flexibilní endoskopii

| Název | Sestava pro flexibilní endoskopii | Oddělení | Interní oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |  |

Technická specifikace

Sestava pro flexibilní gastroskopii, jejíž součástí je:

- videoprocesor včetně zdroje světla – 1 ks

- medicínský 32“ LCD monitor – 1 ks

- přístrojový endoskopický vozík – 1 ks

- videogastroskop – 3 ks

Sestava pro flexibilní kolonoskopii, jejíž součástí je:

- videoprocesor včetně zdroje světla – 1 ks

- medicínský 32“ LCD monitor – 1 ks

- přístrojový endoskopický  vozík – 1 ks

- videokolonoskop – 2 ks

- videokolonoskop dětský (pediatrický) – 1 ks

Videoprocesor včetně zdroje světla – 2 ks

- LED zdroj světla s 5 barevnou LED technologií (fialová, modrá, zelená, okrová a červená).

- Životností LED minimálně 10.000 provozních hodin.

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu.

- Automatické uložení předchozího nastavení.

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo).

- Zařízení musí umožňovat využití technologie zobrazení pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek.

- Zařízení musí umožňovat postprocesingové zobrazení v bílém světle pro vylepšení barvy, struktury a jasu s účelem lepší detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí.

- Zařízení musí umožňovat pozorování s hloubkou ostrosti 2-100mm.

- Nepřetržité široké ostření.

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 – 100 mm), Near (hloubka pole 2 – 6 mm).

- Použití pro videoendoskopy s CCD čipem a CMOS (barevný, černobílý) čip s rozlišením SDTV nebo HDTV 1080i.

- Automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu.

- Obrazový výstup – 16:9 nebo 4:3 pro HDTV monitor.

- Nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Elektronický Zoom 1,2 a 1,5x.

- Nastavení zvýraznění obrazu – možnost nastavení zvýraznění obrazu tzv. enhancement typ A nebo enhancement typ B, možnost aktivace obou módů ve třech stupních.

- Kontrast – minimálně 2 možnosti (H, L) High, Low.

- Nastavení barevného odstínu - R,B,Chroma minimálně 8 kroků.

- Výstup:

- analogový VBS composite a Y/C

- digitální 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M)

- Nastavení bílé – automaticky nebo ručně přes čelní dotykový panel.

- potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované.

- Zmrazení obrazu – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka dotykového panelu.

- Pre-Freez - výběr nejostřejšího obrazu pro archivaci za použití interního bufferu.

- Možnost výběru mezi zobrazením POP (picture on picture) nebo PIP (Picture in picture).

- Uživatelská nastavení min. pro 10 různých uživatelů.

- Identifikace používaného endoskopu - typ endoskopu, výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje, technické parametry endoskopu (úhel pohledu, šíře pracovního kanálu, průměr prac. tubusu a distálního konce).

- Archivace obrázků pomocí USB flash disku ve formátu TIFF nebo JPEG.

- DICOM rozhraní - možnost nepřímého napojení do NIS.

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení).

- Z důvodu ekonomické ochrany investic zadavatel vyžaduje kompatibilitu se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele - tj. kolonoskopy typu CF-HQ190L a CF-Q165L, gastroskopy typu GIF-2TH180 a GIF-Q165.

Medicínský 32“ LCD monitor – 2 ks

- 4K ultra HD medicínský monitor kalibrovaný pro využití s flexibilními endoskopy.

- Úhlopříčka minimálně 32“.

- HDTV rozlišení obrazu ve formátu 4K ultraHDTV 3840 x 2160.

- Antireflexní úprava.

- Certifikace Medical device.

Přístrojový vozík – 2 ks

- Pojízdný vozík pro umístění všech požadovaných přístrojů.

- Isolační transformátor.

- Přepěťová ochrana elektrických zásuvek 230V.

- Minimálně dvě kolečka musí být bržděná.

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky.

- Kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru.

- Manipulační madla.

- Musí být opatřen speciální povrchovou úpravou laku - tzv. antistatický matový lak.

- Pět polic, minimálně jedna výsuvná.

- Držák nejlépe pro dva endoskopy.

- Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení.

Videogastroskop – 3 ks

- přístroj pro diagnostiku a terapii v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem

- zobrazování v módu upraveného bílého světla přes optické filtry

- barevný CCD čip s rozlišením min. HDTV 1080/50i.

- optický systém

  - zorné pole – min. 140°

  - směr pohledu – přímý pohled

  - hloubka ostrosti – min. v rozmezí 2 -100 mm

  - minimální pozorovací vzdálenost – max. 3 mm od distálního konce

- zaváděcí tubus

  - vnější průměr distálního konce – max. 9,2 mm

  - vnější průměr tubusu – max. 9,2 mm

  - pracovní délka – min. 1000 mm

  - celková délka – min. 1300 mm

- pracovní kanál – vnitřní průměr – min. 2,8 mm

- ohybová část – rozsah angulace minimálně:

  - nahoru 210°

  - dolů 90°

  - doprava 100°

  - doleva 100°

- přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy

- přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace

Videokolonoskop – 2 ks

- úzkopásmové zobrazování

- elektronický systém nastavení zaostřovací vzdálenosti min. v rozmezí 2 – 100 mm

- vodotěsný konektor

- barevný CCD čip s rozlišením min. HDTV 1080/50i.

- nastavitelná rigidita tubusu min. ve třech stupních

- 3D vizualizování polohy endoskopu během vyšetření

- optický systém

  - zorné pole – min. 170°

  - směr pohledu – přímý pohled

  - hloubka ostrosti – min. v rozmezí 2–100 mm

  - minimální pozorovací vzdálenost – max. 3 mm od distálního konce

- zaváděcí tubus

  - zevní průměr distálního konce – max. 14 mm

  - zevní průměr tubusu – max. 13 mm

  - pracovní délka – min. 1600 mm

  - celková délka – min. 2000 mm

- pracovní kanál – vnitřní průměr – min. 3,7 mm

- ohybová část – rozsah angulace min.

  - nahoru 180°

  - dolů 180°

  - doprava 160°

  - doleva 160°

- přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace

Pediatrický videokolonoskop – 1 ks

- úzkopásmové zobrazování

- vodotěsný konektor

- barevný CCD čip s rozlišením min. HDTV 1080/50i.

- nastavitelná rigidita tubusu min. ve třech stupních

- optický systém

  - zorné pole – min. 140°

  - směr pohledu – přímý pohled

  - hloubka ostrosti – min. 2 – 100 mm

  - minimální pozorovací vzdálenost – max. 4 mm od distálního konce

- zaváděcí tubus

  - zevní průměr distálního konce – max. 10 mm

  - zevní průměr tubusu – max. 10,5 mm

  - pracovní délka – min. 1600 mm

  - celková délka – min. 2000 mm

- pracovní kanál – vnitřní průměr – min. 3,2 mm

- ohybová část – rozsah angulace min.

  - nahoru 210°

  - dolů 180°

  - doprava 160°

  - doleva 160°

- přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace