„Přístroje 2022 - III.“

Číslo spisu: OPA/FMP/2023/02/Přístroje 2022 – III. – React EU

# Část 4 – Infusní technika

| Název | Infusní technika | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 105 |  |  |

Technická specifikace

Dokovací stanice – 14 ks (2 pro každé lůžko)

snadné vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici

- Min. 8 pozic

- možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici

- Možnost rozšíření dokovací stanice pro 12 přístrojů (pump/dávkovačů) s obslužnou výškou pro průměrnou výšku obsluhujícího personálu 160 cm při nejníže umístěném přístroji ve sloupci 60 cm od podlahy (posuzování dle ČSN EN 60601-2-24), případně až pro 24 přístrojů s napájením pouze jedním kabelem

- Možnost kdykoliv rozšířit modulární dokovací systém o další pozice

- Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti (jištěno akumulátorem pro provoz v případě výpadku napájení po dobu alespoň 4 hodin)

- Port pro napájení přístroje je bez správně vloženého přístroje odpojen od napětí

- Vizuální a zvuková vizualizace alarmu dokovací stanice

- Intenzita vizualizace alarmů se automaticky přizpůsobí intenzitě osvětlení prostředí tak, aby bylo zamezeno rušení pacientů tímto typem signalizace

Lineární dávkovač – 63 ks

- Napájení 230V/50 Hz a integrovaným akumulátorem (výdrž alespoň 13 hodin při rychlosti dávkování nejméně 25 ml/h)

- Hmotnost max. 2 kg včetně akumulátoru

- Ochrana min. IP 44

- Přesnost dávkování – max. ±2 % dle IEC 60601-2-24

- Rychlost dávkování min. v rozmezí 0,01 až 1800 ml/h

- Nastavitelný cílový objem min. v rozmezí 0,01 až 9999 ml

- Nastavitelná cílová doba dávkování min. v rozmezí 1 s – 99 h

- Režim KVO s více rychlostmi dle rychlosti dávkování

- Vnitřní paměť historie provozu přístroje

- Provoz přístroje viditelný na samostatných indikátorech a displeji přístroje

- Možnost propojení min. tří přístrojů do jednoho celku a přenositelné pomocí držadla integrovaného na každém přístroji

- Přístroje musí být možné umístit na samostatné svorky připevnitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice

- Použitelné stříkačky velikosti 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml

- lineární dávkovače musí mít systém min. dvojí detekce správného uchycení stříkačky (hlava pohonu s tlakovým senzorem, čidlo založení v místě těla stříkačky)

- Vizualizace stříkačky na displeji v reálném čase. V případě pohledu na stříkačku není nutná jakákoliv manipulace se samotným přístrojem

- Automatický pohon stříkačky s ochranou proti samovolnému toku infuze nebo nežádoucímu bolusu během vkládání a výměně stříkačky, zajištěné integrovanou brzdou pístu stříkačky

- Automatické přizpůsobení jasu displeje intenzitě okolního osvětlení

- Režim stand-by s nastavitelnou dobou od 1 minuty do 24 hodin

- V případě vypnutí přístroje se založeným spotřebním materiálem je přístroj uveden do režimu stand-by bez ztráty parametrů dávkování

- Ovládání pomocí barevného dotykového displeje min 5“ (tlakové ovládání pro použití i v mokrých rukavicích)

- Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, zastavit infuzi, homescreen)

- Funkce uzamčení dotykového displeje

- Knihovna léků s kompletními parametry (název, kategorie, pacientské profily, barevné rozlišení dle ISO 26825, nastavitelný okluzní tlak pro jednotlivé léky, soft a hard limity pro rychlost, dávku, bolus)

- Knihovna léčiv s možností min. 1 000 položek

- Možnost vícebarevného kódování léčiv dle individuálního přání nebo platné ISO normy

- Výpočet dávky v mg, µg, ng, IU, mmol v závislosti na hmotnosti (ploše těla dle DuBois) a času

- Rozsah okluzního tlaku min. od 0,1 do 1,2 baru v min. devíti stupních s aktuální hodnotou viditelnou na provozní obrazovce

- Manuální í automatické podání bolusu, systém odbourání bolusu v případě okluze

- Akustické hlášení v případě alarmu s nastavitelnou hlasitostí

- V případě alarmu musí být na displeji vždy zobrazovány informace o podávaném léku

- Možnost vzdáleného nahrávání knihovny léků, nastavení přístroje, použitelný spotřební materiál, software a speciální režimy dávkování (TCI, párování přístrojů pro předání dávkování…)

- Možnost upgradu kteréhokoliv přístroje pro terapii TCI

- Možnost upgradu kteréhokoliv přístroje pro terapii PCA

- V případě ztráty konektivity musí být všechna přenášená pacientská data zálohována min. po 24 hodin

- Interval pravidelné odborné údržby podle zákona 89/2021Sb. minimálně 2 roky (viditelné v menu přístroje s připomínkou)

Infuzní pumpa – 28 ks

- Napájení 230 V/50 Hz a integrovaným akumulátorem (výdrž alespoň 13 hodin při rychlosti dávkování nejméně 100 ml/h)

- Hmotnost max. 2 kg včetně akumulátoru

- Ochrana min. IP 44

- Přesnost dávkování – max. ±3% dle IEC 60601-2-24

- Rychlost dávkování min. v rozmezí 0,01 až 1200 ml/h

- Nastavitelný cílový objem min. v rozmezí 0,01 až 9999 ml

- Nastavitelná cílová doba dávkování min. v rozmezí 1 s – 99 h

- Režim KVO s více rychlostmi dle rychlosti dávkování

- Vnitřní paměť historie provozu přístroje

- Provoz přístroje viditelný na samostatných indikátorech a displeji přístroje

- Možnost propojení min. tří přístrojů do jednoho celku a přenositelné pomocí držadla integrovaného na každém přístroji

- Přístroje musí být možné umístit na samostatné svorky připevnitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice

- Ochrana proti samovolnému toku infuze nebo nežádoucímu bolusu během vkládání a výměně infuzního setu (ochrana pomocí bezpečnostní svorky přístroje a bezpečnostní svorky infuzního setu)

- Použití různých infúzních setů v pumpě: Set pro běžnou infúzi, bezpečnostní set, sety pro podávání transfúze (nezbytná certifikace pumpy), enterální výživy, cytostatik, světlosenzitivních léků

- Automatické přizpůsobení jasu displeje intenzitě okolního osvětlení

- Režim stand-by s nastavitelnou dobou od 1 minuty do 24 hodin

- V případě vypnutí přístroje se založeným spotřebním materiálem je přístroj uveden do režimu stand-by bez ztráty parametrů dávkování

- Ovládání pomocí barevného dotykového displeje min 5“ (tlakové ovládání pro použití i v mokrých rukavicích)

- Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, zastavit infuzi, homescreen)

- Detekce vzduchových bublin, detekce kumulovaného vzduchu v infuzní lince (s nastavitelnou citlivostí)

- Bezpečná funkce dávkování a činnost samotného přístroje musí být zaručena bez nutnosti kapkového čidla

- Funkce uzamčení dotykového displeje

- Knihovna léků s kompletními parametry (název, kategorie, pacientské profily, barevné rozlišení dle ISO 26825, nastavitelný okluzní tlak pro jednotlivé léky, soft a hard limity pro rychlost, dávku, bolus)

- Knihovna léčiv s možností min. 1 000 položek

- Možnost vícebarevného kódování léčiv dle individuálního přání nebo platné ISO normy

- Výpočet dávky v mg, µg, ng, IU, mmol v závislosti na hmotnosti (ploše těla dle DuBois) a času

- Rozsah okluzního tlaku min. od 0,067 do 1,1 baru v min. devíti stupních s aktuální hodnotou viditelnou na provozní obrazovce

- Manuální í automatické podání bolusu, systém odbourání bolusu v případě okluze

- Akustické hlášení v případě alarmu s nastavitelnou hlasitostí

- V případě alarmu musí být na displeji vždy zobrazovány informace o podávaném léku

- Možnost vzdáleného nahrávání knihovny léků, nastavení přístroje, použitelný spotřební materiál, software a speciální režimy dávkování (TCI, párování přístrojů pro předání dávkování…)

- Možnost upgradu kteréhokoliv přístroje pro terapii TCI

- Možnost upgradu kteréhokoliv přístroje pro terapii PCA

- V případě ztráty konektivity musí být všechna přenášená pacientská data zálohována min. po 24 hodin