POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Stomatologická souprava a příslušenství – vybavení zubní LPS:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry, nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Pro dětské i dospělé pacienty | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zubařské křeslo: |  |
| Dotykový panel na straně lékaře i sestry | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pedál pro ovládání křesla i instrumentária | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Levá opěrka ruky pacienta s možností sklopení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Opěrka hlavy nastavitelná ve 3 osách s pneumatickou brzdou | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Horní vedení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Operační světlo: |  |
| Nastavitelné do správného úhlu vzhledem k pacientovi | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost nastavení intenzity | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kompozitní mód | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Intenzita osvětlení 50 000 lux | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení teploty chromatičnosti od 4 300 do 5 500 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Strana lékaře: |  |
| Stříkačka (3-fukční – voda, vzduch, sprej) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Turbínková světelná hadice (rozhraní MIDWEST) včetně turbínky a rychlospojky | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 2x světelný bezuhlíkový mikromotor s možností nastavení otáček, včetně kolének (2x modré, 2x červené, 2x přímé modré), převody 1:1 a 1:5) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odkládací tác (u panelu lékaře) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Utrazvuk (světelný) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Strana sestry: |  |
| Souprava musí mít standardní sání s velkou a malou savkou | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Držák odkládacího tácku (u panelu sestry) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 2-kloubová varianta se třemi pozicemi | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Keramické plivátko odolné proti znečištění | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Příslušenství: |  |
| Integrovaný odlučovač amalgámu (sedimentační, nebo odstředivý), účinnost odlučování min. 97% | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vodní blok s lahví na destilovanou vodu s možností provádění manuální hygieny savek a strany lékaře | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Systém pro proplach nástrojů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Systém pro nepřetržitou desinfekci vodních cest | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Senzor pro doplnění kelímku s vodou | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Intraorální RTG na soupravě | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Bezdrátový ovladač expozice a expozičních parametrů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Polohovatelná hlava RTG na otočném kulovém kloubu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Brzda polohy hlavy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Technické parametry: |  |
| Napětí rentgenky min. 65 kV | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Proud rentgenky min. 4-8 mA | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost ohniska max. 0,4 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doba expozice min. 0,02 – 1 s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Židle lékařská (1 ks) a sesterská (1 ks), 5 koleček s brzdou, výškově stavitelná | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přímá digitalizace |  |
| Intraorální senzor velikosti 1 včetně základní sady držáků a ochranných návleků | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Připojení USB 3.0 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vyměnitelný kabel | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Závěsné světlo nad stomatologickou soupravou |  |
| Teplota chromatičnosti min. 6 000K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Životnost světla min. 50 000h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| LED provedení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Index barevného podání min. 94 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dálkové ovládání | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Savka pro stomatologickou soupravu v odhlučněné skřínce |  |
| Technické parametry: |  |
| Hlučnost max. 50 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální průtok savky alespoň 1100 l/min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální podtlak savky alespoň 12kPa | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Externí chirurgická savka včetně vozíku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Technické parametry: | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální objemový tok alespoň 65 l/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální podtlak alespoň 910 mbar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hlučnost max. 44 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Příslušenství |  |
| Dvoulitrová sekreční nádoba (2 ks), včetně držáku druhé nádoby na vozíku a setu pro paralelní provoz dvou nádob | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jednorázové sáčky do sekreční nádoby (60 ks) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jednorázové sací hadice s integrovanou kanylou (50 ks) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jednorázové chirurgické sací hadice (100 ks) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| PC vhodné konfigurace pro zpracování obrazových dat z intraorálního RTG | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost výběru barevného řešení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Součástí soupravy bude vzduchový redukční ventil min. 6 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Souprava bude napojena na centrální rozvod vzduchu zadavatele |  |