Část 2. -  UZV Rehabilitace                                                                                          Příloha č. 1b

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| UZV digitální barevný střední třídy |  |
| Diagnostický monitor: |  |
| Výškově a stranově nastavitelný barevný monitor s min. Full HD rozlišením | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozlišení obrazovky monitoru min. 1920x1080px | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úhlopříčka obrazovky monitoru min. 21,5" | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Jas obrazovky monitoru min. 300cd/m2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládací panel: |  |
| Výškově nastavitelný ovládací panel | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání pomocí trackballu, ne pomocí dotykového touchpadu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládaní prostřednictvím pomocného dotykového displeje, úhlopříčka min. 10“ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Virtuální klávesnice na dotykovém displeji | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Další požadavky: |  |
| Dynamický rozsah min. 256dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Frekvenční rozsah min. 2-16MHz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální zobrazovací hloubka min. 38cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Interní HDD s kapacitou min 500GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 4x USB, 1x LAN, 1x HDMI nebo DVI | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 3 aktivní porty pro zapojení sond | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vysuvná mechanická alfanumerická klávesnice jako integrální součást přístroje umožňující zadávání dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelské předvolby, ne mechanické jezdce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost rozšíření o provoz na baterii min. 30minut | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Délka startu přístroje max. 80s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volba vyšetřovací sondy a presetu jedním dotykem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zobrazovací režimy, měření, software: |  |
| B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevný M-mód včetně anatomického M-módu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevné dopplerovské zobrazení se zvýšenou citlivostí včetně zobrazení energie krevního toku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Energetický doppler s rozlišením směru toku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Spektrální PW doppler s možností automatické optimalizace PW křivky, korekčního úhlu a base line | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost rozšíření o CW doppler | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tkáňové dopplerovské zobrazování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Harmonické zobrazení s možností změny min. ve 3 frekvenčních krocích | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zoom na živém i na zmrazeném obraze včetně HD zoom | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické trasování dopplerovské křivky v reálném čase s výpočtem PI a RI indexů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické nastavení steeringu a korekčního úhlu u Dopplerovských měření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dual Live zobrazovací mód | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Quad view zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Trapezoidní mód u lineárních sond | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Duplexní zobrazení v reálném čase | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Triplexní zobrazení v reálném čase | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software pro měření délek, ploch, objemu, úhlu, rychlosti, % stenózy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Radiologické kalkulace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické zvětšení měřicího bodu v podobě lupy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, S/D) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ukládání obrázků a smyček v bezdrátovém formátu RAW s možností exportu a následných úprav obrazových parametrů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Záznamy umožňují dodatečnou změnu zoomu, korekčního úhlu, kvantitativní analýzu pro dopplerovská měření | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Export obrázků a smyček ve formátu *.jpg, *.jpeg, *.avi, DICOM 3.0 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Programovatelné výpočty | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost vytváření a úprava předvoleb (presetů) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Komunikace s PACS prostřednictvím odesílání dat ve formátu DICOM 3.0 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Aktivní technologie skládání obrazu i v barevném Doppleru | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Software pro redukci ultrazvukových speklí | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| SW výbava: |  |
| SW pro panoramatické zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| SW pro automatické měření tloušťky intimy-medie krkavice (IMT) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| SW pro hodnocení elasticity tkáně, kompresní elastografie | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| SW pro hodnocení mamologických nálezů pomocí algoritmů umělé inteligence | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| SW pro provádění biopsií pod USG kontrolou, včetně vizualizace jehly pro punkci | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost rozšíření o SW pro automatickou lokalizaci nervových svazků na snímku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Požadované sondy: |  |
| 2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 3-16MHz, min. 192 el., šířka max. 40 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 2D konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 2-5 MHz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |