# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Modernizace Nemocnice Třinec – III. etapa IV. |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová zdravotnická technika – digitální panoramatický OPG (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Digitální panoramatický OPG:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Digitální panoramatický OPG |  |
| OPG – panoramatický rentgen s digitálním zpracováním obrazu. Přístroj pro pořizování 2D snímků zubní oblasti pro diagnostiku a detekci chorob chrupu, čelistí a vedlejších dutin nosních, ústní a čelistní chirurgii, v ortodoncii – včetně možnosti pořizování kefalometrických snímků a zubní implantologii | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Způsob volby parametrů snímku pomocí ovládacího panelu přístroje, případně pomocí rozhraní v PC | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání zařízení v českém jazyce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované snímkovací programy: |  |
| Standardní panorama | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Projekce sinu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| TMJ klouby | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Části oblouku (segmenty, levá a pravá polovina oblouku) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Snímkovací program pro ZPS (QC) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Testovací režim (rotace bez záření) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Provedení snímků pacientů vstoje, vsedě a hendikepovaných pacientů na invalidním vozíku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Minimální výška opěry brady maximálně 107 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální výška opěry brady minimálně 165 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Poloha pacienta vzhledem ke sloupu čelem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ustavení pacienta vůči zrcadlu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Centrování pacienta pomocí zaměřovacích laserových paprsků | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkce multifocal / 2D+ | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přizpůsobení vrstvy snímku morfologii pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Minimálně 2 motory pro zajištění pohybů při rotaci | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení expozičních hodnot dle předvolby snímkovacího programu a velikosti pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost manuálního nastavení expozičních hodnot | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dynamické řízení dávky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Režim páteřní kompenzace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozsah napětí rentgenky minimálně 60 – 84 kV | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah anodového proudu minimálně 6 – 10 mA | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celková filtrace minimálně 2,5 mm Al | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Typ detektoru CMOS nebo CCD | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost pixelu maximálně 100 µm pro CMOS, 50 µm pro CCD | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Prostorové rozlišení minimálně 3 lp/mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| SID v rozmezí 480 – 510 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Faktor zvětšení v rozmezí 1,1 – 1,3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet odstínů šedi minimálně 14 bit | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Plocha detektoru v rozmezí (146-152) x 6 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatická změna výšky štěrbiny u dětského pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Doba scanu dospělého pacienta maximálně 15 s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Záznam skutečné hodnoty DAP (expozičních hodnot) k informacím o snímku (v obraze a DICOM header) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Opěry polohování pro dostupné snímkovací režimy: |  |
| Skusový blok minimálně 5 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Opěry bez možnosti skusu minimálně 3 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Opěry brady minimálně 3 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ostatní opěry | Klikněte a uveďte ANO/NE.. |
| Jednorázový spotřební materiál pro prvních 500 pacientů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Instalace přístroje sloupem na podlahu s upevněním na zeď (bez podlahové základny zasahující mimo sloup přístroje) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládací tlačítko a rukojeť s tlačítkem na pohyblivém přívodu včetně emergency tlačítka – pokud je nutné pro bezpečný provoz přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Součástí dodávky bude: |  |
| Pracovní polička o minimálně 3 policích umístitelná na zeď a vhodná pro umístění akviziční stanice k požadovanému přístroji a dalšího příslušenství pro provoz přístroje – včetně její instalace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kontrolní fantom pro ZPS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Softwarové řešení QA, vyhodnocení ZPS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Akviziční - ovládací stanice: |  |
| PC o velikosti maximálně minitower splňující níže uvedené požadavky a minimální požadavky požadované výrobcem dodávaného přístroje – velikost minitower je požadována z důvodu omezeného prostoru pro akviziční stanici | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevný LCD displej s úhlopříčkou minimálně 21“, s rozlišením minimálně 1344 x 768px v případě poměru 16:9, s rozlišením minimálně 1280 x 1024px v případě poměru 4:3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Klávesnice a myš, CD/DVD mechanika | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| RAM min. 8GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| SSD min. 265 GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Archivace na USB, CD, DVD | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Archivace na PACS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Archivace ve formátech JPEG, TIFF | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Archivace ve formátu DICOM 3 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| OS minimálně WIN 10 Pro nebo Enterprise | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Komunikace po LAN | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Komunikační nástroje Dicom Store, Worklist, Query, MPPS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SW vybavení: | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Správa pacientských dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SW pro akvizici prohlížení, úpravy a měření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Účastník vyplní tolik řádků, kolik odpovídá jeho nabídce.

# Cenová kalkulace

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Klikněte a zadejte název položky. | Počet ks | Klikněte a zadejte cenu. | Klikněte a zadejte cenu. |
| Klikněte a zadejte název položky. | Počet ks | Klikněte a zadejte cenu. | Klikněte a zadejte cenu. |
| Klikněte a zadejte název položky. | Počet ks | Klikněte a zadejte cenu. | Klikněte a zadejte cenu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a zadejte cenu. |
| DPH |  |  | Klikněte a zadejte cenu. |
| Celková nabídková cena v Kč vč. DPH |  |  | Klikněte a zadejte cenu. |

Účastník vyplní tolik řádků, kolik odpovídá jeho nabídce.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis