## techn.spec.
Příloha č. 6 Technická specifikace
"Dezinfekční automaty a sušící skříň pro gastroenterologii"
Evidenční číslo: OPA/Hal/2023/30/dezinf.automaty-gastro
Číslo zakázky: P23V00000211
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | Účastník uvede ANO/NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje
Automatický chemodezinfektor
plně automatický mycí a dezinfekční automat vyrobený z ušlechtilé nerezové oceli
akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů výrobců (Storz, Pentax, Olympus)
dvě samostatné a asynchronní komory – umožňující mycí cyklus v každé komoře samostatně
chemodezinfektor je schopný provádět dezinfekci endoskopů pomocí chemických látek na bázi: glutaraldehydů, kyseliny peroctové a peroxidu vodíku s možností okamžitého vzájemného přenastavení
samodezinfekční program
automatické dávkování chemikálií
prostor pro uložení chemikálií (minimálně pro 3 ks/5 l kanystru) a funkcí sledování hladiny chemikálie v kanystrech
přední plnění, vizuální kontrola přes prosklené dvířka, automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu
možnost nastavení volně programovatelných programů mytí
uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach sterilní vodou
fukce automatického přidání leštícího, vodu odpuzujícího prostředku pro ošetření endoskopu
závěrečné sušení vnitřních kanálů endoskopu
tryska pro oplach distálního konce duodendoskopu
automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu
systém kontroly průtoku a tlaku v kanálech
alarmy (stav chemikálií, propojení konektorů)
uchování dat a jejich přenos o kompletním mycím cyklu pomocí USB disku s možností rozšíření o síťovou kartu a propojení s PC
3 úrovňové servisní menu chráněné heslem (instalace, servis, uživatel)
desinfekce vody pro finální oplach endoskopu sterilní vodou dvoustupňovou filtrací mikrobiologickými filtry - (0,45 mikronů a 0,1 mikronů)
integrovaný HEPA filtr H 14 pro sušení kanálů sterilním vzduchem
pumpa pro vypouštění
vyhovuje hygienickým a právním požadavkům EU a splňuje normu EN ISO 15883-1/4
umožňuje termickou samodezinfekci podle EN ISO 15883-4
dotykový ovládací panel s barevným LCD displejem zobrazující údaje o cyklu
integrovaná tiskárna
čtečka čárových kódů u každé komory samostatně
napájení ze zásuvky 2x230/50Hz
součástí dodávky je předfiltrace vstupní vody - zbavení nečistot většíchh než 1 mikron
součástí dodávky je chemikálie potřebná ke zprovoznění myčky
Sušící skříň
sušící skříň pro minimálně 9 endoskopů
akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů výrobců (Storz, Pentax, Olympus)
vertikální uložení endoskopů na 30 dní bez nutnosti pětovné dezinfekce
nastavtelná doba a teplota sušení
sušení kanálů i vnějších povrchů
prosklené dveře
ovládání dotykovým displejem
alarmy (špatně připojených endoskopů, při potřebě výměny filtrů, při nezavření dveří, při nedodržení min/max teploty)
HEPA filtr H14
integrovaná tiskárna
databáze minimálně 4000 událostí pro každý endoskop
vlastní zdroj stlačeného medicinálního vzduchu
možnost rozšíření o síťovou artu a propojení s PC
možnost doplnění o čtečku čárových kodů pro snadnější identifikaci endoskopů
součástí dodávky jsou konektory pro připojení endoskopů používaných na pracovišti