Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

„Pořízení C-ramena“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. C-rameno Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) Mobilní C-rameno s vysokofrekvenčním generátorem a rentgenkou se stacionární anodou, s vysokým rozlišením, velmi snadnou manipulací. S důrazem kladeným na radiační ochranu pacienta a personálu účinným snížením dávky. C rameno: plně vyvážené v každé poloze motorický vertikální pohyb min. 42 cm horizontální pohyb min. 22 cm orbitální pohyb min. -90/+45° rotace min. +-225° vzdálenost ohnisko-zesilovač min. 95 cm vnitřní hloubka C ramene min. 68 cm Rentgenka: stacionární anoda ohnisko max. 0,6 mm monitorování zátěže rentgenky tepelná kapacita systému min. 1 milion HU Generátor: vysokofrekvenční 20 kHz, řízený mikroprocesorem výkon min. 2 kW napětí 40-110 kV, 0,2-20 mA pulzní fluoroskopie až 25 pulzů/s orgánová automatika funkce 1/2 dávky automaticky po spuštění přístroje speciální funkce – modifikace/snížení dávky extra pro dětské pacienty Zesilovač: typ CsI velikost zesilovače 23 cm s možností min. ZOOM (23-15-10 cm) rozlišení min. 1024 x 1024 pixelů/12bit Kolimace RTG svazku: virtuální clony nastavení bez rtg. záření rotace štěrbinová clona + irisová clona min. 50-230 mm Orgánové anatomické programy: skelet/končetiny srdce/hrudník, břicho/trup eliminace kovů (METAL correction) SOFT pro zobrazení měkkých tkání dítě mohutný pacient Monitor ovládací: dotykový TFT monitor umístěný na C rameni dotykový TFT monitor umístěný na vozíku Monitor zobrazovací: velkoplošný monitor vel. min. 24“ na vozíku dva nezávislé obrazy, živý a referenční rozlišení min. 1920x1200 kontrastní poměr min. 600:1 svítivost min. 400 cd/m2 DAP metr: zobrazení dávky, automatické uložení záznamu o dávce se snímky pacienta do PACS Digitální zpracování obrazu: zpracování obrazu v reálném čase (včetně postprocesingu) Last Image Hold (LIH), zoom, rotace, inverze, redukce šumu digitální rotace obrazu, nezávislost polohy objektu vůči RTG zesilovači paměťová matrice 1024x1024 pixelů bitová hloubka zpracování obrazu: 32 bitů Databáze: paměť na 10.000 snímků Export snímků a obrazových smyček: USB 3,0 s možností exportu v multimediálních formátech nebo v DICOM formátu Laserový zaměřovací kříž: Integrovaný do zesilovače obrazu