Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

| Položka veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Minimální technické požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, např. uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Konzole, pedál |  |  |
| Pojízdná konzole vč. koleček s funkcí zabrždění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotykový displej, úhlopříčka min. 19“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaný stolek, nastavitelné rameno, výškově nastavitelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| USB konektor pro aktualizaci SW či export/import uživatelských profilů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Použití jedné kazety pro kombinovaný výkon předního/zadního segmentu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Duální lineární, bezdrátový, nastavitelný pedál pomocí rozhraní fakopřístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vibrační zpětná vazba pedálu, ochrana proti proniknutí vody, úchyt na zavěšení k fakopřístroji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Světelná signalizace připojení pedálu k fakopřístroji, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Světelná signalizace nabíjení pedálu, indikace stavu baterie pedálu na displeji fakopřístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ultrazvuk |  |  |
| Handpiece se zabudovaným 6 krystalovým piezoelektrickým krystalem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Frekvence handpiece min. 39,5 KHZ a max. 44 KHz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah fakonože podporující řez od 1,8 mm do 3,2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Fakonůž rovný, rovný rozšířený, zahnutý, zahnutý rozšířený | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lineární/fixní ovládání výkonu ultrazvuku od naprogramované původní hodnoty po naprogramovanou konečnou hodnotu pomocí nožního pedálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pohyb špičky fakohrotu od 5 um do 100 um | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ultrazvukové módy min. rozsahu lineární, pulsní, single burst, multi-burst, lineární burst | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření ekvivalentu času použití ultrazvuku od 0 min. do 9,59 min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické omezení výkonu ultrazvuku na max. 50 um během okluze při použití peristaltické pumpy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická úprava pracovního cyklu ultrazvuku v módu pulse podle stavu okluze, nastavení výkonu na minimální potřebnou úroveň | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Předem optimalizované protokoly pracovního cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Irigace/Aspirace |  |  |
| Kontrola stavu hladiny irigační tekutiny, upozornění v případě nízké hladiny na displeji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Gravitací řízená kontrola cílového nitroočního tlaku (IOP) pomocí jehly v infuzní lahvi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hodnota IOP kontrolovaná mikroprocesorem pomocí jehly v infuzní lahvi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výběr odsávání pomocí peristaltické a ventury pumpy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelný průtok odsávání peristaltické pumpy 1-90cc/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelný průtok odsávání vakua v rozsahu min. 10mmHg do min. 700mmHg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Senzor vakua, monitorování v odsávací trase | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontrola odsávání u ventury pumpy: fixní nebo lineární vakuum | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontrola odsávání u peristaltické pumpy: fixní nebo lineární průtok kombinovaný s fixním nebo lineárním vakuem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 25 úrovní nastavení času rychlosti nástupu odsávání při použití peristaltické pumpy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 2 úrovně nastavení času rychlosti nástupu odsávání při použití ventury pumpy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přední vitrektomie |  |  |
| Pneumatický nůž s externím zdrojem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pevné nastavení počtu seků nože | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet seků nože ovládaný lineárním pedálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet seků obousměrného nože 20 000 seků/minutu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zadní vitrektomie |  |  |
| Pars plana vitrektomie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nůž poháněný vzduchem, nůžky poháněné vzduchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vitrektomový nůž min. 25 G, 27 G | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet seků nože ovládaný lineárně i fixně pedálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Režim jednoho seku při použití endo nůžek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet seků min. 310 seků/minutu (nůžky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet seků min. 20 000 seků/minutu (nůž) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Laser |  |  |
| Vlnová délka 532 nm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Síla laseru od min. 50mW do min. 2000mW, nastavení na displeji přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Síla aiming beam od 0 domin. 1mW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Délka pulsu od min. 10ms do min. 2s, nastavení na displeji přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Interval pulsu od min. 0s do 1s, nastavení na displeji přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samostatný pedál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření krevního tlaku |  |  |
| Zabudovaný tlakoměr, ovládání na displeji přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průběžné sledování diastolického a systolického tlaku dle nastaveného irigačního tlaku, IOP, MOPP, ovládání na displeji přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický reset MOPP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Oscilometrické měření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah: Systolický min. 25 a max. 280 mmHg Diastolický min. 10 a max. 220 mmHg Pulz min. 20 a max 230 úderů/minutu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Limit přetlaku min. 300 mmHg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Standardní velikost ruční manžety (27 cm – 35 cm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doporučení ke snížení irigačního tlaku během operace zadního segmentu, automaticky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Diatermie |  |  |
| Bipolární generátor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní frekvence 2 MHz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výkon 9W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Fixní úroveň výkonu diatermie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná intenzita diatermie, ovládání lineárně pedálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Endodiatermie 23G, 25G, 27G | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzduchová irigace zadního segmentu |  |  |
| Zvukový signál při aktivaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení nominálního tlaku od min. 5mmHg do max. 120mmHg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přesnost vzduchové injektáže +- 3 mmHg od nastaveného nominálního tlaku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Další požadavky |  |  |
| Min. 3 LED zdroje světla, 400 lumenů každý zdroj, žlutý filtr proti modrému záření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 20 úrovní nastavení intenzity světla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvukový signál při aktivaci silikonového oleje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení tlaku injektáže oleje od 0,4 bar do 5 bar | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Extrakce oleje při vakuu do 700 mmHg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí dodávky 5 ks handpiece | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Spotřební materiál |  |  |
| Balíček pro operaci zadního segmentu: 20 000 seků/minutu vitrektom světlo hadice kombinovaná kazeta |  |  |