Část 2 – Lůžka pro intenzivní péči včetně příslušenství				Příloha č. 1b

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Část 2 |  |
| Lůžka pro intenzivní péči včetně příslušenství - 16 ks |  |
| Sloupová konstrukce lůžka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vnější rozměry lůžka vč. postranic max. 225x100 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost lůžka min. 250 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru min. v rozsahu 40-75 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90 cm, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ložná plocha RTG transparentní s držákem kazety pod ložnou plochou | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. o 15 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení TR/ATR min. +/- 12° pomoci elektromotoru | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Oboustranné mechanické rychlospouštění zádového dílu (CPR) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plastové dělené postranice po celé délce sklopné pouze dolů (ne výkyvné) max. 50cm nad úrovní podlahy z důvodu dispozičního řešení prostor na oddělení a možnosti příjezdu pacienta s chodítkem | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Oboustranné integrované nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR poloha, náklon zádového dílu 30°, případně další) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd, Ø min.150 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou stavu na sesterském panelu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný přívodní kabel | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příslušenství: |  |
| Kovový držák nádoby a kovový držák sáčku na moč | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hrazda lakovaná zesílená, hrazdička plastová včetně popruhu s navijákem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Teleskopický nerezový infuzní stojan, 4 kovové háčky, aretace proti samovolnému otáčení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zdravotní matrace: |  |
| Pasivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu | Klikněte a uveďte ANO/NE.. |
| Potah snadno snímatelný - zip ze všech čtyř stran s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavosti (CRIB 7) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě min. 40 kg/m³, odpor proti stlačení max. 4,0 kPa/m², na povrchu vrstva min. 5cm z pěny o hustotě min. 50 kg/m³, odpor proti stlačení max. 3,6 kPa/m², jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách s dobrou ventilací, všechny pěny se sníženou hořlavosti (CRIB 5) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Na spodní straně potahu transportní madla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nosnost matrace min. 200kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška min. 14 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Noční stolek s jídelní deskou |  |
| Pojízdný, uzamykatelný, oboustranný stolek k lůžku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dezinfikovatelná konstrukce stolku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sklopná jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů, vnitřní rozměr jídelní desky bez zvýšených okrajů min. 335 x 510mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilovací pružinou (nebo jiným mechanickým způsobem), naklopitelná pro čtení a psaní, včetně aretace výšky a náklonu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kolečka o Ø min. 65mm, min. dvě brzditelná | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stoku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Polička na boty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Prostor pro vložení PET láhve ve skříňce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

Souhlasné stanovisko s výše uvedenou konfigurací

Datum:

Podpis: