## Příloha č. 5 - Splnění TP
Příloha č. 5 ZD
Tabulka splnění technických podmínek Imunochemická vyšetření s výpůjčkou analyzátoru
Minimální technické podmínky | Účastník doplní ANO/NE* | Poznámka / alternativní řešení
Dodavatel do nabídky uvede přesné obchodní označení, model/y výrobce pro navrhované řešení)
Obecné požadavky
Bezplatné vypůjčení a instalace 2 ks analyzátorů acidobazické rovnováhy (ABR) - krevní plyny - včetně příslušenství a SW se zajištěním školení v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, jejich plného servisu vč. bezpečnostně technických kontrol dle návodu výrobce ev. validací a případné modernizace, a to vše po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky.
Předpokládaný počet vyšetření na přístrojích: Přístroj určený pro ARO 6 000 vysetření/rok, přístroj určený pro klinické laboratoře 3 500 vyšetření/rok
Opakované dodávky spotřebního materiálu, tj. reagencií a spotřebního materiálu (po dobu životnosti přístrojů).
Technické požadavky
Měřené parametry: pH, parciální tlak oxidu uhličitého (pCO2), parciální tlak kyslíku (pO2), saturace hemoglobinu kyslíkem (sO2), celkový hemoglobin (tHb), oxyhemoglobin (O2Hb), karbonylhemoglobin (COHb), methemoglobin (MetHb), deoxyhemoglobin (HHb), sodík (Na+), draslík (K+), ionizovaný vápník (Ca2+), chloridy (Cl-), glukóza, laktát.
Počítané parametry: koncentrace bikarbonátů (HCO3-), base excess v krvi (BE), hematokrit (Hct), pH, pCO2 a pO2 korigované na teplotu pacienta, parciální tlak kyslíku při poloviční saturaci hemoglobinu (p50), celková koncentrace CO2 (tCO2), celková koncentrace O2 (tO2).
Analýza plné krve ze stříkačky i z kapiláry.
Kazetový (cartridgový) systém.
Objem vzorku - maximální objem vzorku pro všechny parametry včetně oxymetrie 120 ul (kapilára, stříkačka).
Měření všech parametrů současně z jednoho nasátí vzorku plné krve.
Integrovaný oxymetr pro přesné stanovení Hb a jeho derivátů, s automatickým potlačením a korekcí na interferující látky.
Detekce chyb při nasátí vzorků (homogenita, bubliny, sraženiny, množství vzorku, ucpání).
Systém znemožňující nasátí sraženiny do přístroje.
Automatická detekce hladiny všech roztoků.
Ovládání přístroje a měření po přihlášení operátora - možnost načtení čtečkou čárového kódu i ručního zadání.
Načtení/zadání ID pacienta - čtečka čárového kódu (elektronická laboratorní žádanka) i ruční zadání,
Interní tiskárna s volitelnou možností tisknutí/netisknutí výsledkového protokolu.
Minimální počet dvoubodových kalibrací – interval dvoubodové kalibrace v rozmezí až 8 hodin, tzn. 3 dvoubodové kalibrace denně.
Kontrola kvality na 3 nezávislých koncentračních úrovních pro každý měřený parametr s automatickou identifikaci a načtením deklarovaných hodnot, multiparametrové kontroly (vše v jedné kontrole včetně oxymetrie).
Možnost provádění kontrolních měření pomocí reagencií jiného výrobce (SEKK, nezávislá kontrola).
Možnost naprogramování vlastní frekvence provádění kontrolních měření i kalibrací.
Schopnost zálohy konfigurace přístroje a schopnost exportu dat přes datový výstup (USB).
CE, IVD - shoda s požadavky 98/79/EC. Dodávaný diagnostický materiál bude validován a dodavatel poskytne a bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik v souladu s požadavky normy ISO 15189.
Velmi jednoduchá údržba – tuto musí zvládnout i nelaboratorní personál na lůžkovém oddělení, jednoduchá výměny kazety, automatická kalibrace (žádné ampulky ke kalibraci při výměně kazety), plně uzavřený bezúdržbový analyzátor.
Identifikace kazet čipem.
Maximální doba od zavedení vzorku do dostupnosti výsledku pro plný panel do 60 sekund s tolerancí ±10%.
Diagnostika a spotřební materiál s on board stabilitou minimálně 28 dnů od instalace, a musí být od stejného výrobce, jako je výrobce zapůjčeného analytického systému.
Dodávka musí zahrnovat veškerá diagnostika, spotřební a kontrolní materiál k provedení požadovaných vyšetření dle předpokládaného počtu stanovení pro jednotlivé analyzátory – tj. 6000 testů/1rok (ARO odd.) a 3500 testů /1rok (KL), požadavek na 2 stejné analyzátory.
Návaznost všech nabízených metod na certifikovaný referenční materiál, pokud tento existuje.
Kompletní software v češtině.
Požadovaná lhůta dodání diagnostik je max. 7 dnů od doručení písemné objednávky.
Exspirace kazet (cartridgí) bude minimálně 3 měsíce v den dodání na pracoviště.
Čtečka čárových kódů.
Archivace naměřených dat (kalibrace, kontrola kvality, pacient).
Napojení na LIS Envis (DS Soft Olomouc) v ceně zakázky.
Acidobazický analyzátor již v ČR zaveden (úspěšné cykly EHK, tj. dostatečný počet účastníků ve všech kontrolních cyklech za rok).
Další požadavky
Po celou dobu zápůjčky bude dodavatel na své náklady poskytovat veškerý provoz spojený se servisem a opravami přístroje, pravidelnými bezpečnostními kontrolami BTK, validacemi, spotřebním a kontrolním materiálem, kalibracemi, vše dle platné legislativy.
Plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců.
Garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu trvání zápůjčky.
Bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnikých prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK).
Požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli demo nebo repasovaný.
Možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy.
Servisní zásahy osobami oprávněnými výrobcem, ověření certifikáty o zaškolení servisních osob.
Nástup na opravu do 24 hodin a odstranění závady do 48 hodin od nahlášení závady nebo bezplatné zapůjčení náhradního zdravotnického prostředku a to až do úplného odstranění závady.
Zjištění plné servisní podpory v pracovních dnech od 7 do 16 hod., poskytování servisní služby v urgentních případech mimo pracovní dobu, víkendy a svátky.
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek