## List1
VZ -Dodávka kombinovaného laseru
P/005/INV/24
Příloha č.1 - Požadované technické parametry kombinovaného laseru
| Parametr | Účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | Účastník doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované parametry kombinovaného laseru | kombinovaný YAG, SLT, Vitreolýza, se systémem pro precizní kapsulotomii
Laser musí mít laserový zdroj: "Q-schwitched, frequency doubled" Nd: YAG laser
Laser musí provádět operační výkony rozrušování zákalů ve sklivci - Vitreolýza, YAG kapsulotomie, YAG Iriditomie a SLT (selektivní laserová trabekuloplastika)
Laser musí mít možnost upgrade pro rozrušování zákalů ve sklivci (vitreolýzu) s koaxiálním vedením světla a laserového paprsku.
Laser musí mít integrovaný terapeutický paprsek s vlnovou délkou 1064 nm pro YAG mód a 532 nm pro mód SLT
Laser musí mít kontinuálně nastavitelnou energii paprsku minimálně v rozsahu 0,3-10 mJ pro YAG a minimálně v rozsahu 0,3-2,6 mJ pro mód SLT
Laser musí umožnit vyslání jednotlivého pulzu nebo vícenásobného s délkou maximálně 3 ns pro SLT a 4ns pro YAG a opakovací frekvencí min. 3 Hz
Laser musí mít velikost účinného bodu paprsku maximálně 8 µm (pro mód YAG laseru) a maximálně 400 µm pro mód SLT
Laser musí mít produkovat vysoce efektivní výboje energie s optickým průrazem ve vzduchu (optical breakdown) max 1,8 mJ.
Laser musí mít úhel paprsku energie maximálně 16° pro YAG a maximálně 3° pro SLT
Laser musí mít nastavitelný offset v rozsahu minimálně ±500 µm Arterior, Posterior do 2000µm
Laser musí mít nastavitelný zoom minimálně 3 hodnot v rozsahu 10-25 krát s možností rozšíření o zoom s 5ti hodnotami v rozmezí 6-45 krát
Laser musí mít funkci kalibrace
Laser musí obsahovat zaměřovací paprsek červené barvy 635 nm s výkonem maximálně 1 mW
Laser musí být plně integrovaný do těla štěrbinové lampy
Laser musí mít aktivní chlazení vzduchem
Laser musí mít deklarovanou životnost minimálně 400 000 výstřelů
ovládací panel s displayem
Napájení 230 V/50 Hz
Laser musí obsahovat červené bezpečnostní tlačítko nouzového vypnutí
Opěrka brady a čela pacienta
Ovládání energii na joystiku se zobrzením aktuálního nastavení energíí v okuláru za pomocí display
V rámci dodávky musí být ochranné brýle pro pásmo vlnových délek nabízeného přístroje (mimo vlnovou délku zaměřovacího paprsku), jež neabsorbují viditelné světlo