Minimální technické podmínky – spotřební materiál

Veřejná zakázka

„Dodávky jednorázových ureterorenoskopů a irigačních setů, vč. výpůjčky přístrojů

pro urologické oddělení SZZ Krnov“

Číslo spisu: KRN/FMP/2024/04/spotřební materiál-UROL

Číslo zakázky: P24V00000091

A)Jednorázový flexibilní ureterorenoskop – předpokládaný odběr 70 ks/rok

- ohyb min. +/-270° (nahoru/dolů)

- fixace ohybu v libovolném úhlu pomocí pojistky na rukojeti endoskopu

- zdroj světla min. 2x LED na distálním konci s nastavitelnou intenzitou světla

- tlačítko pro záznam videa a fotografií na rukojeti endoskopu

- Y-konektor s uzavíratelným pracovním kanálem

- Ø pracovní části endoskopu max. 8,7 F

- Ø pracovního kanálu min. 3,6 F

- digitální CMOS čip

- integrovaná kamera na distálním konci

- zkosený distální konec pro usnadnění přístupu do horních močových cest

- rozlišení min. 160,000 pixelů

- zorné pole min. 100°

- plně kompatibilní s laserovými vlákny a extraktory kamenů (možnost dormie a laserového vlákna současně) přístroje EmPower H35W, který je v majetku zadavatele.

B) Jednorázové sety pro irigační pumpu

- všechny sety musí obsahovat RFID konektor, díky kterému pumpa pozná, o jaký set se jedná a dle toho nastaví tlaky

- všechny sety musí být plně kompatibilní s vypůjčenou irigační pumpou

- irigační set určený pro flexibilní ureterorenoskopii – předpokládaný odběr 70 ks/rok

- set určený pro Transuretrální resekce prostaty, obsahuje hadici pro irigaci a druhou hadici pro odsávání – předpokládaný odběr 20 ks/rok

- základní set určený pro diagnostiku– předpokládaný odběr 100 ks/rok