## VV_Rodinný pokoj
Název stavby: |  |  |  | Nemocnice Třinec - RODINNÝ POKOJ
Stavební objekt: |  |  |  | REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE |  | Kód profese: | LÉK
Profesní část: |  |  |  | LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE |  | Zkratka dílu: | SO 01
Zpracovatel dílu: |  |  |  | HC Logic, s.r.o., Ing. O.Marek, tel.: +420 603 280 233
Číslo položky | Číselné zatřídění | Označení cenové soustavy, pokud je použita | Kód položky podle cen. soustavy, pokud je použita | Popis položky [technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby] | Množství [počet MJ] | Měrná jednotka | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Výkaz výměr [výpočet] | Výkaz výměr [odkaz]
|  |  |  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr |  |  |  | 0
X |  |  |  | Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) |  |  |  |  | Počty jednotek (výkaz výměr) = počet prvků, který je určen metodou odpočtu v programu AutoCadu z výkresů zanesením do Seznamu zařízení / vybavení po jednotlivých místnostech do listu programu Excel, kde je proveden následný souhrn pomocí funkcí Kontingenční tabulky. | 22006-DPS-LEK-SO01-15_PUD_5NP.dwg 22006-DPS-LEK-SO01-03_SSZ.dwg
24. | V670 |  |  | Svítidlo zákrokové stropní / Rozměr: (prázdné) mm / LED operační světlo pro malé zákroky a každodenní použití při vyšetření. Systém ramena světla: skládající se ze svislé osy a odpruženého ramena, tři klouby možné otáčet o celých 360°, nastavení jednou rukou. Intenzita osvětlení (vzdálenost 1 m): 60 000 lux. Nastavení jasu: spojité, 20 – 100 %. Průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 1,0 m: 16 cm. Průměr světelného pole d50 ve vzdálenosti 1,0 m: 8,5 cm. Barevná teplota: 4 500 K. Reprodukční index barev Ra: 95. Reprodukční index barev R9: 90. Hloubka osvětlení L1 + L2 (podle normy 60601-2-41): > 120 cm. Napětí sítě 100 – 240 V (AC), kmitočet 50 – 60 Hz. Světelné zdroje: 7 světelných diod. Životnost světelného zdroje: min. 30 000 hodin. Max. celková intenzita osvětlení: < 200 W/m². Klasifikace: Třída ochrany I. Průměr hlavy světla: 33 cm. Příslušenství: Sterilizovatelná rukojeť, adaptér pro instalaci na zavěšené stropní podhledy. | 1 | ks |  | 0
28. | Z520 |  |  | Vana porodní / Rozměr: 1750x1250x775 mm / Relaxační a porodní vana. Úroveň napuštění vody: 580 mm. Šířka okraje vany: 100 mm. Napuštění vody mezi 250 - 400 l. Maximální teplota přívodu vody: 60°C. Vnitřní plášť: vyrobený z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, ručně laminované s integrovaným stupínkem; vyvýšená tvarovaná plocha sedla zabraňující sklouzávání / klesání do vany; ergonomicky tvarované opěrky rukou; okraj vany může být použit jako police na nápoje atd.; s výstupním otvorem bez možnosti přetečení vody; povrchová barva: standardní RAL 9010 čistě bílá. Vnější plášť vany: umožňuje volný pohyb, vyrobený z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, ručně laminovaný, barva RAL 9010 čistě bílá. Vložené křeslo: vyrobené z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, odnímatelné, prodlužuje prostor na nohy pro vysoké ženy, dodatečná pomůcka pro vstup a nohy pro malé ženy, odolná proti uklouznutí, umístěné na patě vany, barva RAL 9010 čistě bílá. Rukojeti vany: předem montované, ergonomicky umístěné v bazénu, 1 pár. Revizní dvířka: z nerezové oceli 40x40 cm, na čelní straně vnějšího pláště. Regulační kohoutek: 3/4 " s termostatem, předem montovaný na vnějším panelu včetně všech připojovacích hadic studené a teplé vody DN20. Vstupní kohoutek 3/4 " se dvěma zásuvnými oblouky a krytem pro zakrytí přívodního potrubí po naplnění vany, větší mobilita pro matku a personál. Připojovací sada pro PALL filtr, kompletně sestavené. 1ks vyměnitelného PALL filtru pro sprchu, použitelnost 31 dní. 2 kusy vyměnitelného PALL filtru pro dvojitý kohoutek, použitelnost 31 dní. Digitální displej teploty v kombinaci s elektronickým systémem plnění vody. Systém ohřevu teplé vody, udržuje aktuální teplotu ve vaně. | 1 | ks |  | 0
Elektronický systém plnění vody: hlavní plnění přes přívodní kohoutek a vzájemné nouzové vypnutí. Při plnění s přívodem vody snímač hladiny vody zabraňuje přetečení bazénu vypnutím plnicího procesu (z hygienických důvodů není ve vaně dovoleno přeplnění). Ovládání tlačítkem se solenoidovým ventilem 24V, ¾", průtok vody 140l/min: včetně montáže. Ruční sprcha, spínač zapnutí / vypnutí se solenoidovým ventilem 24V, ¾ ". Nástěnné připojení ref. Hansa ½" chromované. Vnitřně bezpečné proti zpětnému toku vody (DIN EN 1717). Ruční sprcha a sprchová hadice, délka = 1,6m, 2 ruční sprchové držáky, chromované. Boční schodiště: ručně laminované, dva schůdky, s madlem z nerezové oceli, s extra madlem zabraňuje převrácení schodiště, snadný vstup s protiskluzovou ochranou a gumovými nožkami pod schodištěm, variabilní polohování kolem vany, barevný povrch: standardní RAL 9010 čistě bílá. Elektrické instalace jsou zajištěny uzemněním. Balení, dopravu a instalace vany včetně upevňovacího materiálu a veškerých nákladů. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru.
X |  |  |  | Poznámky
1. |  |  |  | Cena díla je vč. montáže, montáž je vč. dopravy na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení), součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a ev. potřebné revize, návody k obsluze, pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému, individuální a ev. komplexní vyzkoušení. V nabídkové ceně musí být veškerý související doplňkový materiál, tak aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na provozování ve zdravotnictví vztahují. Součástí dodávky a montáže je ekologická likvidace odpadu. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost a vybavení jsou uvedeny v Technické zprávě, která je nedílnou součástí tohoto výkazu.